## Sheet1
Приложение № 2
Техническо предложение
Обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНЕВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”“
№ | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Кол-во (бр.) | Размери | Съгласие
1 | PCR работен бокс с UV светлина и циркулатор: |  | 6
Технически данни
| Външни размери | около 735 x 740 x 610 mm (Д x В x Ш)
| Електрическо захранване | 220 V/50 Hz
| Бели светлинни източници | 1 x вътрешен, 15 W
| UV светлинни източници | 2 x UV (254 nm) вътрешни, 25 W
1 x UV (254 nm) в UV-циркулатора, 25 W
| Таймер на UV светлината | 5 – 30 min
UV стерилизиращ циркулаторен модул
Характеристики:
· Връхната и работната повърност са изработени от неръждаема стомана с антимикробно покритие.
· Най-малко четири предварително инсталирани захранващи изхода.
· Най-малко два рафта за съхранение на епруветки, съдове и пипети.
· Предпазване чрез ключ срещу случайно излагане на UV лъчи.
· Автоматично изключване на UV светлината при отваряне.
· Акрилно отделение, което предпазва активно от UV и -радиация.
2 | Едно-канални пипети:
Механичен обхват
| 0.5-10µl |  | 20
| 10-100µl |  | 20
| 100-1000µl |  | 20
| 0.1-2µl |  | 20
| 2-20µl |  | 20
| 20-200µl |  | 20
| 1000-5000µl |  | 20
Характеристики:
· Напълно автоклавируеми и UV устойчиви, без да се налага разглобяване на пипетата.
· Съвместими с най-често изпозлваните връхчета.
· Равномерно Равномер напор на буталото по време на работа.
· Лесно калибриране и поддръжка с помощта на универсален ключ.
· Може да се използват както с лява, така и с дясна ръка.
· Настройване на обема с една ръка, посредством настройващо колелце или бутало.
· Бутало от неръждаема стомана и химически устойчив полимер, здрави тефлонови уплътнения, цев и тяло от материал, устойчив на химикали и надраскване.
· Калибрацията се запазва дори след повтроно автоклавиране.
3 | 8-канални пипети:
Механичен обхват
| 1-10µl |  | 5
| 5-50µl |  | 5
| 20-200µl |  | 5
Характеристики:
· Напълно автоклавируеми и UV устойчиви, без да се налага разглобяване на пипетата.
· Съвместими с най-често изпозлваните връхчета.
· Равномерен напор на буталото по време на работа.
· Лесно калибриране и поддръжка с помощта на универсален ключ.
· Може да се използват както с лява, така и с дясна ръка.
· Настройване на обема с една ръка, посредством настройващо колелце или бутало.
· Бутало от неръждаема стомана и химически устойчив полимер, здрави тефлонови уплътнения, цев и тяло от материал, устойчив на химикали и надраскване.
· Калибрацията се запазва дори след повтроно автоклавиране.
4 | Електронна пипета: |  | 15
Обхват на контролера за стъклени/пластмасови пипети
0.5ml до 100 ml.
Характеристики:
· включен 0.2 µm филтър, включени зарядно и закачалка за стена.
· Работи с пипети от 0.5 ml до 100 ml.
· Регулируема скорост на засмукване, пипетиране по гравитация или чрез издухване.
· Автоклавируем гумен накрайник, статив и филтър.
· Презареждаща NiMH батерия. осигуряваща до 2000 пипетирания.
5 | Механичен степер/стъпков пипетор: |  | 2
Работещ с обеми
1 - 5,000 µl
Характеристики:
· Настройващо колело с 5 позиции за определяне на дозиращия обем.
· Използва стандартни накрайници за стъпкови пипетори.
· Ергономичен дизайн, позволяващ избиране на обема, засмукване и пипетиране с една ръка.
· Калибриран за висока прецизност според DIN EN ISO 8655.
· Включва адаптер за 25 и 50 ml накрайници.
· Принцип на положителното отместване – позволява работа със среди високо парно налягане, голям вискозитет или пенещи се разтвори.
6 | Електронен степер/стъпков пипетор: |  | 2
| Обемен обхват | Тип пипетор
| 1µl – 50ml | Електронно полижително отместване
Характеристики:
· Настройка за скорост.
· Автоматично разпознаване на накрайници.
· Включено зарядно-статив.
7 | Въртящ статив за пипети |  | 20
Подходящ за 1-канални пипети от 0.2µl до 1000µl
8 | Статив за пипети |  | 5
Подходящ за 1-канални пипети или за до четири 8-канални пипети
9 | Настолен клатачен апарат с капацитет до 25 кг |  | 2
| Тегло | 58 kg
| Меню на (език) | немски, френски, английски, италиански, испански
| Стандартен интерфейс | CAN-Bus
| Допълнителен интерфейс | USB, Ethernet, цифров, аналогов
| Околна температура | 0°C до 60°C
| Максимална консумация | 65W (130W с по-мощен мотор)
| Типична консумация | 25W
| Захранване | 220 - 240 V / 50-60 Hz
Клатачна единица
| 1 x подложка, големина | E (420 x 420mm)
| или | EX (500 x 420mm)
| или | F (800 x 420mm)
| Максимално натоварване | 25kg
| Цифрова настройка | 1 rpm
| Абсолютна точност | ± 0.1 rpm
| Таймер | 1s...999h
| Ускорение | контролирано
| Активно спиране | регулируемо
| Спиране в позиция | регулируемо
| Клатещо движение | Скорост
| * орбитално, Ø 12.5mm | 20...500 rpm
| * орбитално, Ø 25.0mm | 20...400 rpm
| * орбитално, Ø 50.0mm | 20...300 rpm
| * линейно, Ø 12.5mm | 20...400 rpm
| * линейно, Ø 25.0mm | 20...300 rpm
| * линейно, Ø 50.0 mm | 20…200 rpm
* може да се променя
Включен набор адаптери за колби и епруветки.
10 | Диспенсери за бутилка
Фина настройка в зависимост от средата
| Регулируем обем, 2-10 ml. |  | 2
| Регулируем обем, 1-5 ml. |  | 2
| Регулируем обем, 0.5-2.5 ml. |  | 2
Характеристики:
· Автоклавируеми.
· Функция за Вторична настройка.
· Функция избиране на обема.
· PFA-уплътнение на плъзгащото бутало.
Ø Предпазва от теч при затворена клапа.
Ø Прецизна градуираща скала.
11 | Хомогенизатор: |  | 2
Подходяща за 2ml и 7ml епруветки
Технически данни и характеристики:
Съхранение на до 5 лизисни протокола
| Скорост на лизиращите движения: | 2500 об./мин и 4000 – 6500 или 6800 об./мин, съответно (през стъпки от 100 об./мин)
| Време на работа: | 5 – 90 сек. (през стъпки от 1 сек.)
| Повторения: | 1 – 3
| Интервали: | 5 – 120 сек. (през стъпки от 1 сек.)
| Брой проби: | 1 – 24
| Размери (Ш x В x Д): | Приблизително 290 x 370 x 375 mm
Тегло:
Охлаждане на пробите:
В съответствие с CE и FCC част 15 & 18
Press ’n Block' технология за зареждане на пробите
12 | Спектрофотометър за микро-обеми: |  | 1
Спектрофотометър съвместим с кювети
Технически данни и характеристики:
· Измерва проби от 1 µl без кювети.
· Съвместимост с кювети (китетика и клетъчни култури) и софтуер.
Подходящ за следните приложения:
· Измерване на концентрация и качествен контрол на нуклеинови киселини
· Микрочипове (измерване на флуоресценто белязани молекули)
· Анализ на концентрация на белтъци (280 nm)
· Bradford, BCA, Lowry и Pierce 660 nm
анализ.
· UV/Vis-спектрофотометрия (190 - 840 nm).
· Включва PC (250 GB HDD, USB 2.0, DVD/CDRW,
2 GB RAM, оптична мишка, клавиатура) и
19'' TFT монитор.
13 | Флуороспектрофотометър за микро-обеми |  | 1
Технически данни и характеристики:
Измерва проби от 2 µl без кювети.
Приложения:
· dsDNA анализи (PicoGreen®, Quant-IT™ или Hoechst 33258 Dye)
· RNA RiboGreen® анализ.
· Анализ на белтъци (Quant-IT™ белтъчен анализ)
Характеристики:
· Предварително дефинирани измерващи методи за FITC, Cy-Alexa Fluor и други багрила
· Светлинни източници на възбуждане: 3 LED светодиоди за UV (365 nm), Синя (470 nm) и Бяла (500-650 nm).
· Обхват на дължини на вълната: от 400 до 750 nm.
· Дължинна точност: 1 nm.
· Дължинна разделителна способност: 8 nm (FWHM при Hg 546 nm).
· UV/Vis-спектрофотометрия (190 - 840 nm).
· Лимит на детекция: ~0,1 nM до ~10 µM флуоресцеин.
· Цикъл на измерване: 10 -15 секунди.
· Вкл. компютър (250 GB HDD, USB 2.0, DVD/CDRW, 2 GB RAM, оптична мишка, клавиатура) и 19'' TFT монитор и софтуер.
14 | Визуализираща система базирана на светлинна и флуоресцентна микроскопия |  | 1
Технически данни и характеристики:
· Автоматизирана
· Данните и настройките могат лесно да бъдат изнесени в Microsoft Excel таблици за допълнителен анализю.
· 1 светлинен и 2 флуоресцентни канала.
· 10x оптика за клетки между 2 μm и 12 μm.
· Взаимозаменяеми флуоресцентни модули, снабдени с LED светодиоди и филтри за широк набор от багрила (като GFP, YFP, RFP, акридин оранж, FITC,калцеин, фикоеритрин, пропидиев йодид)
ex375/em450 nm
ex475/em535 nm
ex525/em595 nm
ex525/em660 nm
ex525/em670 nm
ex550/em625 nm
ex630/em695 nm
Подходяща за следните приложения:
· Надеждно клетъчно преброяване чрез флуоресцентен акридин оранж и пропидиев йодид.
· Ефективно директно преброяване на бели кръвни клекти от периферна цяла кръв без лизиране на червените кръвни клетки.
· Брой клетки и концентрация на клетъчни култури, дрожди, спори, водорасли, плочици и PBMC клетки.
· Количествено определяне на GFP, RFP и YPF нива на трансфекция, отнесено към общия брой клетки.
· Тестове за жизненост, използващи пропидиев йодид, калцеин, оксонол или трипаново синьо.
· Детекция на повърхностна експресия чрез антитела, конюгирани с фикоеритрин.
· Бърза детекция на клетъчна апоптоза чрез анексин –V свързване.
15 | Система за въздушни проби |  | 1
Подходяща за частици от 0.5 до 20µm вкл. бактерии, еукариотни клетки, полен и гъбни спори.
Техника “мокър циклон”.
Подходяща за следните проложения
- Изследване на чисти помещения/контаминация
- Въздушна хигиена/ наблюдение за патогени в сгради, вкл. мухъл, Legionella
- Контрол на околната среда, вкл. алергени, полен и мухъл за наблюдение на чисти помещения
16 | Взаимозаменяем цифров блоков нагревател |  | 7
Технически данни и характеристики:
Индивидуално програмиране на температура и време.
Заменяеми термоблокове, обхващащи 0.2ml епруветки , 0.5 mL епруветки, 1.5 mL епруветки, 2.0 ml епруветки, 5 ml Falcon епруветки, криоепруветки, 15 ml конични епруветки, 50 mL конични епруветки, микроплаки, PCR плаки, дълбоко-ямкови плаки, слайдове
Автоматично разпознаване на термоблока
Възможност за нагряване и охлаждане от 13°C под стайна температура до 99°C
Обхват на температурната настройка: 1°C до 99°C (1°C инкременти)
За специализирани приложения, програмиране и съхранение на до четири температурни нива и четири времеви фази последователно
Регулируема скорост на миксиране от 300 до 1500 об./мин. за леко или интензивно миксиране
Способност за интервално миксиране
Клавиатурни контроли с цифров дисплей
Температурна точност: ±0.5°C между 20°C и 45°C, ±2°C под
20°C и над 45°C
Скорост на нагряване: 5°C/min.
Скорост на охлаждане: 2-3°C/min при RT-99°C
Програми: 1 (с 2 стъпки на инкубиране/миксиране)
Таймер: 1 min до 99:59 h, с непрекъснат режим
Ниво на шума: <50 dB(A)
Избираеми контроли за време (“time”) и температура (“temp”): програмите могат да стартират незабавно или при достигане на зададената темпераура.
RS-232-C интерфейс.
IQ/OQ услуги
Температурно валидиране
IQ/OQ
Аксесоари: допълнителни термоблокове за инкубиране на реакционни епруветки от 24 x 0.5 mL микроцентрофужни епруветки
· Термоблок, 24 x 1.5 mL микроцентрофужни епруветки
· Термоблок, 24 x 2.0 mL микроцентрофужни епруветки
· Термоблок, 8 x 15 mL конични епруветки
· Термоблок, 4 x 50 mL конични епруветки
· Термоблок, 24 x криоепруветки
· Адаптер за 96-ямкови PCR плаки и 0.2 mL PCR епруветки
17 | Хибридизационна фурна |  | 1
Технически данни и характеристики
| ·Температурен обхват: | 5 °C над стайна темп. до 80 °C, контролира се от микропроцесор
| ·Температурна еднаквост: | 0.5 °C
| · Въртене (ротация): | 4 - 20 об./мин
| · Капацитет: | 12 големи large (300 mm) /24 малки (150 mm) хибридизационни бутилки
| · Време на работа контролирано от таймер | до 2 часа или неограничен режим за по-дълги инкубации
Интериор от неръждаема стомана
Възможност за награждане за по-голям капацитет
Шиш за 50 ml еднократни епруветки във вертикално положение
| Клатеща платформа за оцветяване на белтъци на гел или мембрана, инкубиране на интитела, както и промиващи и блокиращи стъпки при Western Blot | Скорост на клатене 8 - 40/min
| Хибридизационни бутилки с различни размери | (150 x 35 mm, 300 x 35 mm и 300 x 70 mm)
Включени шиш и две големи бутилки (300 x 35 mm)
18 | Вакуумна аспирираща система |  | 2
Технически данни и характеристики:
| · Мощност: | 60 W
| · Вакуумно засмукване: | до 800 mbar/
| · Клапа за регулиране на налягането | Непрекъснато регулируема
| · Операционен температурен обхват: | -20 °C до +50 °C
| · Вакуумна бутилка: | 2 литра, автоклавируема
| · Капачка: | Полипропиленова капачка с три накрайника за маркучи Ø 6.3 mm, автоклавируема
| Конектори за маркучи | Напълно автоклавируеми
| Адаптор за: | Ø 8-канален за връхчета, с изхвърляне на връхчета,
Ø 1- канален за връхчета,
Ø 8-канален с 35 mm стоманена тръбичка,
Ø 1-канален с 40 mm стоманена тръбичка,
Ø 4-канален с 35 mm стоманена тръбичка, силиконов накрайник за пастьор-пипети и 2 ml пипети, силиконова тръбичка
Ø Напълно автоклавируеми
| · Дръжка | Със стойка.
| · Осигурителен филтър PTFE | 0.45 μm.
19 | Вортекс |  | 13
Вортекс миксер
За впруетки от 1.5 ml до 50 ml със стандартна глава
Максимален смесителен капацитет: 30 ml
Продължителен режим или активиране чрез допир
Трябва да са налични адаптори за:
Ø 24 x 1.5/2.0 ml, 24 x 0.5 ml и 32 x 0.2 ml епруветки
Ø 1 микроплака или 64 x 0.2 ml епруветки
Ø 8 x 15 ml и 8 x d = 12/13 mm епруветки
Ø 6 x 50 ml епруветки
Ø 12 x 1.5/2.0 ml епруветки (хоризонтално разположени)
Ø 4 x 15 ml епруветки (хоризонтално разположени)
Ø 6 x 50 ml епруветки
Ø 2 x 50 ml епруветки (хоризонтално разположени)
Вендузни крачета против хлъзгане
Скорост на ротация: 0 до 2850 об./мин
20 | Микроцентрофуги |  | 6
Центрофуга с интегриран вортекс
С възможност за адаптиране за епруветки по 0.2ml, 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 2x8 стрипове, напр. чрез различни ротори.
Продължителен режим и кратък 'ShortSpin' режим.
Скорост на въртене до 2400 об./мин.
21 | Мини-центрофуга |  | 6
| Максимална скорост: | 13500 об.мин (17135 x g)
| Роторен капацитет: | 24 x 1.5 ml / 2.0 ml реакционни епруветки
| Материал на ротора: | Алуминий, автоклавируем
| Таймер: | 0.5 мин. - 99 мин.
Продължителен режим (ръчно спиране).
Незабавна операция чрез натискане на бутона за времето.
| Ниво на шума при максимални об./мин: | максимално 56 dBA.
| Температурен обхват: | - 10 °C до 40 °C.
| Размери (Ш x В x Д): | Приблизително 277 x 248 x 450 mm.
| Трябва да са налични адаптори за | 0.5 ml епруветки.
0.4 ml епруветки.
0.2 ml епруветки.
2 PCR стрипа епруветки.
Трябва да е възможен преглед на скоростта в rpm или rcf, дори по време на работа
22 | PCR апарат |  | 4
| Макс. скорост на нагряване/охлаждане: | 5 °C/s
| Хомогенност на блока (72 °C): | +/- 0.25 °C
| Температурен обхват на блока: | 4 °C - 105 °C
| Градиент: | макс. 39,8 °C между 35 °C - 105 °C
| Температурен обхват на капака: | 70 °C - 120 °C
Универсален блок за 96 x 0.2 ml епруветки, 96-ямкови PCR плаки или 48 x 0.5 ml епруветки с плоски капачки.
Капак с автоматично настройване на височината.
23 | V3 кабинет за цветна цифрова визуализация |  | 1
Съдържание:
V3 кабинет за цветна цифрова визуализация
21.5 инчов „touch screen” монитор
Бар код четец
ID панелни държачи
90 мм диаметър
адаптер за плаки
софтуер
калибрационни темплейти
захранване с кабел
USB 2.0 кабел
Ръководство
Приложения:
Тестване на антибиотична чувствителност, идентификация на организми, преброяване на колонии и разчитане на хромогенен агар, разчитане на 96-ямкова плака.
Характеристики:
Антибиотична чувствителност: автоматично четене и тълкуване на тестовете с антибиотични дискове и Etest / MIC тест ленти, базирано на публикувани препоръки.
Идентификация на организми: Автоматично разчитане и тълкуване на ID панели.
Броене на колонии и разчитане на хромогенен агар: Автоматично броене на бактериални и дрождеви колонии и вирусни плаки върху плочки до 150 милиметра, разчитане и тълкуване на хромогенен агар.
Разчитане на 96-ямкови микротитърни плаки: Автоматично разчитане и тълкуване на поръчкови 96-ямкови AST и ID плаки (всички марки). Налични допълнителни размери и форми на плаки и ямки.
QC изпитване за антибиотични дискове, Etest / MIC тест лентите и ID панели; QC обобщени доклади и диск / Etest / MIC Тест лента / среда / ID панел / реактив логове.
Експертна система, Правила за потребители, Епидемиологични доклади.
IQ / OQ / PQ документите за валидиране:
Годишна актуализация на софтуера, техническа поддръжка 7 дни в седмицата, пълна хардуерна гаранция, монтаж и настройка на система (чрез телефон и електронна поща), LIS / LIMS интерфейс поддръжка
Компютърни изсквания:
Pentium 4 или еквивалентен (минимум) Core 2 Duo или по-бърз (препоръчителен за оптимална работа), 512 meg RAM (минимум), 2 gig RAM или по-високо (препоръчително), Windows XP, Windows Vista (32 bit), или Windows 7 (32 bit), всички Microsoft Service Packs и Critical Updates трябва да бъдат приложени, 3 налични USB порта (минимум), Интернет връзка (особено препоръчителна), шоков предпазител, и сериен порт за LIS/LIMS връзки.
24 | Работна станция за FISH |  | 1
Флуоресцентен микроскоп с 100x маслен имерсионен обектив и 10x окуляр
Филтърен набор А за ATTO550 маркирани сонди: Абсорбционен максимум 554 Nm / Емисионен максимум 576 Nm.
Филтърен набор Б за FAM маркирани сонди: Абсорбционен максимум 494 Nm / Емисионен максимум 520 Нм.
Осветление подобно на 100 W HBO лампа
Нагревателна плоча и хибридизационна камера
Coplin буркани (100 мл) трябва да бъдат включени)
Комбинирана нагревателна плоча и хибридизационна камера с точност температура от + / - 1 ° C при 52 ° C.
25 | Гел електрофореза с пулсиращо поле |  | 1
Захранващ модул
Клетка за електрофореза
Помпа с променлива скорост
14 x 13 cm стойка за изливане с платформа и рамка, държач на гребена
15-ямков, 1.5 mm дебел гребен
Инсталация тръби
Приложения:
• Молекулярна епидемиология – типизиране на щамове
• Изседване на апоптоза
• Изследване на ДНК увреждания и поправка
• Разделяне на големи белтъци
• Картиране на локуси на заболявания
• YAC, BAC, PAC, и козмидно картиране
• хромозомни преустройства
• RFLP и ДНК фингърпринтинг
26 | Миещо устройство за ELISA плаки |  | 2
| Формат на плаките | Цели микроплаки, 96-ямкови
Стрип микроплаки, 96-ямкови
| Характеристики и видове плаки | 96-ямкови: 8-ямки да се измиват паралелно
| Обем на отпипетирания разтвор | 50 – 3000 µl в 50 µl стъпки за измиване
50 – 400 µl в 50 µl стъпки за пипетиране
| Точност на отпипетиране | ≤ 1.2 %
(300µl отпипетиран обем, брой отпипетирания: 3, 8-канален колектор).
| Еднаквост на отпипетиране CV | ≤ 2.5 % е плаката
(300µl отпипетиран обем, брой отпипетирания: 3, 8-пъти, ръчно
| Остатъчен обем | Кръстосана аспирация: ≤ 1.8 μl на ямка (96-ямкова, плоско-дънна Greiner® плака)
(Асп. скор.: 3; Време за асп.: 4 sec; скорост на главата: 10 mm/sec; 8-канален колектор)
| Интерфейс | USB
| Разклащане | Линейно разклащане; висока, средна и бавна настройка
| Вакуумен обхват | Високо-степенна вакуум филтрация: -150 до -850 mBar абсолютно налягане
Ниско-степенна вакуум филтрация: -50 до -150 mBar абсолютно налягане
Приложения:
Деликатно измиване на клетки
Измиване с магнитни топчета: мултиплексни тестове
Вакуумна филтрация: филтърно измиване на немагнитни топчета
ELISA измиване
Характеристики:
- Опционален софтуер, Немски, Английски .
- Система без външен вакуум и налягане
- Датчици за защита от грешка на оператора (няма поставена плака, главата опира)
- Миещо устройство с четири канала за ELISA и клетки
- Колектор с 8 диспенсиращи 8 аспириращи игли
- Onboard контрол и / или PC-контрол (включително софтуер за управление)
- Управление на НЕМСКИ (английски превключваем)
- Разклащане
- Плакова библиотека
- Стандартен държач за измиване на ELISA плаки
- Държач за плаки за разделяне с магнитни топчета (MBS)
- В съответствие с 98/79/ЕО IVD
- Отговаря на регулации FDA CFR 21 част 11
27 | Четец за абсорбция, хемилуминесценция, флуоресценция - Монохроматор |  | 1
Характеристики:
Темпериране
Линейно разклащане
Флуоресцентен връх
Автоматично височинно фокусиране
Флуоресцентно дъно
Абсорбция
Нано-количествено определяне на ДНК и РНК (2μl обеми)
Еднофотонен брояч - модул луминесценция
Модул за газов контрол CO2 и O2
Дължина на вълната с точност от + / - 0,3 Nm при абсорбция
Автоматично фокусиране по Z оста на флуоресцентната оптика
Измерване на абсорбция, луминесценция и флуоресценция измервания последователно в кинетика
Филтър за BRET1/2-луминесценция
Използване на плаки с височина до 23 мм
Подгряващ капак
Софтуер:
Пренос на данни директно в Excel,
за пълен контрол на оценката, обработка на данни, на немски и английски език
Контролиращ PC
Адаптиран към четеца
28 | Четец за абсорбция, хемилуминесценция, флуоресценция - Филтърно устройство |  | 1
Характеристики:
Темпериране
Линейно разклащане
Флуоресцентен връх
Флуоресцентно дъно
Флуоресцентна поляризация
HTRF сертифициран
Абсорбция
Нано-количествено определяне на ДНК и РНК (2μl обеми)
Еднофотонен брояч - модул луминесценция
Модул за газов контрол CO2 и O2
Дължина на вълната с точност от + / - 0,3 Nm при абсорбция
Автоматично фокусиране по Z оста на флуоресцентната оптика
Измерване на абсорбция, луминесценция и флуоресценция измервания последователно в кинетика
Филтър за BRET1/2-луминесценция
Използване на плаки с височина до 23 мм
Отоплен капак
Софтуер:
Пренос на данни директно в Excel,
за пълен контрол на оценката, обработка на данни, на немски и английски език
Контролиращ PC
Адаптиран към четеца
29 | Температурно контролиран Southern Blot процесор и Western Blot процесор |  | 2
Характеристики:
| Дисплей | Течно кристален дисплей с 2 реда по 16 знака
| Клавиатура | 4-клавиша мембранна клавиатура
| Брой на каналите за диспенсиране | 6 (7-ми канал опционално)
| Капацитет на бутилките за реагенти | 4 (опционално 5) x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml
| Капацитет на отпадъчните бутилки | 1 x 500 ml токсичен отпадък, 1 x 2500 ml опасен биологичен отпадък
| Капацитет на бутилки за отоплителна система | 1 x 2000 ml, 1 x 3000 ml
| Компютърен интерфейс | USB, RS232
| Инкубационна температура | Регулируема между 35°C и 65°C
| Температура точност | ± 1°C
| Обем на отпипетиран реагент | 250 – 3000 µl в 250 µl стъпки
| Точност на нанасяне | 2000 µl: по-малко или равно на 10%
250 µl: +25% to -20%
| Охлаждане | Температура < 30°C в рамките на 6 мин.
Мощност
| Захранване | 100 – 120 Volt и 220 – 240 Volt
50 или 60 Hz
| Основни предпазители | 2 x T 8A / 250V (Slow Blow)
| Потребление | Max. 900 VA
Физически
| Ширина затворен / отворен | 804 mm / 804 mm
| Височина затворен / отворен | 460 mm / 671.4 mm
| Дълбочина затворен / отворен | 459 mm / 510.6 mm
| Тегло | 47 kg
30 | Сензор-управлявана клатачна платформа за Петриеви блюда за краткосрочна и непрекъсната работа |  | 1
Характеристики:
• IR сензор и крачен превключвател
• 14 - 120 U / мин, силиконова подложка
• 4 режима на работа, контрол на скоростта на клатене
• Регулируем обхват на детекция на IR сензора
• Ръководство за потребителя
31 | Пълнещо устройство за Петриеви блюда |  | 1
Петрита
| Капацитет | Около 300 блюда с диаметър 90 mm
| Височина на петри | 14-25mm
Помпа
| Обхват на дозиране | 1-99ml
| Точност на дозиране | около 1%
| Скорост на дозиране | около 500ml/min
| Скорост на пълнене | Мин. 500 блюда/час.
| Време на изчакване | до 10 сек.
| UV лампа | мин. 11W (2.1 W-UV-C, 253,7 nm)
| Интерфейс | 2xRS232, аларма
Аксесоари
Карусел за около 300 петриеви блюда
Етикети
32 | Пълнещо устройство за епруветки |  | 1
Характеристики:
Напълно автоматичен процес на пълнене
До 260 мл / мин
Обхват на дозиране 0.5 - 99 мл
За епруветки от 13 до 30 mm диаметър
За епруветки с дължина до 25 cm
Адаптери за: 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30mm диаметър
Центриращи стативи за епруветки с 16 mm, 20 mm и 25 mm диаметър
Точност <1%
33 | Стерилизатор за среда |  | 1
| Капацитет | 1-10 L
Кювета от неръждаема стомана
Температурен обхват
| Стерилизация | 70°C – 122°C
| Нанасяне | 25°C – 80°C
| Водна баня | 30°C - 80°C
| Максимално температурно отклонение | +1.0°/-2°C
Скорост на бъркалката
| Избираема | 50-200 rpm, смяна на посоките
Характеристики:
Уред за подготовка на среда снабден с кювета, прилепващ капак, магнитна бъркалка, преливащи тръби, монтаж за нанасящи тръби, вграден принтер и защита от изпръскване
34 | Клас I/IP 20 чисти боксове |  | 1
| Клас | I/IP 20
| Филтър | HEPA H 14 EN 1822
| Ефективност на филтъра | 99.999% при 0.3µm размер на частиците
| Префилтър | Тип (EN 779), G3 прахов филтър, ефективност на филтъра: груб-средна
| Скорост на въздуха | 0.18-0.32m/s (ниво 1); 0.32-0.48m/s (Ниво 2)
| Ниво на шума | <55dbA при Ниво 1
| Осветление | 1000lx (макс.)
| Капацитет за претоварване | 30 kg
| Работна площ ШxДxВ | Приблизително 58x122x65 cm
Характеристики:
- префилтърът откъм засмукващата страна може се сменя без инструменти
#NAME?
- прозрачен екран за предпазване на главата от струята изсушен пречистен въздуш
- Източник за UV дезинфекция в горната част на работното пространство
35 | Клас II боксове за биологична безопастност |  | 1
Ниво на сигурност 1-3
| Клас | II
| Филтър | H14 HEPA EN 1822, 99.995% при най-проникващата големина на частиците (MPPS)
| Портове | 4 за достъп (2 на всяка странична стена)
| Изводи | Един двоен на всяка странична стена
| Отваряне | 20 cm; 77.3 cm макс.
| Ниво на шум | <55dbA
| Ефективност на филтъра | 99.999% при 0.3µm размер на частиците
| Работна площ ШxДxВ | Приблизително 46.5 x 120 x 78cm
· Припокриващи се H14 HEPA филтри под работната повърхност осигуряват лесна и безопасна смяна на филтрите в работната зона при безопасно отрицателно налягане
· UV дезинфекцираща светлина в горната част на работното пространство
· Устойчива на надраскване работната повърхност от неръждаема стомана с вдлъбнатини които, улавят разлети течности
· сертификация по EN 12469 и DIN 12980.
36 | Клас II боксове за биологична безопастност |  | 9
| Клас | II
| Филтър | H14 HEPA EN 1822, 99.995% при най-проникващите частици (MPPS)
| Портове | 4 за достъп (2 на всяка странична стена)
| Изводи | Един двоен на всяка странична стена
| Отваряне | 20 cm; 77.3 cm макс.
| Ниво на шум | <55dbA
| Ефективност на филтъра | 99.999% при 0.3µm размер на частиците
| Работна зона ШxДxВ | Приблизително 46.5 x 120 x 78cm
· UV дезинфекцираща светлина в горната част на работното пространство
· Лесни за използване контроли, с интуитивен дисплей
· Устойчива на надраскване работната повърхност от неръждаема стомана с вдлъбнатини които, улавят разлети течности
· сертификация по EN 12469 и DIN 12980.
37 | Клас II боксове за биологична безопастност |  | 1
| Клас | II
| Филтър | H14 HEPA EN 1822, 99.995% при най-проникващите частици (MPPS)
| Портове | 4 за достъп (2 на всяка странична стена)
| Изводи | Един двоен на всяка странична стена
| Отваряне | 20 cm; 77.3 cm макс.
| Ниво на шум | <55dbA
| Ефективност на филтъра | 99.999% при 0.3µm размер на частиците
| Работна зона ШxДxВ | Приблизително 46.5 x 150 x 78cm
· UV дезинфекцираща светлина в горната част на работното пространство
· Лесни за използване контроли, с интуитивен дисплей
· Устойчива на надраскване работната повърхност от неръждаема стомана с вдлъбнатини които, улавят разлети течности
· сертификация по EN 12469 и DIN 12980..
38 | Анаеробен съд: |  | 5
Приложение: За микроаерофилни и анаеробни условия
3.5 л капацитет - побира до 15 петрита
Характеристики:
С клапани за впръскване на газови смеси и за отвеждане на въздуха за създаване на ваккуум
Подходящ за газови китове или газов цилиндър
Снабден с O_пръстен, самоцентриращ се капак и скоби, входни и изходни клапани, автоматичен защитен клапан, измерване на налягането, носач на плаки
39 | Молекулярно диагностичен анализатор |  | 1
Характеристики:
СИСТЕМА
Автоматичен много-режимен молекулярно диагностичен анализатор за извършване RТ PCR базирана молекулярна диагностика
| Брой модули | 16, с възможност за увеличаване до 80
| Реагенти | тест специфични, готови за употреба, кит с баркод
ПРОБИ
| Пробен капацитет (теоритично максимален) | 2300 за 24 часа
| Walk-Away Капацитет | 183 проби до безкрай
(80 заредени в модулите, 80 чакащи, 19 на конвейр, 4 на шатъл)
| QC Метод | Тестовете съдържат вътрешни контроли за оценка на пробите, оработката и работата.
| Тип баркодиране на проби | Код128,Код39.
| Изисквания към захранването | Лиейно напрежение:200-240VAC, 20A
Честота:50Hz-60Hz+/-0.5%
| Консумация | Макс. ток 16 Amps@200 VAC
| Оперираща температура: | 15-30 °C
| Влажност на околната среда: | 10%-95% RH, некондензираща.
| Нагряване: | Максимум 530 W/hr (or) 450Kcal/hr.
| Шум: | <69dB.
| Размери | 108”(267.2 cm)Д
35”(87.9 cm)Ш
78”(200.9 cm)В
| Тегло | 954.5Kg
40 | Автоклав (автоклав за унищожаване на отпадъци) |  | 1
Инструмент с вакуумен модул за твърди вещества
- Самостоятелна единица
- Използваем обем на камерата 160 l
- Размер на камерата (ØxL в mm) 500x760
- Работно налягане 2,8/-1 bar
- Температура на стерилизиране 98°C - 138°C
- Захранване 6KW (3N, 400V, 50Hz, 16A)
- TÜV-сертифициран моторизиран заключващ механизъм със запечатване на капака
- Отделно, интегриран парен генератор от най-нова технология със сухи радиатори
- Интегриран контейнер за съхранение на деминерализирана вода за генериране на пара (може да се пълни на ръка)
- Наблюдение на нивото на водата
- Температурна блокировка в съответствие с TRB 402 и DIN 61010-2
- гъвкава PT100 референтна сонда за стерилизация на течности (изключване над температурата на средата)
- Гравитационен вентил и вентил за промени в налягането (унищожаване на отпадъци)
- Интегриран кондензатор на използваната пара с водно охлаждане, температурен контрол, настройване
- Валидационен канал
- Осигурителен вентил, TÜV-сертифициран компонент
- Вграден чип с памет до 150 цикъла (може да бъдат преглеждани по-късно)
- RS 485 изход за трансфер на данни
- Свързващ накрайник за оттичане
- Подложка във вътрешната камера
- Настройка на таймер
- Повърхност с прахово покритие
- Вакуумен модул за еднопосочен или фракциониран пре-вакуум и вакуумно изсушаване със свободно програмируемо време на сушене и нагряване
- Superdry
o отворена програма
o 3 програми за твърди вещества
o 2 програми за стерилизация на боклук в чувал за отпадъци
o 4 програми за течности
o програми защитени с парола
o 10 програми със свободно програмиране за твърди вещества, отпадък или течности
- Филтриране на излизащия въздух (в съответствие с регулации TRBA 100 и GenTSV)
- Принтер
41 | Автоклав (Среди, разтвори) |  | 1
Инструмент с вакуумен модул за отворени съдове, без поддържащо налягане, с вакуумен модул за твърди вещества
- Хоризонтална единица
- Използваем обем на камерата 80 l
- Размер на камерата (ØxL в mm) 410x 610
- Работно налягане 2,8/-1 bar
- Температура на стерилизиране 98°C - 138°C
- Захранване 4KW (3N, 400V, 50Hz, 16A)
- TÜV-сертифициран моторизиран заключващ механизъм със запечатване на капака
- Отделно, интегриран парен генератор от най-нова технология със сухи радиаториintegrierter
- Контейнер за съхранение на деминерализирана вода за генериране на пара (може да се пълни на ръка)
- Наблюдение на нивото на водата
- Температурна блокировка в съответствие с TRB 402 и DIN 61010-2
- гъвкава PT100 референтна сонда за стерилизация на течности (изключване над температурата на средата)
- Гравитационен вентил и вентил за промени в налягането (унищожаване на отпадъци)
- Интегриран кондензатор на използваната пара с водно охлаждане, температурен контрол, настройване
- Валидационен канал
- Осигурителен вентил, TÜV-сертифициран компонент
- Вграден чип с памет до 150 цикъла (може да бъдат преглеждани по-късно)
- RS 485 изход за трансфер на данни
- Свързващ накрайник за оттичане
- Подложка във вътрешната камера
- Настройка на таймер
- Повърхност с прахово покритие
- Интегрирано бързо охлаждане
- Ултра-охладител
- Охлаждане с двойна обвивка на вградения контейнер, без нужда от консумация на студена вода
- Вакуумен модул за еднопосочен или фракциониран пре-вакуум и вакуумно изсушаване със свободно програмируемо време на сушене и нагряване
- Superdry
- Напълно автоматичен микропроцесорен контрол със следните програми
o отворена програма
o 3 програми за твърди вещества
o 2 програми за стерилизация на боклук в чувал за отпадъци
o 1 програма за течен отпадък
o 4 програми за течности
o програми защитени с парола
o 10 програми със свободно програмиране за твърди вещества, отпадък или течности
- Филтриране на излизащия въздух (в съответствие с регулации TRBA 100 и GenTSV)
- Тавичка за унищожаване на отпадъци, неръждаема стомана
- Мрежеста кошница, неръждаема стомана, нялко могат да се подреждат една върху друга
- Принтер
42 | Автоклав (Ниво на сигурност III) |  | 1
Инструмент с вакуумен модул за отворени съдове, без поддържащо налягане, с вакуумен модул за твърди вещества
- Да се използва в стоящо положение
- Използваем обем на камерата 80 l
- Размер на камерата (ØxL in mm) 410x 610
- Работно налягане 2,8/-1 bar
- Температура на стерилизиране 98°C - 138°C
- Захранване 4KW (3N, 400V, 50Hz, 16A)
- TÜV-сертифициран моторизиран заключващ механизъм със запечатване на капака
- Отделно, интегриран парен генератор от най-нова технология със сухи радиатори
- Интегриран контейнер за съхранение на деминерализирана вода за генериране на пара (може да се пълни на ръка)
- Наблюдение на нивото на водата
- Температурна блокировка в съответствие с TRB 402 и DIN 61010-2
- Гъвкава PT100 референтна сонда за стерилизация на течности (изключване над температурата на средата)
- Гравитационен вентил и вентил за промени в налягането (унищожаване на отпадъци)
- Интегриран кондензатор на използваната пара с водно охлаждане, температурен контрол, настройване
- Валидационен канал
- Осигурителен вентил, TÜV-сертифициран компонент
- Вграден чип с памет до 150 цикъла (може да бъдат преглеждани по-късно)
- RS 485 изход за трансфер на данни
- Свързващ накрайник за оттичане
- Подложка във вътрешната камера
- Настройка на таймер
- Повърхност с прахово покритие
- Вакуумен модул за еднопосочен или фракциониран пре-вакуум и вакуумно изсушаване със свободно програмируемо време на сушене и нагряване
- Superdry
- Напълно автоматичен микропроцесорен контрол със следните програми
o отворена програма
o 3 програми за твърди вещества
o 2 програми за стерилизация на боклук в чувал за отпадъци
o 1 програма за течен отпадък
o 4 програми за течности
o програми защитени с парола
o 10 програми със свободно програмиране за твърди вещества, отпадък или течности
- Филтриране на излизащия въздух
- Принтер
43 | Система за подаване на газ |  | 1
| Размери (Ш x Д x В) mm | Приблизително 200 x 400 x 350
| Изисквания към газа | 1 x ANO2
(10% H2, 10% CO2, 80% N2)
За микроаерофилни и анаеробни условия
44 | Анаеробна камера/работна станция и инкубационна станция |  | 1
| Размери (Ш x Д x В) in mm | Приблизително 1255 x 710 x 720
| Подаване на газ: | 4 самостоятелни цилиндъра,H2/N2; C=2; N2,Air1 x
| Консумация на газ (средно) | 4-6 седмици по 2000 lb резервоар
| Максимален капацитет | 500 x 90 mm плаки
| Блокиращ капацитет | 100 x 90 mm плаки
| Минимална температура на инкубиране | заобикаляща + 5°C
| Максимална температура на инкубиране | 45°C
· Характеристики:
• система без ръкавииа/ръкави
• работните и складови помещения на камерата трябва да бъдат температурно контролирани
• сваляща се предна част
• вътрешен електрически контакт
• вътрешен главен контакт
• осветление на работна станция
• лампа за проверка
• автоматизиран контрол на влажността
• детоксикация
• държач за Петриеви блюда > = 10
• система за внасяна на единични плаки
45 | Захранвания |  | 1
| Напрежение | 0-600 V
| Сила на тока | 0-1000 mA
| Мощност | 0-300 W
| Изводи | 4
| Програми | 9x9 набор от параметри
| Обхват на параметрите | 1...100%
| RS232 | 9600 b/s
| Температура на околната среда | 0...40°C
| Относителна влажност | 0...95%, не кондензираща
| Размери(ШxДxВ) | Приблизително 31x26x15cm
Приложения:
Ø Western blotting
Ø Електро-елюиране
Ø Вертикална електрофореза
Ø Хоризонтална електрофореза
· Характеристики:
• С възможност за надграждане
• Възможност за ръчно програмиране и автоматично съхранение на последните използвани параметри.
• Програмиране на до 10 програми
• Постоянно напрежение, постоянен ток
• Включване на линейно нарастване на напрежението, определено от началните и крайните стойности на напрежение и време
• Вътрешни таймери за изключване
• В случай на прекъсване на захранването прохрамата трябва трябва да се рестартира автоматично
• Налични адаптери и кабели (4 mm или 2 mm на гнездата), което прави захранванията съвместими с много различни системи за електрофореза.
• Откриване подов теч
• Предупреждение за претоварване
46 | Захранвания |  | 1
| Напрежение | 0-300 V
| Сила на тока | 0-300 mA
| Мощност | 0-300 W
| Изводи | 4
| Таймер | 0…99:59h
| Програми | 9x9 набора от параметри
| Обхват на параметрите | 1...100%
| RS232 | 9600 b/s
| Температура на околната среда | 0...40°C
| Относителна влажност | 0...95%, не кондензираща
| Размери (ШxДxВ) | Приблизително 31x26x15cm
Приложения:
Ø Електро-елюиране
Ø Вертикална електрофореза
Ø Хоризонтална електрофореза
Ø Изоелектрично фокусиране
· Характеристики:
• С възможност за надграждане
• Възможност за ръчно програмиране и автоматично съхранение на последните използвани параметри.
• Програмиране на до 10 програми
• Постоянно напрежение, постоянен ток
• Включване на линейно нарастване на напрежението, определено от началните и крайните стойности на напрежение и време
• Вътрешни таймери за изключване
• В случай на прекъсване на захранването прохрамата трябва трябва да се рестартира автоматично
• Налични адаптери и кабели (4 mm или 2 mm на гнездата), което прави захранванията съвместими с много различни системи за електрофореза.
47 | Хоризонтална Мини Гел Електрофореза
| Размер на гела | 7 x 8 cm | 2
| Обем на буфера | 400 ml
| Обем на гела | 30ml
| Гребени | 6, 10
| Максимален брой проби | 24
| Размер на гела | 12 x 14 cm | 2
| Обем на буфера | 800 ml
| Обем на гела | 85 ml
| Гребени | 12, 20
| Максимален брой проби | 100
| Размер на гела | 20 x 25 cm | 2
| Обем на буфера | 2300 ml
| Обем на гела | 250 ml
| Гребени | 16, 24, 36
| Максимален брой проби | 168
+ изливане
48 | Високо скоростна подова центрофуга |  | 1
| Размери: | Около 83.5 × 75.2 × 113.2cm; 68.5cm (дълбочина без заден канал); 85.0cm (височина до горния ръб на платформата)
| Максимална скорост : | 22,000rpm /
| Максимално ускорение | 55.200 × g
| Други характеристики : | Приблизително 30 програми;
Най-малко 9 ускоряващи и 10 спиращи профила
| Капацитет : | 4L (4 × 1000mL)
| Таймер: | 0 до 99 ч. 59 мин. плюс HOLD
| Мотор : | Високо честотен
| Температура : | -20° to +40°C
| Безопастност | Всчики CE и CSA изисквания за безопастност
| Гъвкавост | Голям избор от ротори
| Ротори | Ротори от въглеродни нишки
| Функционалност | Ø RPM/RCF Контрол
Ø GMP/GLP- съвместимо управление на данните
Ø Контрол на достръпа с парола
Ø 30-праграмна памет
Ø Функция предварително охлаждане
49 | CO2 инкубатор |  | 4
Температурни данни
| Температурен диапазон от 7 ° C над околната до (° C) | 60
| Температурна вариация при 37 ° C (± K) | 0.3
| Температурни колебания (± K) | 0.1
| Времето за възстановяване след отваряне на вратата за 30 сек. при 37 ° C (мин.) | 3
Данни за влажността
| Влажност (±2% r.h.) | 95
CO2 данни
| CO2 диапазон (Vol.-% CO2) | 0-20
| Точност (Vol.-% CO2) | 0.1
| Времето за възстановяване след отваряне на вратата за 30 сек. при 5 vol. % (мин.) | 7
| CO2 Измерване | IR
O2 данни
| O2 диапазон (Vol.-% O2) | 0,2 - 95
| Точност (Vol.-% O2) | 0.1
Времето за възстановяване след отваряне на вратата за 30 сек. (мин.)
при 1.0 vol. % O2 (мин.)
| при 5.0 vol. % O2 (мин.) | 33
10
| O2 Измерване | ZrO2
| Брой врати | 1
| Вътрешни стъклени врати | 1
| Комуникационен софтуер | 1
| Вътрешен обем на камерата | 150L
Ho Хомогенно разпределение на температуртата
· Характеристики:
• Интегриран електронен рекордер на таблични данни
• Разнообразие от възможности за графично изобразяване на параметрите на процеса
• Часовник в реално време
• Стандартна стерилизация с горещ въздух при 180 ° C (DIN 58947)
• Инфрачервена система за измерване CO2 без отклонение
• Система за овлажняване с двойно блюдо без кондензация
• Монолитна дълбока вътрешна камера, направена от неръждаема стомана с интегрирани подпори за рафтове
• Електронна система за самодиагностика на грешки с визуални и звукови сигнализации
• Независимо устройство за температурна безопасност клас 3.1 (DIN 12 880) с визуална и звукова аларма
• Плътно прилягаща вътрешна стъклена врата
• RS 422 интерфейс за комуникационен софтуер
• 3 перфорирани рафта от неръждаема стомана със стандартно оборудване и O2 контрол, два перфорирани неръждаеми стоманени рафта за CB 53 със стандартно оборудване и O2 контрол
• Единиците могат да се подреждат една върху друга чрез адаптер
• Заключване
• Надграждаща рамка и надграждащ адаптер
50 | Инкубатор с гравитационна конвекция |  | 4
Приблизителни външни размери
| Ширина (mm) | 580
| Височина (вкл. колела) (mm) | 405
| Дълбочина (мм) | 425
| С дръжка и свързване (mm) | 85
| Задно отстояние (мм) | 100
| Странично отстояние (mm) | 160
| Парен обем (л) | 28
| Брой врати (ea.) | 1
Температурни данни
| Приблизителен температурен обхват. 5 ° C над околната температура (° C) | 30-70
Температурна вариация
| при 37 ° C (± K) | 1
| Температурни колебания | 0.1
| при 37 ° C (± K) | 0.1
при 50 ° C (± K)
Характеристики
• Температурен обхват 30 ° C до 70 ° C
• Механично регулиране
• Хидравлично-механичен термостат
• С температурен ограничител клас 1 (DIN 12880)
• Вътрешна стъклена врата
• 2 плъзгащи скари, хромирани
• Единиците могат да се подреждат една върху друга
51 | Инкубатор с гравитационна конвекция |  | 1
Приблизителни външни размери
| Ширина (mm) | 1235
| Височина (вкл. колела) (mm) | 1530
| Дълбочина (мм) | 865
| С дръжка и свързване (mm) | 90
| Задно отстояние (мм) | 100
| Странично отстояние (mm) | 160
| Парен обем (л) | 808
| Брой врати (ea.) | 2
Температурни данни
| Приблизителен температурен обхват. 5 ° C над околната температура (° C) | 100
Температурна вариация
| при 37 ° C (± K) | 0.5
| Про 50 °C (± K) | 0.8
| Температурни колебания | 0.1
| при 37 ° C (± K) | 0.1
при 50 ° C (± K)
Време за загряване (до 98% от зададената стойност)
| до 37 ° C (мин) | 84
| до 50 ° C (мин) | 90
Време за възстановяване след отваряне на вратата за 30 сек. (мин.)
((до 98% от зададената стойност)
| до 37 ° C (мин) | 4
| до 50 ° C (мин) | 24
| IP защитен клас съвместим с EN 60529 | IP20
Характеристики
• Електронно контролиране на подгряване на камерата, осигуряващо точност на температурата и възпроизводимост на резултатите
• Хомогенно разпределение на температурата, дори при пълно натоварване
• Температурен диапазон от 5 ° C над стайната температура до 100 ° C
• DS контрол с интегриран таймер 0-99 ч.
• Цифрова настройка на температурата с точност до една десета от градуса
• Независимо устройство за температурна безопасност клас 3.1 (DIN 12 880) с визуална аларма
• Регулируема вентилация с помощта на предна вентилационна клапа и заден отдушник Ø 50 mm
• Високо качество на вътрешната камера, изработена от неръждаема стомана
• Напълно отстраними елементи без излишни фиксации
• Вътрешни врати от стъкло
• Вътрешна камера без кондензация
• RS 422 интерфейс за комуникационен софтуер
• Включени 2 хромирани стелажа
• Дезинфекция при 100 ° C.
52 | Инкубатор с охлаждане |  | 2
Приблизителни външни размери
| Ширина (mm) | 1255
| Височина (вкл. колела) (mm) | 1925
| Дълбочина (мм) С дръжкаи свързване (mm) | 970
| Задно отстояние (мм) | 100
| Странично отстояние (mm) | 160
| Парен обем (л) | 698
| Брой на вътрешни врати | 2
| Брой врати (ea.) | 2
| Температурен обхват | -5 °C – 100 °C
Температура вариация
| при 4 °C (± K) | 0.2
| при 25 °C (± K) | 0.2
| при 37°C | 0.2
Време за възстановяване след отваряне на вратата за 30 сек. (мин.)
((до 98% от зададената стойност)
| при 5 °C (min.) | 12
| при 37 °C (min.) | 3
| IP защитен клас съвместим с EN 60529 | IP20
Характеристики
• Електронно контролиране на подгряване на камерата, осигуряващо точност на температурата и възпроизводимост на резултатите
• Хомогенно разпределение на температурата, дори при пълно натоварване
• Температурен диапазон от 5 ° C над стайната температура до 100 ° C
• DS контрол с интегриран таймер 0-99 ч.
Цифрова настройка на температурата с точност до една десета от градуса
• Независимо устройство за температурна безопасност клас 3.1 (DIN 12 880) с визуална аларма
• Регулируема вентилация с помощта на предна вентилационна клапа и заден отдушник Ø 50 mm
• Високо качество на вътрешната камера, изработена от неръждаема стомана
• Напълно отстраними елементи без излишни фиксации
• Вътрешни врати от стъкло
• Вътрешна камера без кондензация
• RS 422 интерфейс за комуникационен софтуер
• Включени 2 хромирани стелажа
• Дезинфекция при 100 ° C.
53 | Инкубатор с охлаждане |  | 4
Приблизителни външни размери
| Ширина (mm) | 835
| Височина (вкл. колела) (mm) | 1025
| Дълбочина (мм) С дръжкаи свързване (mm) | 730
| Задно отстояние (мм) | 100
| Странично отстояние (mm) | 160
| Парен обем (л) | 115
| Брой на вътрешни врати | 1
| Брой врати | 1
| Температурен обхват | -5 °C – 100 °C
Температурна вариация
| при 5 °C (± K) | 0.4
| при 25 °C (± K) | 0.1
| при 40°C | 0.2
Време за възстановяване след отваряне на вратата за 30 сек. (мин.)
((до 98% от зададената стойност)
| при 5 °C (min.) | 5
| при 40 °C (min.) | 1
| IP защитен клас съвместим с EN 60529 | IP20
Характеристики
• Електронно контролиране на подгряване на камерата, осигуряващо точност на температурата и възпроизводимост на резултатите
• Хомогенно разпределение на температурата, дори при пълно натоварване
• Температурен диапазон от 5 ° C над стайната температура до 100 ° C
• DS контрол с интегриран таймер 0-99 ч.
• Цифрова настройка на температурата с точност до една десета от градуса
• Независимо устройство за температурна безопасност клас 3.1 (DIN 12 880) с визуална аларма
• Регулируема вентилация с помощта на предна вентилационна клапа и заден отдушник Ø 50 mm
• Високо качество на вътрешната камера, изработена от неръждаема стомана
• Напълно отстраними елементи без излишни фиксации
• Вътрешни врати от стъкло
• Вътрешна камера без кондензация
• RS 422 интерфейс за комуникационен софтуер
• Включени 2 хромирани стелажа
• Дезинфекция при 100 ° C
Единиците могат да се надграждат
54 | Стерилизатор |  | 2
| Приблизителни външни размери | 835
| Ширина (mm) | 705
| Височина (вкл. колела) (mm) | 645
| Дълбочина (мм) С дръжкаи свързване (mm) | 105
| Задно отстояние (мм) | 100
| Странично отстояние (mm) | 160
| Парен обем (л) | 142
| Брой на врати | 1
| Температурен обхват | 5°C over RT – 300°C
Температурна вариация
| при 70 °C (± K) | 1.5
| при 150 °C (± K) | 2.5
| при 300°C | 4.5
Време за възстановяване след отваряне на вратата за 30 сек.
((до 98% от зададената стойност)
| при 70 °C (min.) | 2
| при 150 °C (min.) | 9
| при 300°C | 14
| IP защитен клас съвместим с EN 60529 | IP20
Характеристики
• Електронно контролиране на подгряване на камерата, осигуряващо точност на температурата и възпроизводимост на резултатите
• Хомогенно разпределение на температурата, дори при пълно натоварване
• Температурен диапазон от 5 ° C над стайната температура до 100 ° C
• DS контрол с интегриран таймер 0-99 ч.
• Цифрова настройка на температурата с точност до една десета от градуса
• Независимо устройство за температурна безопасност клас 3.1 (DIN 12 880) с визуална аларма
• Регулируема вентилация с помощта на предна вентилационна клапа и заден отдушник Ø 50 mm
• Високо качество на вътрешната камера, изработена от неръждаема стомана
• Напълно отстраними елементи без излишни фиксации
• Вътрешни врати от стъкло
• Вътрешна камера без кондензация
• RS 422 интерфейс за комуникационен софтуер
• Включени 2 хромирани стелажа
• Дезинфекция при 100 ° C
Единиците могат да се надграждат
230V
55 | Генетичен анализатор |  | 1
| Брой на капилярките | 4, надградими до 16
| Дължина на капилярките (cm) | 22, 36, 50, 80
| Вид полимер | Сравним с POP-4™, POP-6™, POP-7™
| Пробен капацитет | 96- и 384-ямкови микротитърни плаки
| Приложими секвениращи реагенти | BigDye® Терминатор Кит
dRhodamine Dye Терминатор Кит
| Приложими генотипиращи реагенти | SNPlex Генотипизираща система*
SNaPshot® Мултиплексен кит
Linkage Mapping Set v2.5
GeneScan™ Size Standards
| Секвениращ Софтуер | Сравним със
Секвениращ анализен софтуер, SeqScape® Софтуер, Секвениращ сканиращ софтуер
Съвместим с
| Софтуер за анализ на фрагменти | GeneMapper™ софтуер
Работни спецификации
Дължина на четене
| Ултра бързо секвениране | 500
| Дълговерижно секвениране | 950
| Определяне на размери на ДНК | 400 детекция на единични бази до 400 бази с 0.15 SD
Характеристики
• Не е необходимо тъчно промиване със спринцовки
• Капилярно попълване с автоматично доставяне на полимер.
Приложения: голямо разнообразие от секвениращи и фрагментарни анализи, вкл. микросателитни анализи, AFLP, LOH, SNP валидиране и SNP скрининг.
56 | Автоматизирана лабораторна платформа за пречистване: |  | 1
Широка гама от приложения: Изолиране на плазмидна ДНК, геномна ДНК, тотална РНК, вирусни нуклеинови киселини и протеини, както и ДНК и РНК пречистване.
Автоматизирана обработка чрез центрофужни колонки, включваща лизис на пробите: Апаратът трябва да доставя напълно автоматизирано пречистване на ДНК, РНК и протеини от голямо разнообразие от примерен тип с доказана технология.
| Центрофуга: | Ø 12,000 x g максимум
Ø Висящ ротор, максимум 45°
Ø 12 позиции на ротора
| Клатачка: | Ø Скорост 100–2000 rpm
Ø Амплитуда 2 mm
Ø Нагряващ диапазон от стайна температура до 70°C (158°F)
Ø Време на нагряване <5 минути от стайна температура до 55°C (±3°C)
| Пипетираща система: | Ø Размер на иглата 1 ml
Ø Обхват на пипетиране 5–900 μl
| Капацитет | До 12 проби на цикъл
| „Touchscreen” | TFT, 64 x 86 x 6.5, бяло LED осветяване, висока яркост.
| Мощност | 220–240 V AC, 50–60 Hz, 650 VA
(Колебанията на захранващото напрежение не трябва да превишават 10% от номиналното напрежение)
| Оперативна температура | 18–28ºC (64.4–82.4ºF)
| Влажност | Относителна влажност до 10–75% (некопндензираща)
| Температура на съхранение | 15ºC до 30ºC (59ºF до 86ºF)
| Температура на транспортиране | –25ºCдо 50ºC (–13ºF до 122ºF)
| Ниво на замърсяване | 2
| Надволтажна категория | II
57 | Робот за автоматизирано пипетиране с висока прецизност |  | 1
Приложение:
• Бърза, точна подготовка на PCR.
• Автоматизирана подготовка на PCR във всички познати формати плаки и епруветки.
• Удобен и лесен за боравене софтуер.
• Стандартизирани резултати и увеличена на производителност.
• Пълна съвместимост с повечето PCR апарати
Приложения за пипетирането с висока прецизност:
• Нормализиране на концентрацията на ДНК и РНК.
• Прехвърляне на течни проби от един формат епруветка в друг.
• Серийно разреждане с променливи коефициенти на разреждане
• Подготовка на рестрикционно смилане
• Обединяване на проби (pooling)
• Селективно накапване от архивирани банки с проби
Спецификации:
| Пипетираща глава | Един канал, 20–150 μl/s (софтуерно контролирана)
| Прецизност | CV<1%, 5–200 μl (сух трансфер)
CV<5%, 2–5 μl (мокър трансфер)
CV<10%, 1 μl
| Обем на връхчето | 1–200 μl
| Проводящи филтърни връхчета | 50 μl и 200 μl Проводящи филтърни типчета за детекция на нивото течност
| Детекция на нивото на течността | Минимално ниво на детекция (10 μl в200 μl PCR tепруветки). Функционира само в комбинаци я с проводящи филтърни връхчета.
| Изхвърляне на връхчетата | Всички използвани връхчета се изхвърлят външно, в работното пространство няма акумулиране на отпадък
| Лаптоп | Необходим
| UV-лампа | UV лампа за деконтаминация на работния плот
| HEPA филтър | Двойна касета 3M Air-Mate™ филтърна система
| Температура | Температура за опериране: 15–35°C (59–95°F)
| Влажност | Влажност: 40–70%
| Електричество | 100–240 V, 250 VA, 50–60 Hz, 5 A fuse
| Капацитет | · 6 x SBS позиции (127.76 x 85.48 mm) за адаптери и стативи за връхчета
· 1 x блок за мастър микс
· 1 x блок за реагенти
| Консумативи | · 10 статива от 96 x 50 μl проводящи филтърни връхчета
· 10 статива от 96 x 200 μl проводящи филтърни връхчета
· 50 x 5 ml свободно стоящи епруветки
· 10 x кутии за изхвърляне на връхчета
| Аксесоари | 2 x Адаптери (96 x 0.2 ml PCR епруветки)
1 x Адаптер с капачка (32 x 1.5 ml конични епруветки)
1 x Повдигач с капачка (32 x 1.5 ml конични епруветки)
1 x Блок за реагенти (8 x 1.5 ml конични епруветки, 8 x 2 ml свободно стоящи епруветки, и 16 x 200 μl PCR епруветки)
1 x Блок за мастър микс (1 x 5 ml и 4 x 1.5 ml епруветки)
1 x Блок за мастър микс (5 x 5 ml епруветки)
4 x Държача за стативи за връхчета
1 x сервизен кит за пипетора
58 | Апарат за пречистване на ДНК, РНК, вирусни нуклеинови киселини и 6xHis-белязани белтъци от различни проби |  | 1
| Тип: | Свободно стоящ на работната маса, интегриран компютър с „touch screen” дисплей
| Спринцовка/дюза модул : | 4 дюзи
| Обем за отпипетиране: | 20μl - 1500μl
| Модул за внасяне на пробите: | Поддържани стативи с автоматизирано четене на бар код
1) 5 статива за епруветки, по 24 епруветки всеки, 2ml епруветки, 10 – 16,9mm диаметър,
2) 1 статив с 4 позиции за MTP стандартен формат плаки
| Пробен капацитет: | до 96 проби плюс 24 позиции за вътрешни контроли (места за епруветки)
| Обем на пробата: | До 1ml, в зависимост от приложението (например вируси / бактерии, ДНК от кръв)
| Приложения: | Пречистване на ДНК, РНК, вирусни нуклеинови киселини, 6xHis-маркирани протеини
| Контрол на температурата: | Позиции за лизис с подгряване; позиции за охладен елуат
| Връхчета: | Филтърни връхчета за еднократна употреба, предназначени за системата
| Електрически изисквания: | 85 – 264 V AC 50/60 Hz, 800 VA
| Влажност: | < 75%
| Работна температура: | 15 – 32°C
Приложение:
Пречистване на вирусни нуклеинови киселини от до 1000 ul плазма, серум или CSF
Пречистване на вирусни нуклеинови киселини и бактериална ДНК от 200 ul респираторни проби, до 800 μl урина или транспортна среда или тампони.
Пречистване на ДНК от до 1000 ul човешка цяла кръв, 400 ul кафеникав слой (buffy coat), 50 мг тъкан, или 1 х 10 ^ 7 клетки
Пречистване на референтните и съдебни проби за човешка идентификация и криминалистика
Пречистване на тотална РНК от до 50 мг тъкан или 1 х 10 ^ 7 клетки
Пречистване на клетъчна РНК от 2,5 мл от човешка цяла кръв, събирана в PAXgene Blood РНК епруветки
Пречистване на 6xHis маркирани протеини от до 5 мл E.coli
Важни характеристики:
• За автоматично пречистване на нуклеинови киселини или 6xHis-tagged рекомбинантни белтъци от широк набор пробни материали.
• Гъвкава обработка на 1-96 проби на пускане, групирани по 24.
• Стандартизация на подготовката на пробите чрез оптимизирани протоколи за различни приложения.
• Лесна за използване система с предварително напълнени касети с реактиви съкращава времето и необходимостта от ръчна обработка.
• Пречистване на големи обеми проби до 1 мл за високи добиви и чувствителност.
• Баркод-етикетирането позволява пълно проследяване на пробите и реактивите.
• Документацията включва лог-файлове и резултати.
• Затворен капак за цялостна защита.
• Предпазване от контаминация - UV лампа, държачи за филтърни типчета
59 | Апарат за автоматизирано накапване на PCR реакции съвместим с повечето инструменти за real-time PCR |  | 1
| Размери | 59 x 73 x 103 cm
| Тегло | 90 kg
| Обработка | Автоматизирана
| Захранване | 100-240 V AC, 50-60 Hz, 800 VA, захранващото напрежение не трябва да превишава 10% от номиналното
| Работна температура | 15-32°C
| Влажност | Относителна влажност 15-75% (некондензираща); Максимална относителна влажност 75% при температури до 31°C, намаляваща линейност до 50% влажност при 32°C
| Надморска височина | До 2000 m
| Местоположение | Затворени пространства
| Температура на съхранение | 5-40°C в оригиналната опакова
| Температура на транспорт | -25-70°C in manufacturer's package
| Ниво за замърсяване | 2
| Категория на претоварване | II
| Пипетиране на мастър микс и време за пробопренос | 96 проби за по-малко от 25 минути
| Охлаждане | Активно охлаждане на реагентите, елуатите и тестовете
| Оптимизиране на работния процес | Подготовка на множество реакции наведнъж Разделяне на елуата за различни анализни панели
| Съвместимост с PCR апарати | Изходни адаптери позволяващи работа с различни real-time PCR апарати
| Реагентен формат | Предварително запълнени бар-кодирани касети с реагенти
| Проследяване на пробите | Бар-кодиране на пробите и реактивите
| Автоматизация на работния процес | Може да се надгради с модул за пробоподготовка за напълно интегрирана система, която може да автоматизира целия работен процес
| LIMS съвместимост | Стандартизираният обмен на данни позволява съвместимост с LIMS
| Деконтаминация | Ефективна UV деконтаминация на работната площ
60 | Апарат за PCR в реално време: |  | 1
Приложения:
· Анализ на генна експресия
· Детекция на патогени
· Анализ на ДНК метилиране
· Генотипиране
· Генно сканиране
· miRNA анализи
Техничски данни:
| Ел. изисквания | 100- 240 V AC, 50/60 Hz; 560 VA (връх)
| Температурни характеритики | Температурна еднаквост: ±0.02°C,
Температурна точност: ±0.5°C
Температурна резолюция: ±0.02°C,
Температурен обхват: 35- 99°C,
Максимална скорост на нагряване: 15°C/sec, охлаждане 20°C/sec.
| Оптични характеристики | 5 отделни канала (365-680 nm възбуждане, 460-750 nm детекция)
Фиксиран оптичен път,
Отделни мощни LED светодиоди
Високо чувствителен фотоумножител (PMT) с настройка на чувствителността (gain)
Динамичен обхват: 10 порядъка
Канал за топене с висока резолюция (HRM)
Софтуерът за позволява създаване на нови комбинация от дължини на възбуждане и детекция.
| Роторни и ямкови конфигурации | Капацитет за 100 проби: 30 μl x 100 ямки, 15–25 μl препоръчителен реакционен обем
Капацитет за 72 проби: 0.1 ml x 72 ямки, 20–25 μl препоръчителен реакционен обем
Стрип епруветки 0.1 ml: 0.1 ml x 72 ямки, 10–50 μl препоръчителен реакционен обем, стрипове по 4 епруветки и капачкию
PCR епруветки 0.2 ml: 0.2 ml x 36 ямки, 20–50 μl препоръчителен реакционен обем, отделни епруветки с капачки
| Време на работа | 40 цикъла за 45–60 мин.
| Минимални изсквания към компютъра | Операционна система: Microsoft® Windows® XP
Процесор: Pentium® IV или по-висок, 2 GHz
Ошеративна памет: 512 MB RAM
Твърд диск: 10 GB HDD
Части и консумативи:
· Товарещ блок 100 x 0,2ml епруветки и товарещ блок 72 x 0,1ml епруветки
· Държач за ротор
· 36-ямков ротор (червен) и 36-ямков заключващ пръстен
· 72- ямков ротор (син) и 72- ямков заключващ пръстен
· PCR епруветки 0,2ml (1000)
· Стрип епруветки с капачки 0,1ml (1000)
Дължини на възбуждане nm / детекция nm
§ 470+/-10 / 510 +/- 5
§ 530 +/- 5 / 557 +/- 5
§ 585 +/- 5 / 610 +/- 5
§ 625 +/- 5 / 660 +/- 10
§ 680 +/- 5 / 712
§ 460 +/- 20 / 510 +/- 5 (HRM)
61 | Автоматизиран апарат за идентификация и тестване на чувствителността |  | 1
За определяне на:
Ø Грам негативни бацили (ферментиращи/неферментиращи)
Ø Грам позитивни коки (Staphylococci / Streptococci)
Ø Дрожди
Ø Neisseria, Haemophilus, и взискателни бактерии (Actinobacillus, Eikenella, Capnocytophaga, Kingella)
Ø Анаероби и Corynebacterium
Характеристики:
- Автоматично разреждане (за AST инокулум)
- Автоматично пълнене и запечатване на картите запечатване
- Автоматична инкубация и четене
- Калибриране и стандартизация на инокулум
- Анализ на грубите данни, управление на данните
- Капацитет 60 места.
- Работна температура: 20 до 30 ° C.
- Относителна влажност: 40 до 80%
- Електрически характеристики:
Напрежение: 200/240 V
100/110 V
Консумация: 150 VA
Топлина: 512 BTU / час
62 | Напълно автоматизирана система за микробиална идентификация чрез MALDI TOF мас-спектрометрия с вграден модул за пробоподготовка и система за отчитане на данни, напълно интегрирана с автоматизирано изследване на антибиотична чувствителност |  | 1
Управление на пробите:
• Напълно автоматизиран механизъм за въвеждане на проби.
• XY етап (10 μm стъпка, 10 μm повторяемост) за отпечатък от плака, анализиран чрез MALDI.
• Целеви плаков капацитет: 48 пробен таргет-слайд и 4 слайда на таргет-плака.
• Приема дебели (10 mm) цели с допълнителен адаптер за различен биочипове и алтернативни формати.
• Турбо-молекулярна помпа (номинална 250 л/сек) за бързо SAC изпомпване с въртяща основа.
• Таргетна платформа, управлявана от компютърен софтуер за точно позициониране на пробата под фокуса на лазера.
• Точков софтуер за сканиране на пробите за "сладки петна".
Система за визуализиране на пробите: Монохромна CCD камера (25x увеличения).
Източник на йонизация:
• Лазерна десорбция/йонизация (MALDI).
• Пулсова екстракция (мас-калибрирано променливо закъснение) или непрекъсната ектракция, под софтуерен контрол.
• Променлива йонна екстракционна енергия (до 25 кВ kV/-20) под софтуерен контрол.
• Положителни и отрицателни йонна операция, като стандарт, през избор от софтуер.
Лазер:
• 337 nm азотен лазер, фиксиран фокус.
• 3-NS пулсова ширина.
• Номинална енергия - 100 μJ на лазерни изстрели.
• Максимален пулсова честота - 50 Hz (50 лазерни удъра в секунда).
• Близо нормално (осево) разпространение на лазерния лъч към пробата.
• Лазерна мощност и насочване под софтуерен контрол.
Анализатор:
• Линейна тръба на 1,2 m дрейф.
• Вакуум поддържан от две турбомолекулни помпи (номинална 250 л / сек) с ротационна подкрепа.
• Нулиране, за отклонение на нежелани сигнали с висок интензитет, например матрични йони.
Детектор:
• Електронен умножител (множествен динод)
• 2 GHz, 8-битов преходен рекордер, 16-битов акумулатор.
Общи характеристики:
Ø Йон гейт – използва се за премахване на йони с ниска маса
Ø 50 Hz азотен лазер - 60000000 изстрела живот.
Ø Почти правоъгълно лазерно облъчване (близо до оста).
Ø Линейна тръба дрейф на 1,2 Дължина m.
Ø Електронен умножител.
Ø Безмрежов дизайн.
Ø Положителни и отрицателни йони за стандарт.
Ø Масов обхват до 500 КДА.
Ø Чувствителност - 250amol Glu-Fib пептид, 250 ммол BSA протеин.
Ø Разделителна способност -> 5000 FWHM ACTH 18-39 пептид.
Ø USB връзка с компютър.
Ø Вградени CHIP виазуализиращи експерименти.
Ø Микротитърен плаков формат.
Ø Множество таргетни адаптери за биочипове, микроскопски стъкла, CD и др.
63 | Автоматичен имуноанализатор: |  | 2
За Анализ на :
Ø Серология
Ø СПИН и Хепатит
Ø Фертилност
Ø Туморни маркери
Ø Тироидни анализи
Ø Медикаменти
Ø Алергени
Ø Антигенна детекция
Ø Имунохемостаза
Ø Сърдечни маркери
Ø Сепсис
Ø Индустриална микробиология
Ø Детекция на хранителни патогени с ELFA технология (ензимно свързан флуоресцентен анализ)
Характеристики:
Надежден и ценово ефективен:
• ELFA технология (ензимно свързан флуоресцентен анализ)
• Готови за употреба, единични дози реактиви (без замърсяване)
• Рекалибрация само веднъж на 14 или 28 дни
• Оптимизиране на цената на пациент за група или единични изследвания
• Адаптирана опаковка (30 или 60)
• Пълен комплект (без допълнителни реагенти)
• Здрав (без игла, без ръка) - MTBF> 700 дни
• Широка гама включваща метаболитни заболявания, инфекциозни и хранителни патогени
С множество параметри и компактен:
• 2 секции, всяка съдържа по 6 теста: резултати в същия ден
• непрекъснато се увеличава менюто от тестове
• Еднопосочна връзка с LIS
Просто и бързо:
· Само една операция се изисква за да се стратира опит
· Минимална поддръжка
Капацитет: 12 тест позиции (в 2 x 6 секции)
Електрически характеристики :
· Напрежение: 100 –240 VAC
· Мощност: 150 Watts
· Честота: 50/60 Hz
· Излъчване на топлина: 512 BTU/hr
Характеристики на околната среда :
Температура на отделението: SPR 37°C 1°C
Секция 37°C (- 2°C, + 1°C)
Околна температура:15°C to 30°C
Относителна влажност: 10 % to 80 %
Оптика :
Детектор: Флуориметричен фотодиод
Обхват на детекция : 40 to 40 000 nmol 4-метил умбелиферон
64 | Инструмент за автоматизирана екстракция на ДНК и РНК от различни проби |  | 1
Характеристики:
Гъвкавост
• Оптимизиран работен процес и производителност, възможност да изпълнява няколко приложения в един опит: 40 минути за 24 екстракции
• Генеричен протоколен подход за ДНК и РНК екстракция
• Един набор от реактиви, независимо от приложението
• Голяма гъвкавост относно входния и изходния пробен обем
Висококачествена екстракция
• Екстракция на принципа на магнитните частици
• Висок коефициент на концентрация: до 100
• Висококачествено изолиране на РНК и ДНК, (валидирано с широк набор от търговски реактиви за амплификация и детекция в реално време)
Лесен за употреба
• Достъпен за всички потребители
• Само един набор реактиви и два консуматива се зареждат за всички приложения
• Интуитивен сензорен екран, който опростява управлението на пробата, реактивите и консумативите
• Ограничена ежедневна поддръжка
Свързване/Проследимост
· Баркод четец осигурява проследимост на пробите
· Автоматичен трансфер на данни
Технически спецификации:
Оперираща температура :15°C до 30° C
Ел. характеристики :
Ø Захранване:110 -240 волта AC 50/60Hz
Ø Изскване към мощността: 400 watt
Работни условия:
Ø Обем на пробата : от 10 μl до 1000 μl
Ø Елуиращ обем : 25μl до 110 μl (избор на потребителя)
Капацитет: 1 – 24 проби/опит
Преработка :
Ø Изолиране базирано на магнитни силициеви частици
Ø Нагряване 62.5 °C до 85 °C
Ø Честота на потока магнитни частици 0.2 Hz до 1.4 Hz
Капацитет:
Ø 24 екстракции за 40 мин. (без лизис)
Ø 24 екстракции за 1 час (с включен лизис)
65 | Апарат за количествен анализ на алели, ДНК метилиране, и секвениращ анализ. |  | 1
Приложения:
• Количествено определяне на единични или множество последователни CpG сайтове,
• Разграничаване намикробни видове,
• Определяне на микробен щам и тип,
• Оценка на генетични механизми, отговорни за антибиотична устойчивост.
• De novo секвениране за чувствителна детекция на неизвестни генетични варианти,
• При използване на РНК като изходен материал, апаратът може да анализира спалйсинг и модели на генна експресия.
Характеристики:
Иновативна химия: да произвежда откриваем модел на светлинни сигнали, които отразяват реалната последователност на анализираната ДНК чрез свързване на полимеризацията на матрична ДНК (секвениране чрез синтез) с окислението на луциферина. Към синтезната реакция по предопределена последователност се добавят нуклеотиди. Когато това добавяне доведе до удължаване на новосинтезираните ДНК молекули, се окисляват еквимоларни концентрации луциферин и се записвасъпътстващия светлинен сигнал.
Чувствителна технология за откриване: Всяка реакционна ямка се наблюдава от един от 24 чувствителни CCD сензора, така че непрекъснато се записват данните едновременно за всички секвениращи реакции.
Производителност в реално време: Графичният ибраз на събраните данни трябва да бъде представен в реално време, което да позволи на потребителя да наблюдава напредъка на опита.
Висока точност на секвенирането: Без забавяне между позиционирането на праймерите и получената нуклеотидна последователност - първа база след секвениращия праймер праймер трябва да бъде първата точка от данните.
Скорост на анализа: Възможност за секвениране и анализиране на 24 проби от матрица с дължина 60 бази за приблизително един час.
Откриване и количествено определяне на различни генетични вариации: Високата точност на секвенирането чрез синтез в комбинация смощния софтуер за анализ прави анализа на генетични вариации прост и ясен. Типовете секвенционни варианти, които могат да бъдат открити и околичествени са практически неограничени и включват сложни мутации с повече от един вариант в анализираната област, точкови мутации, инсерции/делеции, SNPs, ди-, три-и тетраполиморфизми и STRs.
Гъвкаво прикрепяне на секвениращия праймер: Позицията на секвениращия праймер е гъвкава, което дава възможност на потребителя да избере разположение, което осигурява най-добрите резултати за дадено приложение. Например, един секвениращ праймер, поставен в консервативна област, в непосредствена близост до добре характеризирана изменчива таргетна област, може да се използва за идентифициране на множество бактериални видове.
Гъвкавост при подготовката на анлиза в рамките на единичен опит: Тъй като всяка реакционна ямка се обработва като отделен анализ, апаратът може да проведе до 24 различни анализа в рамките на един опит. Например, тест за различни микробни видове, скрининг за няколко мутации, анализ на ниво на метилиране и количествен анализ на алелни полиморфизми на същата 24-ямкова плака. Освен това, апаратът трябва да открие и околичестви два или повече вида в една реакция, ако такива са налични в таргетния регион.
66 | Автоматизиран апарат за инокулация и шриховане на предварително излети среди с течни микробиологични проби. |  | 1
Приложение:
Ø Да предостави автоматична PPM инокулация.
Ø Да осигури автоматизирано PPM щриховане.
Ø Да защрихова цяло или разделено петри.
Ø Да обработи 180 петрита в рамките на час, въз основа на протокол за две петрита / проба.
Ø Да гарантира, че няма възможност за кръстосано замърсяване по време на процеса.
Ø Да избегне замърсяване в лабораторията по време на обработката.
Ø Да зареди между 1 и 114 проби за обработка.
Ø Да зареди до 175плаки (производствен капацитет до 105 PPM) с bMX плаки.
Характеристики:
Ел. спецификации:
· Захранване: 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
· Мощност:400 W
· Неутрална система:TT или IT или TN
· Приблизително излъчване на топлина: 1365 BTU / hr
Температура:
· Работна температура: 15° C до 30° C (59°F – 86 °F) (стайна температура)
· Температура на съхранение: - 20° C до + 60° C (- 4°F – 140°F)
Влажност:
· Относителна влажност: 20% до 80% некондензираща
Условия за околната среда:
· Категория на инсталация: II.
· Степен на замърсяване: 2.
· Ниво на шум: 60.4 dB(a)
67 | Автоматизирана система за Грам оцветяване |  | 1
Характеристикиs:
ЕФЕКТИВНОСТ И СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ:
• Единна техника за оцветяване (<5мин.), бързи резултати
• 9 програми за Грам оцветяване
• Иновативен спрей: хомогенно разпръсване на реакционния обем
БЕЗОПАСНОСТ
• Затворена система и готови за използване затворени реактиви
• Без кръстосано замърсяване - разделени стъкла и оцветяващ реагент за еднократна употреба
• Опазване на околната среда, по-малко отпадъци, интегриран контейнер за отпадъци
ГЪВКАВОСТ
• Единичен или партиден процес
• Съвместим с всички видове проби
• Избор на единични или двойни камери, плюс тип подложка, в зависимост от вида на пробата
АКСЕСОАРИ:
• цитоцентрофужна единица
Грам спецификация:
Капацитет на подложката :12 стъкла
30 стъкла
Висока скорост: 12-120 стъкла/час
30-300 стъкла/час
Телесни течности : храчка, плеврална течност,синовиална/перикардна течност, бронхиална промивка, CSF
68 | Автоматизирана система за Грам оцветяване и микобактерии |  | 2
Характеристики:
ЕФЕКТИВНОСТ И СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ:
• Единна техника за оцветяване (<5мин.), бързи резултати
• 9 програми за Грам оцветяване
• Иновативен спрей: хомогенно разпръсване на реакционния обем
БЕЗОПАСНОСТ
• Затворена система и готови за използване затворени реактиви
• Без кръстосано замърсяване - разделени стъкла и оцветяващ реагент за еднократна употреба
• Опазване на околната среда, по-малко отпадъци, интегриран контейнер за отпадъци
ГЪВКАВОСТ
• Единичен или партиден процес
• Съвместим с всички видове проби
• Избор на единични или двойни камери, плюс тип подложка, в зависимост от вида на пробата
АКСЕСОАРИ:
• цитоцентрофужна единица
Грам спецификация:
Капацитет на подложката :12 стъкла
30 стъкла
Висока скорост: 12-120 стъкла/час
30-300 стъкла/час
Телесни течности : храчка, плеврална течност,синовиална/перикардна течност, бронхиална промивка, CSF
Цитоцентрофуга спецификации
Капацитет на ямките:
Единична камера 500 µl
Двойна камера 2x300 µl
Клетъчна зона (спот)
Диаметър в единична камера 7mm
Диаметър в двойна камера 2x7 mm
Ротор
Капацитет до 8 слайда и центрофужни камери
Диапазон на скоростта 100 до 2000 rpm
Скорост на ускорение ниска, средна и висока
Времеви обхват на цикъла 1 до 99 мин
69 | Автоматизиран апарат за кръвни култури и микобактериални култури |  | 2
Основни характеристики
Капацитет : 120 (60 клетки на чекмедже)
4 чекмеджета
· 60 клетки всяко
· Кръв, телесни течност или микобактерии
· Различен тип анализ на всяко чекмедже
Температурен обхват : околна +5° - 45 °C
Настроена за инкубатор
Ел. характеристики:
· Напрежение : 100/120 V / 220/240 V
· Консумация : 115 VA / 230 VA
· Излъчена топлина: 904 btu/hr
Характеристики на околната среда:
· Оперативна температура : 10 до 30° C макс..
· Относителна влажност : 10 до 90 % макс некондензираща
70 | Автоматизиран апарат за микробиоално генотипиране |  | 1
Приложение:
• Автоматизирана платформа използваща rep-PCR технология, която осигурява стандартизиран, възпроизводим ДНК фингърпринтинг на бактериални и гъбни проби за пълна характеристика на изолата.
• Трябва бързо и точно да разграничава изолатите на ниво щам.
• Типизирането на щамовете трябва да стане много по-лесно и възможно в рутинна употреба, дори при множество налични проби.
• Типовите резултати трябва да са налице до 4 часа.
• Чип-базирано решение
Инструментни спецификации:
• Биоанализатор
• Биоанализаторен софтуер
• Мини клатачка
• Вортекс адаптер 1
• прайминг станция
• PC, монитор, UPS
71 | Апарат за PCR в реално време |  | 1
| Брой проби | Блокове за 96 проби
| Реакционен обем | 20 μl -100 μl
| Температурен контрол | • Нагряване/охлаждане базирано на Пелтие елементи от 40°C - 95°C
• Нагреваем капак, PCR без покривен слой (напр. восък или масло)
• Пасивно охлаждане след края на опита до < 40°C
| Възбуждане | 5 филтъра на възбуждане, високо-интензитетна, широко-спектърна ксенонова лампа
| Детекция | 6 филтъра на детекция, сигналът се получава online от охладена CCD камера
| Време за работа | < 60 минути (96-ямков формат)
| Динамичен обхват | 1 до 10^8 копия/ямка откриваеми (вирусен таргет)
| Допълнителен софтуер | Относително околичествяване, включително корекция на ефикасността
• Генотипизиране чрез автоматично групиране на пробите и определяне на алелите
| Компютър | Pentium PC с Windows XP
| Възможности за автоматизация | Вграден четец за бар код
• LIMS връзка
• 21 CFR част 11 съвместимост
• Софтуерно контролиране на товаренето на плаката
| Точност | Температурното отклонение веднага след охлаждане от 95 ° C до 50 ° C при максимална скорост не трябва да бъде повече от 0,1 ° C, стандартното отклонение трябва да бъде по-малко от 0,1
Допълнителни характеристики:
Гарантиран паралелен реакционен път при възбуждане и детекция
Получаването на сигнал е независимо от позицията на пробата
Референтни багрила или нормализиращи плаки не се изискват
TaqMan сонди, хибридизационни сонди и SYBR Green трябва да се откриват
Мултиплексинг със сонди TaqMan и 4-плексинг с хибридизационни сонди и софтуерна поддръжка
Лесно създаване на файлове за цветова компенсация за предотвратяване на преплитането между отделните багрила
"High Resolution Meliting" анализ интегриран като софтуерен модул
Софтуер с количествена функция и опция за определяне на генотип. (Абсолютни и относителни Количествени анализи и възможно нормализиране)
Възможност за ефективна корекция чрез не-линеен профил на стандартната крива
Възможно е определяне на генотипа чрез анализ на кривата на топене
Допълнителни модули за автоматизиране на специфични анализи (например, статистически анализ) да могат да се интегрират по-късно.
Подразделяне на плаката на анализни подгрупи
72 | Апарат за автоматично изолиране на ДНК и РНК от различни материали |  | 1
Характеристики:
Изолиране на високо качество на ДНК и РНК от прокариотни и еукариотни организми и различни проби (цяла кръв, кръвни клетки, плазма, серум, тъкан (пресни, по-късно FFPE), културални клетки, телесни течности, бактериални култури
• Напълно автоматизирана система за едновременно изолиране на нуклеинова киселина на до 96 проби за около 60 минути
• Технология базирана на изолиране чрез метода на магнитни топчета
• Готови за употреба, стерилни, бар-кодирани контейнери за реагенти
• Пробни обеми до 1000 μl
• Елуиране на нуклеинови киселини в активно охлаждани 96-ямкови микротитърни плаки или отделни епруветки
• Надеждна пробоподготовка без кръстосано замърсяване, чрез баркод-медиирана проверка за наличието на всички необходими реакционни компоненти, защита от изтичане, проверка на пипетиращите и съдовите обеми, UV деконтаминация
• LIMS съвместимост
• Качествено обслужване (IQ, OQ) и съответните сертификати
• IVD статус
• Пълна наблюдение на работния опит и документиране с одитна сигнатура
• 2 пипетни глави: една за реактиви, една за проби
73 | Система за автоматизирано пречистване на нуклеинови киселини от 1-6 или 1-14 човешки, съдебни или молекулярно диагностични проби |  | 1
| Обхват на пипетиране | 25 µl-1000 µl
| Технология | Магнитни частици
| Китове разработени за тази система | Да
Характеристики:
• Висококачествена геномна ДНК и РНК от широк набор от проби
•Вирусни нуклеинови киселини от серум, плазма, CSF, урина, и дихателни проби
• Натоварване до 6 проби на цикъл за около 30 минути
• Всички етапи на обработка се извършват от апарата - от пробиване на реагентните касети до елуирането на чисти нуклеинови киселини.
• Лесно управление на данните с пълна проследимост
• За по-добър контрол и надеждност, идентификацията на реактивите и партидните номера се записват заедно със срока на годност и се издава предупреждение, ако срокът на годност е изтекъл.
• Автоматично генерираният в края на всеки протокол доклад, съдържа пълна информация за работната станция, включително процедури на поддръжка и данни за деконтаминация.
• Инструментът генерира на PDF и CSV файл след всеки цикъл
• Докладният файл да може да се обработва допълниетлно от LIMS (лабораторна информационна система за управление).
74 | Лабораторна центрофуга |  | 2
| Макс. Капацитет (мл) | 4 x 180
| Максимална скорост (об./мин.) | 22,000/23,300
| Макс. RCF (х g) | 44,910/50,377
| Система за контрол | Микропроцесорен контрол
| Програми | 9+1 предварително охлажаща програма
| Скоростен обхват (оборота в минута) | 300-23,300
| Мотрна ситема | Brushless Induction Drive
| Функции | RCF Избор, бърз цикъл, автоматично разпознаване на ротора, електронна детекция на дизбаланс
| Спирачка | 41161
| Максимална ниво на шум | <60dB
| Време за работа | 0-9 h 59 мин, продължителна операция,
алтернативно 0-99 h
| Температурен диапазон (° C) | -19 to +40
| Безопасност | Заключване на капака
| Стандарти | CE, CSA
| Размери (ВxШxД) | Приблизително 15.6 x 25.2 x 23.4 in (395 x 640 x 595 mm)
| Висящ ротор + адаптери за | 50ml епруветки, 15ml епруветки, 7 ml епруветки за вземане на кръв
| Стандартен ротор за микроплаки | 96-ямкова плака
| Ротор с фиксиран ъгъл | 1.5ml / 2.0 ml
75 | Хладилна лабораторна центрофуга |  | 3
| Макс. Капацитет (мл) | 4 × 750 mL / 4 × 4 MTP
| Максимална скорост (оборота в минута) | 14.000
| Макс. RCF (х g) | 20.913 × g
| Система за контрол | Микропроцесорен контрол
| Програми | 9+1 предварително охлажаща програма
| Скорост (оборота в минута) | 300-23,300
| Моторна система | Brushless Induction Drive
| Функции | RCF Избор, бърз цикъл, автоматично разпознаване на ротора, електронна детекция на дизбаланс
| Спирачка | 9/9
| Максимална ниво на шум | <60dB
| Време за работа | 0-9 h 59 мин, продължителна операция, алтернативно 0-99 h
| Температурен диапазон (° C) | −9 °C до 40 °C
| Безопасност | Заключване на капака
| Стандарти | CE, CSA
| Размери (ВxШxД) | Приблизително 70 × 61 × 35 cm
| Висящ ротор с + адаптери за | 15 mL / 50 mL конични епруветки ,
48x15 mL/20x50mL
Стандартен ротор за микроплаки
| Ротор с фиксиран ъгъл | 1.5ml / 2.0 ml
Характеристики:
Сменяеми висящи или ротори с фиксиран ъгъл
Максимален капацитет от 1600 мл
Центрофугиране до 20 800 х g или 14000 rpm
Голям избор от адаптери и модулни аксесоари
Функция "at set rpm": таймерът стартира при достигане на зададената скорост, за постигане на възпроизводими резултати
Лесно програмиране на време, температура, скорост и радиус
35 индивидуални потребителски програми
Регулируема скорост
Бутон за кратко завъртане
Малка височина на товарене (28 см)
Автоматично заключване на капака
Автоматично разпознаване на ротора
Изключване при дисбаланс
Мощни двигатели с кратки времена на ускорение и забавяне
10 различни профила на ускорение и забавяне
»Fast-temp» функция за бързо охлаждане на роторното тяло само за 15 минути
Температурна настройка от -9 ° C до 40 ° C
Гладка работа на подобрения вентилатор
Stand-by охлаждане за поддържане на температурата на роторната камера при затворен капак.
Скорост от 200 об./min до макс. с регулиране през инкременти от 10 единици.
Възможност за плътно-затварящи капаци
76 | Система за чиста вода |  | 2
Изисквания към водното захранване
| Предварително третирана вода | Питейна вода
| Температура на водата в ° C | 2°C – 35°
| Налягане на водата в bar | 2 – 6
| рН-обхват | 4 - 11
Директно източване
| Проводимост | 0,055 µS/cm
| Съпротивление в MΩ х cm: | 18,2
| Дебит | до 2l/min
| TOC стойност | 5-10ppb
| С UV лампа | 1-5 ppb
| Бактериално съдържание | <1 KbE/ml
Изход на резервоара
| Проводимост µS/cm: | ca. 0,067 - 0,1
| Съпротивление в MΩ х cm: | 15 – 10*
| RO-EDI производимост в л/ч при 15 ° C: | 15
| Скорост на източване на уреда в л/ч: | 90
| Скорост на източване на резервоара в л/ч при 1,5 бара: | 90
| TOC стойност в PPB: | <30
| Бактериално съдържание в CFU/мл със стерилен филтър | <1
| Съдържание на частиците на мл със стерилен филтър: | <1
| Задържане на силикати в %: | >99.9
Технически характеристики:
| Напрежение във V / Hz: | 230 / 50-60
| Консумирана мощност в кВт: | 0,25 kW
| Размери в mm Ш х Д х В (мм): | приблизително 450 x 580 x 1.500
Характеристики:
На колела, включва още следните компоненти:
Модул за предварителна обработка
Модул за обратна осмоза
Клетки за електродейонизация
Касета за ултра чиста вода
Касета за стерилен филтър
Капсула за стерилен филтър с размери 0,2 микрона
Резервоар, изработен от PE - 100L с дренаж и наклонен под
Циркулационна помпа
Микропроцесорно управление
Колектор за ултрачиста вода колектор - троен
Аксесоари:
UV-фотоокисление 185/254nm
Апирогенен филтър
77 | Бунзенова горелка |  | 3
Характеристики:
Подвижна Бунзенова горелка
Запалване чрез крачен ключ
Два контролера за газ и въздух
Zündung per Fußschalter
Zwei Kontrollregler für Gas und Luft, бутон вкл./изкл.
Крачен ключ, захранващ адаптер, адаптер за маркуч
UV-стабилен метален корпус
Активиране с вторичен сензор
Защите срещу прекалено висока температура
Газов датчик
Ограничение на времето на горене
Адаптер за къмпинг-бутилки (бутан)
78 | Прецизна везна |  | 1
| Точност | 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,5 mg
| Мерителен обхват | 120 ¦ 240 ¦ 520 g
| Минимално тегло по USP (типично) | 120mg
| Калибриране | Intern, isoCAL
| Защитен панел | Ръчен
| Нивелиране | Автоматично
| Големина на екрана | Цветен TFT, Touchscreen, с висока разделителна способност
| Дисплей | Цветен TFT, Touchscreen, с висока разделителна способност
| Допълнителни портове (по желание) : | RS232 25-пинов / Bluetooth® / RS232 9-пинов вкл. PS/2 интерфейс
| Сертификати ¦ Одобрения | Валидирана във фабриката
| Регулации | ISO, FDA/USP, GxP, верифицирана
| Опериране | Touchscreen, бутони за основните функции
79 | Микровезна |  | 1
| Точност | 0,001 ¦ 0,002 ¦ 0,005 mg
| Мерителен обхват | 1,1 ¦ 2,1 ¦ 3,1 g
| Минимално тегло по USP (типично) | 4 mg
| Калибриране | Intern, isoCAL
| Защитен панел | Ръчен
| Нивелиране | Полуавтоматично
| Дисплей | Цветен TFT, Touchscreen, с висока разделителна способност
| Регулации | ISO, FDA/USP, GxP, верифицирана
80 | Везна за калибриране на пипети |  | 1
| Точност | 0,001 mg
| Мерителен обхват | 0,001 mg – 8 g
| Минимално тегло по USP (типично) | 20 g
| Калибриране | Intern, isoCAL
| Защитен панел | Не
| Нивелиране | Не
| Големина на екрана | Цветен TFT, Touchscreen, с висока разделителна способност
| Допълнителни портове: | RS232C двупосочен
| Сертификати ¦ Одобрения | Валидирана във фабриката
| Софтуер за калибриране | Да
81 | Био-визуализиращи системи |  | 1
| Филтрирано UV връхно осветяване (254/365 nm) | За флуоресцентно визуализиране на нетрансмисивни материали.
| Връхно осветяване | За флуоресцентно възбуждане във видимия светлинен обхват (RGB, максимуми на възбуждане 624 nm, 528 nm, 470 nm).
| Бял и син екран за превръщане на светлината | За документиране на конвенционално оцветени белтъчни гелове (напр. с 'Coomassie Brilliant Blue', сребърно оцветяване, 'PonceauS') или за деликатно възбуждане на стандартно срещани багрила със синя светлина (напр. SYBR™ Green, SYPRO™- Orange/-Ruby).
| UV трансилюминатор | Представлява най-напредналата технология за на UV трансилюминация. Пълната липса на видима фонова светлина и ненадмината хомогенност на възбуждането .
| Флуоресцентна визуализираща система | С монохромна 16 bit USB-CCD камера, 1.4 мегапиксела резолюция, ръчно приближение 11.5-69mm, F590 UV/IR интерферентен филтър, модел „тъмна стая” с изваждане на трансилюминатора и филтъра, 312 nm UV трансилюминатор с размер на филтъра 21˟26 cm.
| Софтуер | За интерпретиране и епидемиология
82 | pH-/mV-/°C-/Ion-Messgeräte, Digital |  | 1
| pH-обхват | -2,000 ….+20,000
| pH-точност | +/- 0,002
| pH-калибриране | Automatisch 1- до 5-точково с NIST/DIN- и технически буферни системи
| ISE-обхват | 10x10(3) – 9,9 x 10(3)
| ISE-калибриране | 2-9 точково
| mV-обхват | +/- 2200,0
| mV-точност | +/-0,1
| Температурен обхват (°C) | -35,0…+150,0
| Температурна точност (°C) | +/-0,1
| Капацитет за паметта | Ръчно или автоматично (10000 запива)
| Дисплей | Графичен цветен дисплей с фоново осветление
| Връзки | DIN
| Изходи | Двъпосочни RS232-интерфейси, USB
| В съответствие с | EG-указания 73/23, EN61010-1:2001, GLP/GMP
Характеристики
Графичен дисплей, чете се изключително лесно и показва едновременно параметъра и стойността
Автоматично разпознаване на сензора и безжичен трансфер на данни към устройството
Автоматична електронна идентификация на потребителя чрез електронна карта
2 галванично изолирани pH-входа за едновременно измерване с два електрода в същия съд, без повлияване
CalClock-pH-калибрираща система с контроли и дисплей за калибриране на сензорите
Съответствие с EG-указания 73/23, EN 61010-1:2001, GLP/GMP
83 | Магнитна бъркалка с повече позиции |  | 1
| Брой позиции | 15; 90 mm отстояние
| Макс. обем на разбъркване H2O (l) | 0,4×15
| Max. обем на разбъркване на позиция Rührstelle H2O (ml) | 400
| Скоростен обхват (min-¹) | 0 - 1100
| Входна/изходна мощност на двигателя (W) | 21,6/5,4
| Материал на площата | Неръждаема стомана
| Големина на плочата (mm) | 270×450
| Ш×Д×В (mm) | Approximately 272×552×65
Характеристики
Компактен дизайн
Успоредно бъркащи позиции
Употреба при 5 до 40 °C (80% относителна влажност), възможно в инкубатор или студена стая
IP-защитен клас според DIN EN 60529: IP 42
84 | Котлон |  | 1
| Нагреваема площ | 200×200 mm
| Температура | Макс. 400 °C
| Нагревателна мощност | 900 W
| Ш×Д×В (mm) | Приблизително 320×360×60 mm
Характеристики
Изключителна резистентност към химикали
Контролерът е снабден с предупреждение за „гореща” повърхност, което свети докато температурата на котлона е над 50 °C и продължава да свети дори при изключен, свързан със захранването котлон.
IP-защитен клас според DIN EN 60529: IP 43 (котлон) и IP 30 (контролер)
Антимикробна защита
85 | Магнитна бъркалка с повече позиции с нагряване |  | 1
| Брой позиции | 3
| Максимален обем на разбъркване H2O (l) | 15 за всяка позиция
| Скоростен обхват (min-¹) | 100-1500
| Входна/изходна мощност на двигателя (W) | 2250
| Материал на плочата | Алуминиево-силициева сплав
| Големина на плочата (mm) | 160x160
| Нагреваема зона (mm) | 160x160
| Д×Ш×В (mm) | Приблизително 600x270x110
| Температурен обхват (°C) | Стайна до 325
| Нагревателна мощност (W) | 3x700
Характеристики
Три бъркащи/нахряващи позиции с независим контрол
Отделни индикатори за всяка плоча показват, когато температурата е по-висока от 50 C, вкл. докато уредът е изключен
Силни магнити за мощни магнитни клапани
Антимикробна защита
86 | Водна баня |  | 3
| Д×Ш×В (mm) | Приблизително 500×300×180 mm
| Температурна точност | ±0,2 °C
| Воден обем | 8 - 26 l
| Температурен обхват | 20...99 °C
Характеристики
С микропроцесорна технология и PID-температурно регулиране
Ярки LED светодиоди за реална зададена температура
Звуков и визуален сигнал при изключване
Защита срещу работа на сухо
С отводнителен отвор за лесно отводняване
Статив за реактивни епруветки
87 | Система за накапване при подготовка на PCR |  | 1
Характеристики
· с 4-канална ръка (LiHa), снабдена с ниско-обемни 500μl игли и ниско-обемни тръби, както и ниско-обемни адаптери за еднократни връхчета за прецизно пипетиране на малки обеми (до 0,5 μl).
· Предпазен капак за ограничаване на навлизашото от околния въздуш количество прах
· „Lower Diti Eject” опция за изхвърляне на използвани пипетни връхчета в затворен контейнер и предпазване от аерозолна контаминация.
· „Fast Wash” опция за ефективно промиване на пиетите.
· (DiTi) носач за еднократни връхчета за 3 х 96 пипетни игли със затворен плъзгач за избутване на използваните връхчета напред.
· Стадартен пипеторен носач за до 3 микротитърни плаки или други пособия в SBS-формат зза позициониране на безконтактните стативи.
· 5 x носач за реакционни съдове с 5 х 15 гнезда за 1,5 или 2ml -епруветки.
Хардуер:
· CPU: Минимум Pentium 4 или Athlon с 3 GHz, Оптимално Dual Core или много-процесорна система с 2.33 GHz мощност.
· RAM: минимум 1 GB
· Виртуална памет според изискванията на операционната система
· SVGA монитор с поне 32768 цвята и минимална разделителна способност 1024x768 Pixel (оптимално 1280x1024 или по-висока). За да е сигурно, че диалоговите прозорци са коректно показани, трябва да се избере функцията „small fonts“.
· Мишка.
· CD-ROM устройство.
· 5 GB свободна памет на твърдия диск за основния софтуер, опционалните софтуерни компоненти, скриптовете и лог-файловете.
· Един сериен порт за обмен на данни с пипеторния робот (ако роботът е свързан чрез RS232).
· Допълнителни серийни портове за свързване с опционални модули, напр. везни.
· Донгъл за стандартен софтуер.
· USB порт за донгъла.
· Допълнителен USB порт за обмен на данни с пипеторния робот (ако роботът е свързан чрез USB)
88 | Хладилник |  | 4
| Сумарен обем [l] | Приблизително 1427 L
| Размери В/Д/Ш [cm] | Приблизително 215/143/83
| Температурен обхват | -2°C до +16°C
| Материал на корпуса | Стомана
| Дисплей за температурата в хладилника | Отвън, цифров
| Сигнал при проблем | Визуален и звуков
89 | Хладилник |  | 12
| Сумарен обем [l] | Приблизително 601 L
| Размери В/Д/Ш [cm] | Приблизително 215/70/83
| Температурен обхват | -2°C до +16°C
| Материал на корпуса | Стомана
| Дисплей за температурата в хладилника | Отвън, цифров
| Сигнал при проблем | Визуален и звуков
90 | Фризер |  | 4
| Сумарен обем [l] | Приблизително 1.427 L
| Размери В/Д/Ш [cm] | Приблизително 215/143/83
| Температурен обхват | -10°C до -26°C
| Материал на корпуса | Стомана
| Дисплей за температурата във фризера | Отвън, цифров
| Сигнал при проблем | Визуален и звуков
91 | Фризер |  | 12
| Сумарен обем [l] | Приблизително 601 L
| Размери В/Д/Ш [cm] | Приблизително 215/70/83
| Температурен обхват | -10°C до -35°C
| Материал на корпуса | Стомана
| Дисплей за температурата във фризера | Отвън, цифров
| Сигнал при проблем | Визуален и звуков
92 | Фризер за свръх-дълбоко замразяване |  | 2
Температурни параметри
| Обхват на регулиране (°C) | -86 до -40
| Обхват на настройване (°C) | -90 до -40
| Относителна пространствена температурна вариация (+/-K) | 2,5
| Време за охлаждане от +25°C до -80°C (h) | 9
| Време за покачване на температурата от -80°C до -60°C при спиране на захранването (h) | 3
Електрически параметри
| IP-защита според EN 60529 | 20
| Напрежение (V) | 230
| Ниво на шума (dB(A)) | 49
Вънпни размери
| Широчина x Височина x Дълбочина (mm) | 1200 x 1970 x 890
| Обем | 700 L
Характеристики
Отваряне с ръка
персонализиран достъп и преглед на потребителския трафик
Дата-логер с USB свързване
93 | Флуоресцентен микроскоп |  | 1
| Статив за микроскоп | Изправен ръчен статив за микроскоп за наблюдение чрез отразена или преминаваща светлина.
Коаксиални винтове за грубо и фино приближение.
Фокусиране върху подвижна маса.
Фокусиращ винт 25 mm, грубо движение 15 mm/оборот, фино движение 100 μm/оборот, оразмеряване на финия винт 1 μm.
Грубо движение с блокировка и настройка на въртящия момент.
Предно разположен винт за регулиране на светлинния интензитет, интегрирано захранване 100-120/220-240V, 1.8/0.8A, 50/60Hz.
Еко-функция, която изключва автоматично светлинния източник, когато микроскопът не се използва повече от 30 минути.
Светлинен източник с Кьолерово осветяване и коефициент на зрителното поле 26,5.
Вградени филтри LBD, ND6, ND25 (Ø 45 mm/2,5 mm) и зонов(и) филтър(-ри).
BX3-ARM при конфигурирации с преминаваща светлина или BX3-URA, BX3-RFAA, BX3-RFAS при конфигурирации с флуоресценция.
В пакета е включен шестограмен ключ.
| Тринокулярна тръба | Тринокулярна фототръба със зрителен ъгъл 30°.
Регулируемо зенично разстояние 50-76 mm, изравняване на диоптрите от ляво (± 5 диоптъра). Да се използва с 10x/22, 10x-H/22 окуляри.
С дифрактор за 3 позиции (100/0, 20/80, 0/100).
Широкоъгълен окуляр, коефициент на зрителното поле 22
Широкоъгълен окуляр, с възможност за фокусиране, коефициент на зрителното поле 22
Адаптор за монтиране на камера
| Кодиран FL кондензор с 8 позиции | Ръчен, кодиран отразителен кондензор за флуоресцентно наблюдение.
Филтърен ротор (карусел) с 8 позиции със затваряща функция и лесна смяна на филтърния куб без допълнителни инструменти.
Апертурна бленда и центрирана полева бленда. Ръчно затваряне от двете страни.
Уникална 'Fly-Eye' леща за възможно най-хомогенно флуоресцентно осветяване.
Автоматичен избор на позицията на ротора.
| Кодиран обективен револвер със 7 позиции | Ръчен, кодиран револвер със 7 позиции за светло-полеви обективи
Жлеб за DIC-плъзгач или адаптор, позицията на обектива се отчита за автоматичната функция за управление на светлината
В комбинация с контролера позицията на обектива автоматично се предава на цифровата камера или софтуера.
| Четец за кодирани компоненти | Чете се информация за позицията на обективния ротор и отразителния кондензор.
Информацията се изпраща автоматично до цифровата камера или софтуера за съхранение в микроскопските настройки.
| Масичка | Механична платформа с дълбоко-разположено движение от дясно, керамично покритие
Движение без подаващи се зъбчати елементи,
Регулируем ход на X-Y-движението със защитен механизъм
Ход: 76 x 52 mm, 250° ротация
| ERGO-адаптор за контрол на масичката | Ергономична повърхност на X-Y движещите винтове за по-добра ергономичност (дебелина 1 mm)
| Държач за препарати | Държач за един или два препарата с ляво-разположен палец
| Кондензор – фазов контраст и тъмно поле, както и светло поле | Фазово контрастен кондензор:
Фазово контрастен кондензор (по Цернике), NA 1.1, с кръгови бленди за фазови обективи 10x, 20x, 40x, 60x, 100x,
Сухо тъмно поле (за обективи до NA 0.65), Апертурна бленда за светло поле
Аксесоари за 100W халогенна лампа
Кутия с колектор, за 12V 100W халогенна лампа, с включен захранващ кабел.
Предварително центрована 100W халогенна лампа
| Компоненти за флуоресцентно наблюдение | PC-контролирана осветителна система:
Осветитална система с предварително центрована 120W метал-халогенна круша, бленда (регулируем светлинен интензитет 100, 50, 25, 12 или 0%),
Интегриран електронен затвор (време на реакция 200 ms) и интегриран таймер за продължителност на осветлението,
Ръчен контрол или чрез софтуер посредством RS232-интерфейс
Живот на крушката: 2000 h гарантиран,
Широк спектър на възбуждане с висок интенитет,
Електронна стабилизация на осветяването, вкл. контрол на лампата чрез LCD показание за продължителността на осветлението,
1,5 m светлинна тръба с течност,
Колиматорен адаптор за BX2-микроскоп, лампа, крачен прекъсващ, RS232 кабел, наръчник.
Флуоресцентни филтри за DAPI, FITC,TRITC
| Обективи: | Обектив 10x:
Планахромат обектив с 10-кратно увеличение,
Работно отстояние: 10,5 mm,
Числова апертура: 0,25.
Подходящ за всички дебелини предметни стъкла по DIN стандарта
Подходящ за фазов контраст
Фазов обектив 20x:
Универсален план-флуорит обектив с 20-кратно увеличение,
Работно отстояние: 2,1 mm,
Числова апертура: 0,5,
Корекция за предметни стъкла: 0,17 mm,
Подходящ за фазов контраст
Фазов обектив 40x:
Универсален план-флуорит обектив с 40-кратно увеличение,
Работно отстояние: 0,51 mm,
Числова апертура: 0,75,
Корекция за предметни стъкла: 0,17 mm,
Подходящ за фазов контраст
Фазов обектив 100x маслен:
Универсален план-флуорит обектив със 100-кратно увеличение,
Работно отстояние: 0,2 mm,
Числова апертура: 1,3,
Корекция за предметни стъкла: 0,17 mm,
Подходящ за фазов контраст
| Аксесоари за фазов контраст | Малка фазова бленда за универсални кондензори, за 10x/20x обективи
Малка фазова бленда за универсални кондензори, за 20x/40x/60x обективи
Малка фазова бленда за универсални кондензори, за 40x/60x/100x обективи
| Флуоресцентна документираща система – камера + софтуер | Peltier–охлаждана 12 Bit CCD цветна камера с висока разделителна способност за всякакви светлинно-микроскопски приложения.
Камерата да работи с FireWireTM– (IEEE1394) технология и дори при нисък интензитет на светлината да предоставя оптимално отношение между сигнал и шум
Разделителна способност: 1376 x 1038, пиксел бининг: 2x2, 4x4 (монохром), активен елемент: 6,45 x 6,45 μm2, активна площ: 10 x 8,3 mm2 (2/3“),
честота на дискретизация: 24,576 MHz, динамичен обхват: 12 Bit x 3 (RGB),
Време на осветяване: 100 μs до 160 s, кадрови честоти :
- 50 кад./s при разделителна способност 344 x 258,
- 25 кад./s при разделителна способност 688 x 516,
- 15 кад./s при разделителна способност 1376 x 1038.
Peltier–базирано охлаждане, 10° C при 25° C заобикаляща температура,
Температурни контроли: CCD чип и корпус, поддържане на постоянна температура: да, ± 3° C, Шум: < 1 counts, нелинейност: < 1%.
Свързване на камерата: стандартно C–Mount.
PC–интерфейс: FireWireTM (IEEE1394) софтуерен контрол на всички функции на камерата: поддръжка на многопоточност при компютри с няколко процесора, автоматичен контраст в реално време, автоматичен баланс на бяло, хистограма в реално време.
PC:
- PC с Pentium® D = 3,0 GHz, Xeon® или Core™ Duo (или еквивалентен)
- 512 MB оперативна памет
- 30 GB свободно пространство на твърд диск
- DVD–ROM устройство
- VGA карта с мин. 32 MB собствена видео памет (не „споделена памет“, „HyperMemory [ATI]“ или „TurboCache [NVIDIA]“ )
- Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows® 2000 SP4 или XP Professional SP2 или Vista/7
Софтуер за обработка на изображенията
Прахозащитен захранващ кабел
94 | Микроскоп за клетъчни култури |  | 1
Рутинен инвертен микроскоп
Ярко поле и фазов контраст
| 5 Статив с бинокулярен тубус | Статив за инвертен микроскоп за UIS-Оптика с фиксиран бинокулярен тубус
Коефициент на зрителното поле 20,
2 окуляра WHB10x, интегриран 4-позиционен обективен револвер,
Голяма предметна масичка (160x250 mm),
Коаксиални винтове за грубо и фино приближение,
Лампова колона с кондензор за по-дълго работно отстояние 72mm, NA 0.3, апертурна бленда,
вграден трансформатор (6V 30W) und Lampensockel, вкл. две халогенни лампи
| Центрован плъзгащ кондензор | Центрован плъзгач за фазов контраст с 3 позиции: обща фазова бленда за 10x, 20x, 40x обективи и позиция за ярко поле
| Обективи | Обектив 4x, центрован
C-ахромат-обектив с 4-кратно увеличение,
Работно отстояние: 16,4 mm,
Числова апертура: 0,13. Подходящ за всички дебелини предметни стъкла по DIN стандарта
Подходящ за фазов контраст
Обектив 10x, центрован
C-ахромат-обектив с 10-кратно увеличение,
Работно отстояние: 8,8 mm,
Числова апертура: 0,25. Подходящ за всички дебелини предметни стъкла по DIN стандарта,
Подходящ за фазов контраст
Обектив 20x, центрован
C-ахромат-обектив с голямо отстояние и 20-кратно увеличение,
Работно отстояние: 3,2 mm,
Числова апертура: 0,4; Корекция за предметни стъкла: 1 mm
Подходящ за фазов контраст
Обектив 40x, центрован
C-ахромат-обектив с голямо отстояние и 40-кратно увеличение,
Работно отстояние: 2,2 mm,
Числова апертура: 0,55, Корекция за предметни стъкла: 1 mm.
Подходящ за фазов контраст
95 | Миялна машина за лабораторна стъклария |  | 1
| Операция | Размери В/Д/Ш: приблизително 820 x 900 x 700 (600) mm
Дебит на помпата: Q max. = 400 l/min
Мощност: 9,7 kW
Външно покритие от неръждаема стомана, устройство за омекотяване на водата, сушилен агрегат, парен кондензатор, сериен интерфейс, „Multitronic-Novo Plus” колтроли, електронно подгряване, отточна помпа
| Уред с предно зареждане без капак | Електронни контроли с 10 програми
Операция чрез въртящ бутон,
Наблюдение на дезинфекционните параметри,
Показване на температура и време
Парен кондензатор
Операция без свързване с отводнителен канал
Сушилен агрегат
Сушене на предмети със сложна форма с 55 m³/h въздух
Интегриран омекотител за вода
Независим от локалната водна твърдост
Свързване за топла, студена и AD-вода
Изплакване без оставане на следи
Система за прясна вода
Подмяна на водата след всеки миещ и плакнещ цикъл
Температурна дезинфекция при 93 °C за 10 min в съответствие с § 18 от IfSG (Закон за предпазване от инфекции)
Дозатори
2 дозатора за прах и плакнещ препарат (врата)
2 дозаторни помпи за течен препарат и кисели среди
Приставка за кошници и инжекторен носач
ефективно измиване на съдове с тесни отвори
Миеща камера и тръбопровод от висококачествена неръждаема стомана
Връзка за: 2 x студена, 1 x топла и 1 x дейонизирана вода, всяко по 3/4"
Връзка за отходна вода: 2 x DN 22
| Оборудване | Горна кошница/празна
Височина 215 mm
От неръждаема стомана, с магнитна пръскалка
В 265, Д 531, Ш 475 mm
Регулируема височина +/- 20 mm
Предно отваряне
Поддържа различни формати
Долна кощница/празна
От неръждаема стомана, В 50, Д 534, Ш 515 mm
Поддържа различни формати
Размери 495 x 505 mm
Височина при употреба на следните горни кошници
175 TA около 230 +/-20 mm
176 около 110 +- 20 mm,
177 около 220 mm +20/+40 mm
183 около 185 mm +- 20 mm,
184 около 205 +/- 20 mm
187 около 225 +/- 20 mm,
188/1 около 270 mm +- 20 mm
190/1 около 220 mm +- 20 mm,
191 около 295 mm
Държач за магнитна лента (ML/2) за автоматично разпознаване на почистващата програма
Мултифункционален инжекторен носач 1/2 TA с 16 дюзи
От неръждаема стомана, на винт
Поддържа стъклария с тесни отвори,
Половината може да се запълни със следните компоненти
7 E 351 инжекторна дюза 4,0 x 160 mm ,
7 E 353 заключващ механизъм 4,0 x 160 mm,
9 E 352 инжекторна дюза 6,0 x 220 mm,
9 E 354 заключващ механизъм 6,0 x 220 mm,
1 плакнеща дюза за дозатор на прах,
Връзка за сушене с горещ въздух.
Държач за магнитна лента за автоматично разпознаване на почистващата програма
Компонент 1/2, дизайн на кошницата
От неръждаема стомана, В 67 + 60, Ш 225, Д 442 mm
Поддържа различни съдове
Инжекторен носач 1/1 TA, с 32 дюзи/заключване
От неръждаема стомана, на винт,
Поддържа стъклария с тесни отвори
14 E 351 инжекторна дюза 4,0 x 160 mm,
14 E 353 заключващ механизъм 4,0 x 160 mm,
18 E 352 инжекторна дюза 6,0 x 220 mm,
18 E 354 заключващ механизъм 6,0 x 220 mm,
1 плакнеща дюза за дозатор на прах,
Връзка за сушене с горещ въздух.
Държач за магнитна лента (ML/2) за автоматично разпознаване на почистващата програма
Компонент 1/4 за близо 200 епруветки 12 x 75 mm
В 102 (122) mm, Ш 200 mm, Д 320 mm
Раззделен на 6 области с капак A 13
Ширина на мрежата 8 x 8 mm
Компонент 1/4 за близо 200 епруветки 12 x 105 mm
В 132 (152) mm, Ш 200 mm, Д 320 mm
Ширина на мрежата 8 x 8 mm
Компонент 1/4 за близо 200 епруветки 12 x 165 mm
В 192 (212) mm, Ш 200 mm, Д 320 mm
Ширина на мрежата 9 x 9 mm
Компонент 1/4 за близо 200 епруветки 12 x 200 mm
В 223 (243)mm, Ш 200 mm, Д 320 mm
Ширина на мрежата 9 x 9 mm
Цедка за едър боклук
Цедка за груби замърсявания
Предпазва от замърсяване с етикети или натрошени стъкла
Д 500, Ш 488 mm
96 | Проточен цитометър |  | 1
| Оптика на възбуждане | Лазери
Въздушно охлаждане:
488-nm твърдо работно вещество, 20-mW производителност
633-nm HeNe, 17-mW производителност
Лазерна конфигурация
Пространствено разделени лъчи с 9 x 65-μm елиптични петна
Оптично изравняване
Фиксирано, не се изисква изравняване от оператор
Проточна клетка
180 x 430-μm правоъгълна кварцова проточна клетка
Събирателна оптика
Оптичен гел в комбинация с 1.2 NA леща
FSC разделителна способност
1 μm
SSC разделителна способност
0.5 μm
Дизайн на флуоресцентния детектор
Отразителна оптика с по един трансмисионен филтър разположен пред всеки фотоумножител
FSC детектор
Фотодиод с 488/10 BP
SSC детектор
Фотоумножител с 488/10 BP
Флуоресцентни детектори
6 фотоумножителя в 4-2 стандартна конфигурация
Сини лазерни багрила
FITC, PE, PerCP или PerCP-Cy™5.5, PE-Cy™7 (525, 575, 678 или 695, 785 nm)
Червени лазерни багрила
APC, APC-Cy7 (660, 785 nm)
Области на детекция
Син лазер:
530/30; 585/42; >670; 780/60 nm
Червен лазер:
660/20; 780/60 nm
Чувствителност на флуоресцентния праг
FITC <100 MESF; PE <50 MESF
| Флуидика | Обща операция
Интегрирана кошница и компресор с вградени разтвори за автоматизиран старт, изключване и почистване
Капсулна консумация
1.10 L/h нормална операция; <1 mL/h режим на готовност
Инжектиране на пробата
Директно в проточната клетка
Максимален размер на частиците
50 μm
Минимална скорост на протичане на пробата
10 μL/min
Максимална скорост на протичане на пробата
120 μL/min
Скорост на отчитане
10,000 събития/сек., events/second, 6 параметъра на компенсирана флуоресценция и 2 параметъра на разсейване
Мъртъв обем на пробата
30 μL (например Falcon™ епруветки 12 x 75-mm)
| Система за управление на данните | Параметри
Площ (A), Широчина (W), Височина (H) за всички канали с до 2 съотношения и време (T)
Преработка на сигнала
18-bit динамичен обхват с IEEE 32-bit резолюция на плаваща точка
Праг
Единичен параметър (всеки канал) или логични комбинации от множество параметри (всеки или всички канали)
Компенсиране
Пълна вътре-лъчева матрица, по време на или след отчитане
Максимални логически области
Ограничени само от системната памет (2 GB RAM)
CPU/монитори
HP Xw4600, с 19" или 24" плосък екран
Софтуер
Операционна система
Microsoft® Windows® XP Pro
| Опции | 8-цветна опция с 3 лазера
Лазери
Въздушно охлаждане:
405-nm твърдо-фазов диод, 30-mW оптична изходна мощност
488-nm твърдо-фазов, 20-mW лазерна изходна мощност
633-nm HeNe, 17-mW лазерна изходна мощност
Флуоресцентни детектори
8 фотоумножителя в 4-2-2 конфигурация
Лазерни багрила
Виолетови:
Pacific Blue™, AmCyan (455, 488 nm)
Сини:
FITC, PE, PerCP или PerCP-Cy5.5,
PE-Cy7 (525, 575, 678 или 695, 785 nm)
Червени:
APC, APC-Cy7 (660, 785 nm)
Области на детекция
Виолетова:
450/50; 502 до 525 nm
Синя:
530/30; 585/42; >670; 780/60 nm
Червена:
660/20; 780/60 nm
8-цветна опция с 2 лазера
Лазери
Въздушно охлаждане:
488-nm solid state, 20-mW изходна мощност
633-nm HeNe, 17-mW изходна мощност
Флуоресцентни детектори
8 фотоумножителя в 5-3 конфигурация
Лазерни багрила
Сини:
FITC, PE, PE-Texas Red®, PerCP или PerCP-Cy5.5, PE-Cy7 (525, 575, 615,678 или 695, 785 nm)
Червени:
APC, Alexa Fluor® 700, APC-Cy7 (660, 720, 785 nm)
Области на детекция
Синя:
530/30; 585/42; 616/23; >670; 780/60 nm
Червена:
660/20; 712/21; 780/60 nm
Зареждане
карусел за 40 епруветки
Идентификация на пробата/теста
Индексиран карусел, с баркод четец
Възможност за внасяне на работен лист
Асистент за подготовка на пробите по избор
Капацитет
56 min/карусел с „Multi-check” високи контроли,
66 min/карусел с „Multi-check” ниски контроли и използване на Multitest™
6-цветен TBNK реагент
Разни
Множество клинични приложения могат да бъдат изследвани на един и същ товарещ карусел.
Зареждане
96- и 384-ямкови микротитърни плаки
Капацитет
<15 min/96-ямкова плака във високо-производителен режим с второ отчитане
Баркод четец със стойка
| Софтуер | Софтуер за отчитане и анализ на данните със специфични приложения, напр. HLA-B27, трансплантации
97 | Инструмент за многоплексен анализ върху перли |  | 1
| Точност и прецизност | Обем на пробовземане ±5%
Класификация на микросферите >80%
Неправилна класификация на микросферите ≤ 2%.
Температурен контрол 0°C до +2°C на таргета
Вътрешен пробен пренос <0.9%
Автоматично изваждане на фоновите флуоресцентни излъчвания при 575 nm от стойностите на флуоресцентен интензитет
| Чувствителност | Детекция на 1000 флуорохрома фикоеритрин (PE) на микросфера
Динамичен обхват на репортерния канал: 3,5 порядъка (десетични) на детекция
| Оптика | Репортерен лазер: 532 nm, номинална изходна мощност 10-15 mW, максимална 500 mW, честотно удвоен диод; режим на работа, постоянна вълна (CW)
Класифициращ лазер: 635 nm, 9.1 ± 6%, максимална изходна мощност 25 mW, диод; режим на работа, постоянна вълна (CW)
Репортерен детектор: фотоумножител, област на детекция 565 – 585 nm
Класифициращ детектор и дискриминатор на дублети: лавинни фотодиоди с температурно компенсиране
| Флуидика | Дебит на капсулното течение: 90 μL ± 5 μL/сек.
Кювета: 200 кв. микрона проточен канал
Скорост на инжектиране на пробата: 1 μL/сек.
Скорост на обновяване на пробата: 20 – 200 μL
| Настройка | Инсталиране < 4 часа
Системно калибриране < 10 минути
| Капацитет | Следните спецификации посочват минималните параметри на капацитета:
Анализ на няколко 96-ямкови плаки наведнъж
Различни анализи в рамките на една и съща плака
Автоматично пробовземане от 96-ямкова плака.
Съвместимост със следните микротитърни плаки
Държач за плаки: плоскодънни, конични, заобленни, дънно-филтърни, полу- плаки (обща височина не повече от 0.75” (19mm)), всякакъв цвят.
Капсулният и отпадният контейнер побират обеми, достатъчни за анализ на до две 96-ямкови плаки между пълненията.
Разграничаване на минимум 1 до максимум 100 уникални xMAP микросферни набори в една проба
Детекция и разграничаване на повърхностните репортерни флуоресцентни емисии при 575 nm на повърхността на 1-100 уникални xMAP микросферни набора в една проба
| Спецификация на монитора | Разделителна способност на екрана и брой цветове:
SXGA 1280 x 1024 с 32-bit цвят
| Спецификация на компютъра | Процесор: 1.86 GHz Intel® Core™2 или по-силен (2.66 GHz препоръчително)
Оперативна памет: 2 G RAM или по-голяма (4GB препоръчително)
Твърд диск: 80 GB
Комуникация/портове: поне един паралелен порт, 2 RS-232 съвместими сериини порта и един USB версия 1.1 съвместим високо скоростен порт
Външно устройство: DVD
Операционна система: Microsoft® Windows® XP Professional, SP3
CE-маркиран и включен в списъците на UL
Мишка с два бутона или еквивалентна
98 | Контейнер за замразяване в течен азот |  | 1
| Материал | Неръждаема стомана
| Статично време на съхранение (дни) | 87
| Скорост на изпарение (L/24h) | 0.23
| Капацитет на течния азот (L) | 20
| Тегло празен (kg) | 12
| Тегло пълен (kg) | 28.2
| Диаметър на гърлото (mm) | 91
| Обща височина (mm) | 615
| Общ диаметът (mm) | 396
| Брой бутилки | 6
| Брой 1,2 & 2,0ml-криоепруветки | 570
| Аксесоари | Подложка на колела
Аларма при ниско ниво
99 | Резервоар за съхранение на течен азот |  | 1
| Материал | Неръждаема стомана
| Статично време на съхранение (дни) | 119
| Скорост на изпарение (L/24h) | 0.21
| LN2 капацитет (L) | 25
| Тегло празен (kg) | 8.6
| Тегло пълен (kg) | 28.9
| Диаметър на гърлото (mm) | 51
| Обща височина (mm) | 582
| Общ диаметър (mm) | 394
| Аксесоари | Подложка на колела
Рамка за накланяне
100 | Универсална система за детекция на мутации |  | 1
| Приложения | Едноверижни цонформационни полиморфизми (SSCP)
Денатурираща градиентна гел-електрофореза (DGGE)
Температурно-градиентна електрофореза (TTGE)
Константна денатурираща гел-електрофореза (CDGE)
| Характеристики | Модул за температурен контрол с нагревател контролиран от микропроцесор, помпа за рециркулация на буфера и бъркалка
Опции за темтературен контрол по време на електрофореза между 5 и 70°C
Модулен дизайн позволяващ нагаждане към настоящи и бъдещи лабораторни изисквания
Специализиран набор от аксесоари, улесняващи стартирането
Добавяне на изследователски похвати без инвестиране в скъпа апаратура
Метод-специфични реактиви и контроли, оптимизирани за DGGE, CDGE, SSCP и TTGE
Публикувани материали, описващи доказани условия на работа за всички основни техники
Ексклузивна възможност за провеждане на мощна температурно-градиентна електрофореза
101 | Информационна система за управление на лабораторни процеси |  | 1
Оборудване и доставка на предварително кофигурирана информационна система за управление на лаборатони процеси по западно европейски модел на немска лаборатория, състояща се от:
Основна състема за управление (1x)
Управление на работното място (7x)
Лаборатория „ Обработка на данни”(1x)
Лаборатория „Отпечатване“ (1x)
Лаборатория „Клинична лаборатория” (1x)
Лаборатория “Микробиология” (1x)
Лаборатория “Патология” (1x)
Интеграционнен софтуер
Връзка на апаратите за анализ към информационната система на лабораторните процеси (6 Geräte)
База данни (1x)
Краен (терминален) сървър (1x)
Лабораторен скенер (4x)
Лабораторна печатна машина за етикети (4x)
Обучение
Начален съпровод
Тест и система за подбор (прием)
Спецификация на софтуерните компоненти
| Основна система за управление | Лаборатория „Администрирано управление”
Комплексно потребителско управление
· Управление на потребителски данни, управление за „изход”, разпределение на ролевите профили
· Дефиниция на ролевите профили чрез определяне на разрешение за различните лабораторни модули и права на достъп в зависимост от методичното ниво
· Конфигурация на разнообразни системни менюта, които да бъдат съобразени с потребителските групи
· Дефиниране на желаната организационна структура чрез системен превключвател
· Съхранение на основните организационни концепции чрез базови таблици.
Лаборатория „Конфигуриране“
Управление на общите изходни данни, които могат да се използват като отнасящи се или съществени за съответния модул, в това число:
· Управление на изпращача:
o Основни и контактни данни на изпращача
o Конфигурация на комуникационните параметри за обмен на данни
· Управление на вземането и съхранението на проби, управление на аналитичните уреди
· Правила при отпечатване на резултатите, контрол на изходните резултати и генератор на образци
· Управление на качеството
o Проверка на изходните данни и запис при изменения в изходните данни
o Управление на СОП
| Управление на работното място | Главен модул:
Лаборатория „Клинична лаборатория”
Лаборатория „Кръвна Банка”
Лаборатория „Микробиология”
Лаборатория „Хистопатология”
Лаборатория „Цитология”
„Post mortem”
Съпътстващи модули:
Лабораторно отпечатване
Лабораторен факс (с възможност за надграждане)
Лабораторна обработка на избражения (с възможност за надграждане)
Лабораторен отчет (с възможност за надграждане)
Лабораторна частна ликвидация (с възможност за надграждане)
| Лабораторен инструмент за оценяване | Генериране на индивидуална статистика както и на заявки/оценки на всички лабораторни области
Достъпът до базата данни трябва да се осъществява през SQL, така че всички таблици с бази данни да бъдат на разположение за оценка
Гененриране на произволни SQL-заявки към базата данни и възможност за индивидуални оценки
Заявки към текущата статистика
Заявките трябва да бъдат възможни както чрез SQL, така и през асистент за заявки в съответния CSV-Format на оценяваните данни
| Лабораторно отпечатване | Автоматизирано отпечатване на документи, като ресултати, работни списъци и др.
o Печатът може да бъде персонализиран
o Отпечатването може да се осъществи както в зависимост от времето, подателя съотв. подателската група
o Централното управление на всички използвани принтери ще протитича изключиелно и само на работното място на лабораторния печат
| Модул „Клинична лаборатория” | Събиране и документирани на всички резултати генерирани в лабораторията, както и на отделните работни стъпки, необходими за осъществяването им.
Изходни данни
Определяне на изходните данни и на собствените профили
Конфигурация на виртуални заявки на докумнети
Определяне на насоки за заявки с цел оптимизиране на предварителния анализ
Определяне на бариерни времеви интервали с цел да се избегнат ненужни повторения от изследвания
Конфигурация на вътрешно лабораторно управление на пробите с помощта на свободни дефинирани лабораторни пространства, работни места и съдове за проби
Определяне на виртуални Diff-клавиатури за разбиране на микроскопските изследвания
Определяне на места за съхранение и отделни рафтове за проби с цел връщане на пробите
Конфигурация на структурата на резултатите в отделните страници с ресултати , както и свободни за дефиниране правила при отпечатване на ресултатите.
Определяне на критериите за валидиране протича въз основа на методичното ниво
Работни параметри от различни каталози (GOAE, EBM, DKGNT, други индивидуални вътрешни каталози) могат да бъдат открити
Придобиването на необходимите критерии за чуждестранна доставка е според методичното ниво
Определяне на изходните данни с цел анализ и обработка на качествения контрол. Поддръжка на следните версия на качествен котрол:
Качествен контрол според 2S- и 3S-области(прецизност и точност)
Контрол на качеството според RiliBÄK2001 (препоръки на немската медицинска камара валидни от 2003 година)
Качествен контрол според RiliBÄK2008 (препоръки на немската медицинска камара валидни от 2010 година)
Запис на промените при промяна на потребителя, работното място и времевото клеймо
Рутиннна обработка
Възлагане на поръчки по различни начини:
Искане чрез Laboratory l.i.c
Мануално възлагане на поръчка
Използване на Order-Entry-интерфейс (може да се надстройва)
Машинен прочит на документи (може да се надстройва)
Разпределение на пробите в зависимост от заложените изисквания в изходните данни
Автоматизиран печат на първични и вторични етикети
Динамично кофигурируеми работни списъци с цел по-бърза обработка и запис на генерираните стойности.
Достъп до други диалогови прозорци чрез интегрирани връзки
Добавяне на коментари, бележки и насоки към отделните стъпки и резултати
Връщането на пробите се осъществява според предварително зададенитекритерии в изходните данни
Пробите могат да се разархивират и отново да се върнат обратно
Създаване на работни списъци, телефонни списъци и списъци с крайни и гранични стойности за визуалиране върху екрана или за отпечатване
Графично изобразяване на методичните курсове на даден пациент
Документиране на всяка добавка или промяна в даден метод, поръчка или досие на пациента чрез запис на потребителя, работното място и времевото клеймо
Връзка на аналитичната апратура
Свързване на всички аналитични апарати както в едно-, така и в двупосочна връзка
Поддръжка на „Аналитична мрежа”
Качествен контрол/Управлениие на качеството
Запис и обработка на получените в лабораторята качествени контролни стойности според дефинираните в изходните данни предписания
Архивиране на качествените контроли в система с възможност за допълнително отпечатване на единични контролни карти
Измерванията за контрол на качеството имат отношение върху допустимостта на измерените стойности на пациента
Протичащият контрол върху стойностите измерени при методите могат да бъдат оценени в контекста на измерванията, направени при качествения контрол
СОП-и се управляват централно и са на разположение на потребителя във всеки един момент
Генериране на резултати(данни)
Валидирането се осъществява чрез предварително дефинирана система за права или роли.
Поддръжка на техническа и медицинска валидация
Определяне на критериите за валидиране на методично ниво
Свободно за конфигуриране оформление на резултатите в зависимост от изпращача и методите
Архивиране/Статистическа оценка
Хронологичен и тематичен поглед върху резултатите (кумулативен архив от ресултати).
Кросмодулно изобразяване на всичко налично за даден пациент
Генериране на SQL-базирани статистически заявки от независими заявки на базата данни
Отпечатване на резултатите
Отпечатване на резултатите от лабораторен принтер за печат на резултати или възможност за отпечатване от други външни принтери
Електронен пренос на резултати(данни)
Поддръжка на всички текущи Резултат-Отчет-Интерфейси
| Модул „Лаборатория Микробиология” | Изходни данни
Свободно определяне на дата на заявката
Създаване на стандартизиран начин на работа чрез задаване на дефинирани набори от заявки към комбинации от заявки от материал, място на прием и изследване.
Разпределение на различните материали и изследвания на отделни
Работна облас/място в рамките на Микробиологията
Задаване на фиксиран обхватен брой от проби към работните места с цел по-добро последователно обработване на пробите
Възможност за определяне на стандартна резистентност към определени патогени както и установяване на „MHK- und Hemmhof” области чрез автоматизирано тълкуване като чувствителен, междинен или резистентен
Установяване на допълнителни антибиотици като допълнение към вече изписаният такъв
Допълнително публикувани данни за антибиотика под неговот търговско име
Стандартизирана и до голяма степен автоматизирана обработка чрез дефинирани в изходните данни и контролирани от резултатите макроси
Споделяне на общи данни между Клиничната лаборатория и Кръвната банка
Рутинна обработка
Възлагане на поръчки може да се осъществи по различни начини:
Мануално възлагане на поръчка
Използване на Order-Entry-интерфейс (може да се надстройва)
Искане чрез Laboratory l.i.c
Машинен прочит на документи (може да се надстройва)
Пълна рутинна обработка с помощта на динамично комбинируеми работни списъци
Автоматизиран печат на етикети с баркодове с цел да се идентифизират материалите от пациентите и типа на изследванията
Възможност за регистриране на свободни текстове като коментари към поръчката под формата на точна локализация на изследвания материал или като вътрешни бележки
Пълен поглед върху цялосния резултат по време на обработката както и възможност за фокусиране върху отделните стъпки от работата
Оценка и обработка на онлайн резултати в отделен диалогов прозорец, едновремен преглед върху вече наличните данни към поръчката
Установяване и изобразяване на получените MHK стойности в това число и на „Hemmhof” диаметъра към даден антибиотик
Документиране на всяка проведена стъпка от приложението - специфична за потребителя или компютъра от системата
Връзка на аналитичната апаратура
Свързване на аналитичната апратура в областта на микробиологичната лаборатория се извършва според връзката на уреда и според зададената последователност на работата в лабораторията както и чрез едно- и двупосочно свързване
Аналитична апаратура за идентифизиране и определяне на резистентност към Патогени
Аналитична апаратура за инфекциозно-серологично изследване като например Микротитрационни платки
Генериране на резултати (данни)
Валидирането се осъществява чрез предварително дефинирана система за права или роли.
Възможност за наблюдаване на данните във всяко време в зависимост от наличните до дадения момент резултати
Свободен за кофигуриране излгед на резултатите
Съхранение на отделните структури на отчетите за междинен или краен резултат или за различни изпращачи
Възможност за създаване на собствени шаблони за отчети
Възможност за допълнително освободаване на резултати за по-добро разделяне на различните поръчки като например според областта на компетентност и/или поради финансово значими причини (с възможност за надграждане)
Архивиране/Статистическа оценка/Докладване
Хронологичен и тематичен изглед на всички генерирани резултати за дадения пациент под формата на архив
Възможност за кумулативен прегледна всички открити патогени за даден пациент със съответната съответната степен на резистентност
Генериране на епидемиологична или хигиенна статистическа извадка
В допълнение към стандартните заявки е налице и възможност за генериране на самостоятелни заявки от базата данни
Достъпен екпортен интерфейс към чужди системи (Hybase).
Отпечатване на резултатите
Отпечатване на резултатите от лабораторен принтер за печат на резултати или възможност за отпечатване от други външни принтери
Електронен пренос на резултати
Поддръжка на всички текущи Резултат-Отчет-Интерфейси
Възможност за подготовка на микробиологичните резултати за извеждане в други формати (с възможност за надстройване)
| Връзка на аналитичната апаратура | Връзка между аналитичните апарати за предаване на исканията към даден аналитичен апарат както и за приемане на резултати от
Модул Клинична химия
Модул Микробиология
В рамките на „Laboratory“ изходни данни е необходимо действието на следните кофигурации за аналитичната апратура:
Селективно подбрани методи за всеки материална характеристика
Избор на аналитични уреди за съобщения за грешка
Превод на съобщенията за грешка на аналитичните уреди
Конфигурация на автоматизирани правила за искания
Придобиване на аналитични уреди специфични за контрола на качеството
Хардуерни компоненти
Подсигурено захранване
Вкл. „Rackmount”комплект за управление на кабелите
Vor-Ort Service
- 8 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d
1 модул 8 GB, регистриран DDR3 1333MHz
S26361-F3604-L515
- 2x твърд диск 73GB SAS 6G 15k 2,5'' S26361-F4482-L573
- 4x твърд диск 146GB SAS 6G 15k 2,5'' S26361-F4482-L514
- RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)
RAID 5/6 SAS 6G, 8 вътрешни входове
PCI Express x4, 512MB, по желание BBU, S26361-F3554-L512 RDX Drive USB 25MB/s 3.5'' intern für RX300S5/6/7 8x2,5'', TX120S3
bare drive, USB 2.0, 1.6'' черен
с USB кабел, без RDX касета
S26361-F3857-L5
PRIMERGY Einbauservice und Funktionstest
| Скенер | Необходим BCD-A oder BCD-P адаптер за AT / PS2 Rechner
RMK TRA-119 Четец в метален корпус, Резолюция 0,18mm
RMK TRA-90 OCD Scanner, 80mm ширина на четенето, резолюция 0,15mm (RKM Decoder)
RMK TRX-90 OCD скенер, 88mm ширина на четенето, резолюция 0,10mm (RKM Decoder)
| Принтер | Печат на формуляри: плосък принтър (Nadel), OKI Microline 390 FB
Печат на формуляри: Laser, HPPCL съвместим
Печат на етикети: Zebra S600 или TLP2844 Thermal-Direkt
Лабораторно обзавеждане
| Предназначение | Характеристики | Кол-во | Размери
102 | Миещи модули с изхвърляне на отпадъци (обикновен боклук) | Състои се от основа, мивка, кран | 7 | Широчина: 60 cm
Материал на мивката: епокисд
За вграждане в работния плот
Основа: накланяща врата с кутия за отпадъци
103 | Транспортна количка | Хромирана стоманена рамка с HDPE-подложки под формата на ванички | 10 | Ш х Д х В
830 x 545 x 1040 mm
104 | Двойна работна маса с миещ модул | Работно място в съответствие с DIN EN 13150 | 2 | Широчина: 6 m
105 | Основа за маса | C-подбна или конзолна основа |  | За 120 m плоскости
Работна височина: 900 mm
Дълбочина: 900 mm
Нивелиращи крачета
Стоманен профил: мин. 70/25/3 mm
106 | Лабораторни плоскости | Устойчиви на обичайните дезинфектанти (1%), 70% алкохол, влага, UV светлина и реагенти. |  | Дълбочина: 900 mm
|  | Материал напр. полипропилен, HP-меламин |  | Височина: 900 mm
|  | С повдигнат ръб |  | Обща дължина: 120 m
107 | Лабораторни плоскости | Материал: неръждаема стомана |  | 10 m
| Шкафове |  |  | Дълбочина: 350 mm
Височина: 460 mm
Обща широчина: 15 m
108 | Шкафове на колела | Врати на панти с ъгъл на отваряне 270° | 30 | Дълбочина: 550 mm
|  | Чекмеджета с пълно изваждане и стопер |  | Обща височина: 790 mm
|  | Регулируема височина на рафтовете |  | Широчина: 900 mm
Твърда връзка на задната стена с корпуса
4 колела, предните с възможност за заключване
Различни конфигурации
109 | Системен канал (захранване) | Стенна канална система от алуминий |  | 120 m
Ъглови снадки
110 | Мерителна маса | Мерителна маса, състояща се от мерителен плот и основа | 1 | Широчина: 900 mm
|  | Мерителен плот: фин цимент |  | Дълбочина: 900 mm
|  | Широчина х дълбочина 400 x 450 |  | Височина: 900 mm
Поддържащата конструкция е защитена от вибрации
111 | Плъзгащи шкафове | За сухранение на течни или твърди субстанции в подходящи контейнери |  | Широчина: 600mmm
|  | Нивелиращи крачета |  | Дълбочина: 550 mm
Обща височина: 2090 mm
Височина на цокъла: 110 mm
112 | Лабораторни столове | Подложките могат да се мият е са устойчиви на дезинфекция | 20
Подходящи за лаборатории с ниво на биологична защита клас S1, S2 и S3
в съответствие със стандарт DIN 68877
Двойни колелца
Регулируема височина на седалката и облегалката
Въртящ стол с пръстен за крака и колелца
14644-1 и клас 1 по US-Fed St. 209 E
Регулируема височина близо 45 cm – 80 cm
113 | Лабораторни табуретки | Подложките могат да се мият е са устойчиви на дезинфекция | 10
Подходящи за лаборатории с ниво на биологична защита клас S1, S2 и S3
в съответствие със стандарт DIN 68877
Двойни колелца
Въртящ стол с пръстен за крака и колелца
Клас 3 по DIN EN ISO
14644-1 и клас 1 по US-Fed St. 209 E
Регулируема височина близо 45 cm – 80 cm
114 | Стелажи от наръждаема стомана |  | 6 | Височина: 2000 mm
|  | Всички части от неръждаема стомана (V2A). |  | широчина: 1100 mm
|  | Гъвкав: нивото на етажерките се регулира през 25 mm. |  | Дълбочина: 800 mm
Стелажите са устойчиви на корозия
Стабилизиране чрез ъглови панели
Височина на етажната плоскост 40 mm.
Издържа до 200 kg (равномерно разпределено тегло) на етаж, общо до 1200 kg
115 | Камина | Камина за вредни вещества с циркулиращ режим и филтър | 1
116 | Шкаф за киселини и основи | 1 помещение, 600 mm широко, за съхранение на киселини | 1 | 1200 x 600 x 2150 mm
zur Lagerung von Säuren
1 врата на панти
4 вани от полипропилен
1 помещение, 600 mm широко, за съхранение на основи
1 врата на панти
4 вани от полипропилен
1 инсталационно помещение с преден панел
1 отдушник с полипропиленова тръба d= 110 mm,
Стикер с предупреждение
Вани от никел-хромна стомана
Плъзгащи за ваните
Вътрешно покритие от полипропилен
Отдушен вентилатор с ключ и щепсел за лесно свързване
117 | Шкаф за бутилки под налягане | За 2 бутилки: | 2
В съответствие с DIN 12925,
Стоманен външен корпус с прахово покритие
Вътрешен корпус с HPL покритие
Независимо заключване на вратите с цилиндрична ключалка
Долна лайсна от неръждаема стомана
На бутилка по 3 канала, разположени в горната част на шкафа
Възфушопроводите, разположени на тавана на шкафа, се затварят сами при пожар
Нивелирни крачета за изравняване на шкафа (max. 15 mm);
Обозначения в съответствие с DIN и TRbF отпред;
Външни размери: В 1920 x Д 595 x Ш 595 mm
Вътрешни размери: В 1786 x Д 492 x Ш 430 mm
Тегло: 258 kg
Държач за 50 l газови бутилки
118 |  | За 4 бутилки: | 1
Външни размери: В 1920 x Д 1190 x Ш 595 mm
2 врати