## 0
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
ДОСТАВКА НА ЕНДОПРОТЕЗИ И ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА

## 1
І. | Остеосинтезни средства
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
Импланти за остеосинтеза
1 | Плака DCP 3,5 мм 5-8 отвора | бр. |  |  |  |  | 5
2 | Плака DCP 4,5 мм 6-10 отвора | бр. |  |  |  |  | 5
3 | Тубуларна плака 1/3 3,5 мм 4-7 отвора | бр. |  |  |  |  | 5
4 | Широка плака DCP 4,5 мм 8-12 отвора | бр. |  |  |  |  | 5
5 | 130 гр плака 80 мм 4 отвора | бр. |  |  |  |  | 2
6 | 130 гр плака 85 мм 4 отвора | бр. |  |  |  |  | 2
7 | 130 гр плака 90 мм 4 отвора | бр. |  |  |  |  | 2
8 | 130 гр плака 95 мм 4 отвора | бр. |  |  |  |  | 2
9 | 95 гр плака 60 мм, 70 мм 7-12 отвора | бр. |  |  |  |  | 4
10 | Динамичен бедрен винт плака 4-6 отвора в стерилна опаковка | бр. |  |  |  |  | 10
11 | Винт за Динамичен бедрен винт плака Всички размери в стерилна опаковка | бр. |  |  |  |  | 10
12 | Компресивен винт за Динамичен бедрен винт в стерилна опаковка | бр. |  |  |  |  | 10
13 | Динамичен кондилен винт плака 4-6 отвора в стерилна опаковка | бр. |  |  |  |  | 5
14 | Винт за Динамичен кондилен винт плака Всички размери в стерилна опаковка | бр. |  |  |  |  | 5
15 | Компресивен винт за Динамичен кондилен винт в стерилна опаковка | бр. |  |  |  |  | 5
16 | Кортикални винтове 3,5мм 16-36 мм | бр. |  |  |  |  | 100
17 | Кортикални винтове 4,5мм 28-46 мм | бр. |  |  |  |  | 100
18 | Кортикални винтове 2,7мм 16-26 мм | бр. |  |  |  |  | 30
19 | Малеоларен винт 30-60 мм | бр. |  |  |  |  | 20
20 | Спонгиозен винт 4 мм 10-35 мм | бр. |  |  |  |  | 20
21 | Спонгиозен винт 6,5 мм Резба 16 мм, 50-110 мм | бр. |  |  |  |  | 10
22 | Спонгиозен винт 6,5 мм Резба 32 мм, 40-75мм | бр. |  |  |  |  | 10
23 | Шайби 13 мм диам. | бр. |  |  |  |  | 10
24 | Киршнерова игла 1 мм | бр. |  |  |  |  | 30
25 | Киршнерова игла 1,5 мм | бр. |  |  |  |  | 30
26 | Киршнерова игла 2 мм | бр. |  |  |  |  | 30
27 | Остеосинтезна тел 0,6 мм | бр. |  |  |  |  | 1
28 | Остеосинтезна тел 0,8 мм | бр. |  |  |  |  | 1
29 | Остеосинтезна тел 1,0 мм | бр. |  |  |  |  | 1
30 | Кюнчер бедро 11 мм 320-440 мм дължина | бр. |  |  |  |  | 3
31 | Кюнчер бедро 12 мм 340-440 мм дължина | бр. |  |  |  |  | 3
32 | Кюнчер бедро 13 мм 340-440 мм дължина | бр. |  |  |  |  | 3
33 | Канюлирани винтове 7 мм. Материал: стомана съгласно ISO 5832 – 1 :1997 Повърхността да е химично пасивна, немагнетична. С частична резба 16мм. Диаметър на резбата: 7,0 мм. Диаметър на шийката: 5,0 мм. Дължини: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 мм. С частична резба 32мм. Диаметър на резбата: 7,0 мм. Диаметър на шийката: 5,0 мм. Дължини: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 мм. С пълна резба. Диаметър на резбата: 7,0 мм. Диаметър на шийката: 5,0 мм. Дължини: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 мм | бр. |  |  |  |  | 10
34 | Канюлирани единично компресивни винтове 4,5 мм – Титан 1. Покритие: титан съгласно ISO 5832 – 3 :1996 Ti6Al4V – сплав 2. Дължини: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 и 60 мм 3.С частична резба и с пълна резба 4. Диаметър на резбата: 4,5 мм 5. Диаметър на дръжката 3,0 мм 6. Диаметър на главата: 6,5 мм 7. Резба: 1,75 мм 8. Канюлизация: 3,5 мм 9. Повърхност: химично пасивна, немагнетична. | бр. |  |  |  |  | 10
35 | Застопоряваща интрамедуларна система за фемур Всички размери | бр. |  |  |  |  | 10
36 | Застопоряваща интрамедуларна система за тибия Всички размери | бр. |  |  |  |  | 10
37 | Застопорявящи винтове Всички размери | бр. |  |  |  |  | 40
38 | Реконструктивна "Y" плака | бр. |  |  |  |  | 5
39 | Интрамедуларен пирон за хумерус | бр. |  |  |  |  | 5
40 | Миниплака | бр. |  |  |  |  | 5
41 | "Т"- плака | бр. |  |  |  |  | 5
42 | "L" - плака | бр. |  |  |  |  | 5
43 | Детелина плака | бр. |  |  |  |  | 5
44 | Реконструктивна плака | бр. |  |  |  |  | 5
45 | "Т"- плака за радиус | бр. |  |  |  |  | 5
46 | Кортикални винтове 2,0 мм 16-26 мм | бр. |  |  |  |  | 10
Фиксатори
47 | Външен фиксатор за горен крайник - основен набор едностранен, модулен със снап система | бр. |  |  |  |  | 1
48 | Дрил Шанц винт, 4 мм, различна дължина | бр. |  |  |  |  | 12
49 | Външен фиксатор за долен крайник - основен набор едностранен, модулен | бр. |  |  |  |  | 1
50 | Дрил Шанц винт, 5 мм, различна държина | бр. |  |  |  |  | 12
51 | Външен фиксатор за таз | бр. |  |  |  |  | 1
52 | Проксимален фемурален пирон | бр. |  |  |  |  | 5
53 | Костни скоби | бр. |  |  |  |  | 5
54 | Костни анкери 1. Размери: 2.0 ; 2,8 ; 3,5 ; 5,0 мм и 5,5 мм с различна дължина 2. За първична и вторична ( многоредова) рефиксация на меките тъкани на костите- без скъпо струващо управление на нишките. 3. Hi-Lo форма на резба, която помага за това да се постигне последователна устойчивост на възлите във всички различни кости. 4. Конусна форма, която е пригодена към дилататора, за да понижи въртящия момент на проникване и за да помогне да се минимизират счупванията на анкера. Клуповете да се намират дълбоко в тялото на анкера, за да намалят дефектите на клуповете под цикличните натоварвания. 5. Да са с неабсорбиращи нишки, трябва да са съставени от свръх високо молекулярно (UHMW) полиетиленово влакно и притежават изключителна, мрежеста структура. Нишките трябва да са заредени на всички анкери с 2 нишки. 6.Допълнително да има и био-абсорбиращи анкери със същите параметри и диаметри 2,9 мм и 5,0 мм с плоска quick-T-лента от многотраен полимер. | бр. |  |  |  |  | 5
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 2
ІI. | Ъгловостабилни остеосинтезни средства
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Ъгловостабилни плаки за дистален фемур | бр. |  |  |  |  | 3
2 | Ъгловостабилни плаки за тибия НТО +блокче | бр. |  |  |  |  | 3
3 | Вариабилни ъгловостабилни плаки за дистална тибия | бр. |  |  |  |  | 3
4 | Ъгловостабилни плаки за проксимален хумерус 3,5 мм | бр. |  |  |  |  | 3
5 | Вариабилни ъгловостабилни плаки за дистален радиус 2,7 | бр. |  |  |  |  | 5
6 | Заключващи кортикални винтове за ф 2.7 ,титан | бр. |  |  |  |  | 25
7 | Незаключващи кортикални винтове за ф 2.7 , титан | бр. |  |  |  |  | 15
8 | Заключващи кортикални винтове за ф 3.5 ,титан | бр. |  |  |  |  | 15
9 | Незаключващи кортикални винтове за ф 3,5 , титан | бр. |  |  |  |  | 10
10 | Заключващи спонгиозни винтове за ф 4 , титан | бр. |  |  |  |  | 30
11 | Незаключващи спонгиозни винтове за ф 4,0 , титан | бр. |  |  |  |  | 5
12 | Заключващи кортикални винтове за ф 4.5 ,титан | бр. |  |  |  |  | 40
13 | Незаключващи кортикални винтове за ф 4,5 ,титан | бр. |  |  |  |  | 20
14 | Заключващи спонгиозни винтове за ф 6,0,титан | бр. |  |  |  |  | 10
15 | Незаключващи спонгиозни винтове за ф 6,0 ,титан | бр. |  |  |  |  | 5
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 3
III. | Еднополюсна тазобедрена ендопротеза
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Код НЗОК | Количество | Съгласие
1 | Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна /включва: Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна /включва компоненти 2, 7 и 8/ | бр. | [5 empty] | 10
2 | Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.), номера 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | бр. | [5 empty] | 10
3 | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 | бр. | [5 empty] | 3
4 | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 | бр. | [5 empty] | 3
5 | Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) с размери: къса, средна, дълга | бр. | [5 empty] | 3
6 | Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга | бр. | [5 empty] | 3
7 | Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) С номера 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58 | бр. | [5 empty] | 10
8 | Костен цимент 40 г | бр. | [5 empty] | 10
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 4
IV. | Компоненти за тазобедрена ендопротеза с циментно закрепване
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Код НЗОК | Количество | Съгласие
Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана, двуполюсна със стандартна артикулация и с полирано стебло
1 | Тазобедрено стъбло за циментно закрепване: трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален централизатор с 3 крила. Материал: неръждаема стомана. Размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стебло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стебла с дължина 130 мм с латерален офсет | бр. | [5 empty] | 30
2 | Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка; | бр. | [5 empty] | 30
3 | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване Материал: UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм | бр. | [5 empty] | 25
4 | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента; | бр. | [5 empty] | 5
5 | Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат | бр. | [5 empty] | 30
6 | Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. | бр. | [5 empty] | 50
7 | Цимент с антибиотик 40г. | бр. | [5 empty] | 10
8 | Спринцовка за цимент | бр. | [5 empty] | 30
9 | Система за пулсиращ лаваж на тазобедрена става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | [5 empty] | 30
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 5
V. | Тотална тазобедрена става за безциментно закрепване
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Код НЗОК | Количество | Съгласие
1. | Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана, керамична артикулация включва:
1.1. | Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 | бр. | [5 empty] | 20
1.2. | Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика; Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0 | бр. | [5 empty] | 20
1.3. | Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща използване както на crosslinked полиетилен втулки, така и на керамични втулки. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове. Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | [5 empty] | 20
1.4. | Керамична втулка за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32, 36 и 40мм; Материал: керамика Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | [5 empty] | 20
1.5. | Фиксиращи винтове - всички размери | бр. | [5 empty] | 40
2. | Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана, артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията/включва:
2.1. | Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение на стеблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стеблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µм, изработена чрез grit-blasted технология Разновидности: стеблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав; Размери: стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197 | бр. | [5 empty] | 20
2.2. | Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; | бр. | [5 empty] | 20
2.3. | Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща използване както на crosslinked полиетилен втулки, така и на керамични втулки. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове. Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | [5 empty] | 20
2.4. | Втулка от crosslinked полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32 или 36мм; Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | [5 empty] | 20
2.5. | Фиксиращи винтове - всички размери | бр. | [5 empty] | 40
3. | Система за пулсиращ лаваж на тазобедрена става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | [5 empty] | 20
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 6
VI. | Тотална колянна ендопротеза
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Код НЗОК | Количество | Съгласие
1. | Ставна протеза за колянна става - Колянна ендопротеза - първични /включва: тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки/
1.1. | Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки; | бр. | [5 empty] | 10
1.2. | Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 6 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат PMMA | бр. | [5 empty] | 10
1.3. | Менискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен в задната част; механизъм “палец-пръчка”; | бр. | [5 empty] | 10
1.4. | Патела: материал - UHMWPE; 3 размера; анатомично разположение и движение; по-ниско дистално и назад разположение | бр. | [5 empty] | 5
2. | Ставна протеза за колянна става - Колянна ендопротеза: ревизионна /включва: Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти; Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи
2.1. | Ревизионен феморален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, 5 размера, дясна и лява конфигурация, с възможност за прикрепяне на стъбла и феморални елементи, материал - Co-Cr-Mo сплав и Ti-6Al-4V сплав | бр. | [5 empty] | 5
2.2. | Ревизионен менискален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, материал – UHMWPE и Ti-6Al-4V сплав; 7 групи с 7 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен с титаниева сплав; използване в комбинация със заключващ винт; механизъм “палец-пръчка”; | бр. | [5 empty] | 5
2.3. | Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат PMMA | бр. | [5 empty] | 5
2.4. | Феморален елемент за всички размери феморални компоненти: постериорни с височина 5 и 10 мм; дистални с височина 5 и 10 мм; само дистални с височина 10мм; антериорни; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | [5 empty] | 2
2.5. | Феморален елемент само дистални с височина 15 и 20мм; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | [5 empty] | 2
2.6. | Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален половин клин 16 и 26 градуса; тибиален клин 7 градуса; тибиална плочка с височина 5 и 10 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | [5 empty] | 2
2.7. | Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален блок с височина 10 мм;тибиална половин плочка дясна латерална / лява медиална и лява латерална / дясна медиална с височини 15 и 20 мм;материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | [5 empty] | 2
2.8. | Стъбла: право с дължина 30 мм и диаметър 15 мм, дължина 100 мм и диаметри от 10 до 18 мм, дължина 155 мм с диаметри от 12 до 18 мм; стъбло офсет с дължина 100 мм и диаметри от 11 до 18 мм, стъбло офсет с дължина 155 мм и диаметри от 12 до 18 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав | бр. | [5 empty] | 10
2.9. | Феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация, 9 размера всяка; височина: 30мм, 40мм и 50мм; малки и средни | бр. | [5 empty] | 2
2.10. | Феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация, 9 размера всяка; височина: 30мм, 40мм и 50мм; големи; | бр. | [5 empty] | 2
2.11. | Диафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; височина: 30мм; размери: малък, среден и голям; | бр. | [5 empty] | 2
2.12. | Метафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям; | бр. | [5 empty] | 2
2.13. | Тибиални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; размери: екстра малък и малък, височина: 15мм и 30мм; варианти пълен и стъпаловиден конус; | бр. | [5 empty] | 2
2.14. | Тибиални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; размери: среден и голям; височина: 15мм и 30мм; варианти пълен и стъпаловиден конус; | бр. | [5 empty] | 2
2.15. | Тибиални медиум конуси от тантал с високо пореста структура (75-80 %), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при малки до средни костни дефекти в медуларната кухина на проксималната тибия. Материал - тантал; размери: 31, 36, 41 и 46мм; | бр. | [5 empty] | 2
2.16. | Тибиални широки конуси от тантал с високо пореста структура (75-80 %), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция на кортикалния костен слой на проксималната тибия. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: 51,55, 60 и 67мм; | бр. | [5 empty] | 1
2.17. | Тапа за тибиален компонент материал - Ti-6Al-4V сплав | бр. | [5 empty] | 5
3. | Цимент с антибиотик 40г с висок вискозитет | бр. | [5 empty] | 20
4. | Система за пулсиращ лаваж на колянна става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | [5 empty] | 15
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 7
VII. | Частична колянна ендопротеза
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Код НЗОК | Количество | Съгласие
Ставна протеза за колянна става - Колянна ендопротеза - първични /включва: уникондилна ендопротеза/
1 | Уникондилен феморален компонент - в 5 размера, сферичен радиус и в зависимост от размерите променящ се от 20 до 28 мм; Фиксацията на бедрения компонент е с костен цимент. | бр. | [5 empty] | 10
2 | Уникондилен тибиален компонент – анатомичен ( ляв и десен),наличен в 6 размера (38х26,41х26,44х28,47х30,50х32 и 53х34). Повърхността на тибиалния компонент е гладка и полирана, и е направена от CoCrMo сплав. Фиксацията на тибиалия компонент е с костен цимент. | бр. | [5 empty] | 10
3 | Уникондилен менискален компонент - тибиалната вложка, която не е фиксирана към тибиалния компонент ,позволява свободно движение в A/P посока, налична е в 5 размера и трябва да съответства на размера на бедрения компонент. Минималната дебелина е 3 мм и след това расте в интервали от 1 до 9 мм. | бр. | [5 empty] | 10
4 | Цимент с двоен вискозитет, с антибиотик , с възможност за рентгенографско проследяване 40г. | бр. | [5 empty] | 10
5 | Система за пулсиращ лаваж на колянна става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | [5 empty] | 10
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 8
VIII. | Компоненти за ревизионна тазобедрена ендопротеза
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Код НЗОК | Количество | Съгласие
1. | Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: ревизионна /включва: Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване
1.1. | Проксимална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135°; латералната страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност Материал: Ti6Al7Nb за проксималната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм; | бр. | [5 empty] | 5
1.2. | Дистална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: права – кръгло напречно сечение с 8 надлъжни ребра, 2-градусов коничен дизайн, височината на коничната зона е 100 мм за стебла с дължина 140 мм и 120 мм за стебла с дължина 200 и 260 мм; диафизарна прес фит фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стебло с дължина 120 мм; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. Материал: Ti6Al7Nb за дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери дистална права част: едно стебло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стебла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стебла с дължина 200 мм и диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стебла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм; | бр. | [5 empty] | 5
1.3. | Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм | бр. | [5 empty] | 5
2. | Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: ревизионна /включва: Система с ревизионно стебло с циментово закрепване, полирано, дълго/
2.1. | Ревизионно тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 12/14 градуса в комплект с дистален централизатор с 3 крила; трябва да се придружава от тапи за цимент 9,11,13,15,17,19мм Материал: Co-Cr-Mo сплав; Размери: дълги ревизионни стъбла с дължина 180 мм и два размера | бр. | [5 empty] | 5
2.2. | Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; | бр. | [5 empty] | 5
2.3. | Спринцовка за цимент, ретроградна | бр. | [5 empty] | 5
2.4. | Интрамедуларна тапа за цимент Размери: 9,11,13,15,17,19мм Материал: полиетилен с бариев сулфат | бр. | [5 empty] | 5
2.5. | Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. | бр. | [5 empty] | 5
3. | Имплант за реконструкция на ацетабулум при протезиране
3.1. | Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; фиксация на горния фланг да бъде върху ilium, а на долния фланг – в tuber ischii; относителната позиция и ориентация на фланговете да отговарят анатомично на пелвиса; позицията и ориентацията на дупките за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така, че да се гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация; долният фланг да бъде тънък, заострен и изкривен нагоре за безвинтово импактиране в tuber ischii; задният ръб на мрежата трябва да е изтънен в долната си част с цел запазване на интактната задна стена на ацетабулума; повърхността изцяло да е грапава-възможност за вторична костна фиксация (интеграция) посредством увеличената повърхнина за закрепване. Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb; Материал: титаний. Размери: външен диаметър на мрежата от 46, 50, 56, 62 и 68 мм със съответните вътрешни диаметри от 42, 46, 52, 58 и 64 мм, леви и десни; | бр. | [5 empty] | 10
3.2. | Закрепващи конусни спонгиозни винтове за подсилваща ацетабуларна мрежа, диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb; | бр. | [5 empty] | 50
4. | Ацетабуларна капсула - циментна
4.1. | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента; | бр. | [5 empty] | 10
5. | Ацетабуларна капсула - безциментна
5.1. | Ревизионна ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост. Дизайнът да позволява 2-3 мм циментна мантия, подсигуряваща винтовете и предовратяваща износването между компонентите; Материал - тантал; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 48 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | [5 empty] | 5
5.2. | Ревизионна ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост. Дизайнът да позволява 2-3 мм циментна мантия, подсигуряваща винтовете и предовратяваща износването между компонентите; Материал - тантал; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 72 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 80 мм; | бр. | [5 empty] | 5
5.3. | Втулка за ревизионна ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен и варианти с 0 и 10 градуса инклинация; Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE; Размери: от 48 до 80, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, | бр. | [5 empty] | 5
5.4. | Закрепващи спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от титаниева сплав за капсули и аугменти от тантал с високо пореста структура; | бр. | [5 empty] | 20
6. | Глава - Кобалт-хром, 28мм, 32 мм | бр. | [5 empty] | 15
7. | Костен цимент 40 г с антибиотик | бр. | [5 empty] | 20
8. | Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; | бр. | [5 empty] | 15
9. | Костен цимент 40 г с антибиотик | бр. | [5 empty] | 20
10. | Система за пулсиращ лаваж на тазобедрена става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | [5 empty] | 10
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## 9
IX. | Компоненти за тазобедрена ендопротеза с къси анатомични безциментни стебла
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Код НЗОК | Количество | Съгласие
1. | Бедрено стебло с безцименто закрепване – анатомичен дизайн (5° антеврзия на шийката; 7° антеверзия на метафизарната част, леви и десни стебла, конус 5° 40’ (11.3/12.5 мм), шийно – диафизарен ъгъл 130°, материал титанева сплав TMZF, проксимална фиксация – покритие на проксималната повърхност от хидроксиапатит, полирана дистална част, 8 размера с пропорционално нараствене на офсета, дължината на шийката и дължината на стеблото, съответно размери на офсета: 37.2; 39.2; 42.1; 43.4; 44.5; 47.5; 50; 53.2; дължна на шийката: 28; 32; 34; 36; 38; дължина на стеблото: 100; 110; 115; 120; 125; 135; 145. | бр. | [5 empty] | 20
2. | Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване - материал TiAl6V4 сплав; пресфит покритие от хидроксиапатит с дебелина 1,8 мм, 5 отвора за фиксация с винтове, възможност за поставяне на винтовете под ъгъл до 15°, размери – диаметър от 46 до 70 мм през 2 мм. | бр. | [5 empty] | 20
3. | Полиетиленов инсърт – материал свръхвисокоомрежен полиетилен с ултрависока молекулна маса, вътрешен диаметър 32 мм, 10° антилуксационна яка. | бр. | [5 empty] | 20
4. | Феморална глава – материал Co Cr сплав, конус 5° 40’ (11.3/12.5 мм), външен диаметър 32 мм, 5 размера дължина на шийката: - 4 мм; 0 мм; + 4 мм; + 8 мм; + 12 мм. | бр. | [5 empty] | 20
5. | Винтове за ацетабуларна капсула – материал TiAl6V4 сплав, диаметър 6,5 мм; дължини – 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 мм | бр. | [5 empty] | 40
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.