Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка на система за кардио-пулмонални изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб за нуждите на болница „Лозенец“”

|  | Изисквания към система за кардио-пулмонални изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб | Предложение на участника /детайлно описание на елементи от системата: конфигурации, части, софтуер, консумативи и периферийни устройства, гарантиращи пълно покритие на изискванията на Възложителя/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Системата трябва да показва VO2 и ECG чрез интерфейс за два монитора ползвайки един компютър |  |
| 2. | Възможност за преглеждане на цялостния запис след проведеният тест, възможност за принтване на избрана част от ЕКГ и ритъмна лента при необходимост |  |
| 3. | Да показва по време на теста осреднени ЕКГ комплекси с измервания на ST сегмент и наклон |  |
| 4. | ЕКГ – да показва ST – нивото и наклона за всички 12 осреднени QRS комплекси на ST профила и автоматично да сравнява с референтни комплекси, да могат да се редактират по време или след теста. Системата да може да принтира ЕКГ и другите данните на всеки Windows съвместим принтер |  |
| 5. | Системата трябва да измерва и показва всички параметри от вентилацията и газообмяната в реално време на вдишвания и издишвания поток (breath-by-breath) използвайки автоматична фазова настройка на газовете спрямо експираторният поток |  |
| 6. | Системата да има вградени сензори за измерване на кислород и въглероден двуокис |  |
| 7. | Да има вградена подсушаваща система на пробата |  |
| 8. | Газанализаторите да са нечувствителни към налягане до 20 cm H2O |  |
| 9. | Измерване в реално време „breath-by-breath” на FIO2 и различно от нула FICO2, и да е включено в изчисляването на кислородната консумация и отделения въглероден двуокис |  |
| 10. | Кислородният анализатор трябва да измерва в граници от 0% до 100% в режим на всяко вдишване и издишване с точност минимум от ± 0,1% |  |
| 11. | Системата да предлага автоматична калибрация на газанализаторите |  |
| 12. | Да се показват в реално време кривите на въздушния поток,CO2 и O2 и възможност за копирането им. Показване на данните от газообмена |  |
| 13. | Системата да предлага автоматично определяне на V-наклона при анаеробен праг с възможност за ръчна настройка. Допълнително софтуера да предлага точка на респираторна компенсация след постигане на анаеробния праг |  |
| 14. | Системата да е комплект с велоергометър и пътека. Системата да може да управлява ергометрите чрез протоколите |  |
| 15. | Да може да извършва спирометрия, бронхопровокационни тестове, измерване на дифузен капацитет чрез газов хроматограф, измерване на остатъчен белодробен обем чрез азотно измиване (FRC, SBN2). Възможност за конфигуриране на методологията на изчисляване на TGV + IC & FRC – ERV |  |
| 16. | Да измерва максимално експираторно налягане и максимално инспираторно налягане ( MIP / MEP ) |  |
| 17. | Таблично и графично представяне на данните включващи и предвидените стойности в съответствие с данните на пациента |  |
| 18. | Системата да предлага интерфейс за HL7 комуникация ползващ TCP/IP или MLLP протоколи |  |
| 19. | Системата да е монтирана на мобилна количка |  |
| 20. | Софтуер |  |
| 21. | Необходимите за работа на системата консумативи и периферийни устройства |  |
|  | Други изисквания | Съгласие /предложение на участника |
| 1. | Доставка и въвеждане в експлоатация на система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб, инсталиране на софтуера |  |
| 2. | Обучение на персонала за работа със системата с оформяне на протокол за проведеното обучение |  |
| 3. | Изготвяне на протокол за пускане в експлоатация |  |
| 4. | Осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз. По време на гаранционния срок доставчика се задължава да отсранява възникналите повреди, да извършва техническа профилактика, контрол на качеството съгласно изискванията на производителя |  |
| 5. | Предоставяне на ръководство за работа на български език |  |
| 6. | Гаранционен срок не по-малък от 12 месеца от монтажа и не по малък от 18 месеца от доставката |  |

* Предложението на Участника трябва да покрива в пълен обхват минималните технически характеристики  на Възложителя или да ги надвишава.