## Sheet1
Техническо предложение
“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”

## I
Обособена позиция I - Водачи и аксесоари
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Водачи
1.1 | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; за дистални разклонения; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.5G, дължина на пружината - 20cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 50
1.2 | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 50
1.3 | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 50
1.4 | PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 50
1.5 | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; флопи връх; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 20cm; покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 50
1.6 | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G/4.5G/6.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 30
1.7 | PTCA водач, 0,010'', 330cm; прав връх; рентгенопозитивна част 3cm; дължина на пружината - 8cm; SLIP COAT покритие на шафта 170cm; силиконово покритие на останалите 160cm | бр. | 30
1.8 | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; PTFE покритие на шафта | бр. | 30
1.9 | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; флопи връх; нехидрофилно покритие; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 30cm; SLIP COAT покритие на пружината | бр. | 50
1.10 | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; мек връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | бр. | 50
1.11 | Стандартен диагностичен PTFE водач, прав или с извивка | бр. | 500
1.12 | Водач с нитинолов мандрил, PTFE покритие и платинен връх. Извит връх с гъвкав участък с дължина 5см. При диаметър - .014inch, дължини – 180 и 300см. При диаметър - .018inch, дължини 180 и 300см | бр. | 40
1.13 | Хидрофилен водач от нитинол - стандартен или с екстра съпорт на шафта, атравматичен връх, два типа изтъняване (стандартно и дълго) и два вида връх (прав и извит). Диаметър - .035/.038" и дължини според вида на върха - 80, 145, 180 и 260см | бр. | 50
1.14 | Водач с PTFE покритие - екстра твърд. При прав водач - .025инча диаметър и 180 и 260см дължина; .036инча диаметър и 80, 145, 180, 260 и 300см дължина; .038инча диаметър и 145, 180, 260 и 300см дължина. При извит водач - .025инча диаметър и 145см дължина; .032инча диаметър и 260см дължина; .035инча диаметър и 80, 145, 180 и 260см дължина; .038инча диаметър и 145 и 260см дължина | бр. | 50
1.15 | Водач с хидрофилно покритие. Два вида шафт (стандартен и твърд). Два вида връх (прав и извит). Диаметри - .018, .025, .035 и .038инча. Дължини в зависимост от диаметъра и върха – 80, 150, 180 и 260 и 320cm. | бр. | 100
1.16 | Периферен микроводач за CTO. Мандрил от неръждаема стомана. Тежест на върха - 6, 12, 18 и 26 грама. Диамеър .014 инча. Дължини: 135, 190 и 300см | бр. | 10
1.17 | Периферен хидрофилен микроводач за BTK процедури. Мандрил от неръждаема стомана. Платинена оплетка. Диамеър .014 инча. Дължини: 135, 190 и 300см | бр. | 10
1.18 | Микро водачи от неръждаема стомана с PTFE покритие. Платинен връх със серпентина. Нехидрофилни: диаметър - .014инча и 180см дължина; диаметър - .016инча и 135, 150 и 180см дължина. Хидрофилни: диаметър - .014инча и 180см дължина; диаметър - .016 и 135, 180см дължина | бр. | 10
1.19 | Водач с подсилен мандрил. 2см гъвкав връх със затегната J конфигурация. Диаметър - .035инча. Дължини – 145, 180 и 260см. Радиус на извивката на върха – 1.5 мм | бр. | 20
2 | Аксесоари
2.1 | Игла за съдов достъп. Съвместима с .035/.038" водач; 18G; Дължина: 7, 9 cm. Вариант: с ултратънка стена; с/без основа | бр. | 100
2.2 | Y конектор за PTCA | бр. | 80
2.3 | Ангиографски торкер за водачи .014-.045" | бр. | 100
2.4 | Ангиографски адаптор за трипътно кранче въртящ се (ротатор) | бр. | 100
2.5 | Сет за изваждане на чужди тяло 6.3Fr, 100cm | бр. | 5
2.6 | Спринцовка с манометър - ергономична дръжка тип „Пистолет” и Quick – Latching механизъм за стопиране | бр. | 120
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## II
Обособена позиция II - Катетри
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Водещ катетър с вътрешен диаметър: 5F - 1.47mm = 0.058”, 6F - 1.80mm = 0.071”, 7F - 2.06mm = 0.081”. Биосъвместима полимерна тръба, завършваща с мек връх и подсилена с вътрешна оплетка. Външна обвивка за подобряване биосъвместимостта и избягване от търкания. Вътрешен слой от PTFE. Мултисекционна технология с променлива гъвкавост. Висока опора. Висока памет. Висока рентгенова видимост. Висока стабилност при входа на коронарната артерия. Лимит на налягането > 600PSI. Дължина - 100cm. Поток - 41cc/s (6F при крайно налягане). Различни кривки: JL, JR, AL, AR, ESU, ESU RCA, MPA - вариант и със странични дупки | бр. | 300
2 | Диагностичен катетър за ангиографски интервенции с дължини 100/110/120cm, и различни конфигурации на върха - MPA, SIM, JL, JR. | бр. | 400
3 | Катетър с технология Rapid Exchange (RX) за тромб екстракция 6/7Fr. | бр. | 25
4 | Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14" | бр. | 20
5 | Водещ катетър с коаксиален дизайн и хидрофилно покритие на дисталния сегмент – 50см. Заострена краен отвор на вътрешния катетър за подобряване на OTW проводимостта. Оплетка от неръждаема стомана, увита от наилон, позволяваща отлично въртене. Размери и конфигурации: извит/прав - 6F, 7F и 8F. | бр. | 150
6 | Водещ катетър с коаксиален дизайн и хидрофилно покритие на дисталния сегмент – 50см. Заострена краен отвор на вътрешния катетър за подобряване на OTW проводимостта. Оплетка от неръждаема стомана, увита от наилон, позволяваща отлично въртене. Размери и конфигурации: извит/универсален - 7F, дължина 80см; универсален - 8F, дължина 55см | бр. | 20
7 | Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана позволяваща високи нива на бутаемост. 4 рентгеноконтрастни маркера за измерване. Хидрофилно покритие на дисталната част – 40см. Заострен връх. Размери и конфигурации: прав – 2.6F и 4.0F; извит - 2.6F и 4.0F | бр. | 20
8 | Суперселективен катетър използван за диагностични и интервенционални коронарни и периферни процедури. 5 транзитни зони на гъвкавост. Хидрофилно покритие. Възможност за оформяне на върха на ръка без използване на пара. Конструкция от неръждаема стомана позволяваща контрол без пречупване. Вътрешен диаметър, позволяващ използването на емболизиращи частици, сфери и микрокойлове – включително .018 емболизационни койлове. Размери – 2.5 и 2.8F. Дължини – 100, 110, 135, 150cm | бр. | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## III
Обособена позиция III - Интродюсери
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Микропунктурен интродюсер сет. Дължина на дезилето – 13см. Дължина на дилататора – 20см. Диаметър на водача – .018inch. Дължина на иглата – 7см. Размер на интродюсера 4.0F, 5.0F, 6.0F и 7.0F. | бр. | 100
2 | Микропунктурен интродюсер сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и специална флексорна технология. Дължина/размер на интродююсер: 7cm/6.0Fr и нитинолов водач .018" с дължина 25cm; 13cm/5.0, 6.0, 7.0Fr и нитинолов водач 0.18" с дължина 40cm; 23cm/5.0, 6.0, 7.0Fr 7cmС и нитинолов водач .018" с дължина 80cm. Размер/дължина на игла: 21G/4cm. Дължина на дилататор, съответно за интродюсер 7cm - 13cm, за интродюсер 13cm - 19cm, за интродюсер 23cm - 29cm. | бр. | 400
3 | Водещо дезиле с намотка тип серпентина. Вътрешен лумен от PTFE. При 45см дължина на дезилето – интродюсери 4.0F, 5.0F, 6.0F и 7.0F. При дължина на дезилето 90см – интродюсери 4.0F, 5.0F и 6.0F. При дължина на дезилето 110см – интродюсери 4.0F и 5.0F. | бр. | 25
4 | Интродюсер с намотка тип серпентина и вътрешен лумен от PTFE. Размери – 5.0F и дължини 55, 70 и 90см; 6.0F и дължини 55, 70 и 90см; 7.0F и дължини 55, 70 и 90см; 8.0F и дължини 55 и 70см; 9.0F и дължини 55 и 70см. | бр. | 25
5 | Интродюсер с намотка тип серпентина и вътрешен лумен от PTFE за контралатерален достъп при лечение на илиачните артерии. 40см дължина. Нехидрофилни размери – 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 и 12.0F. Хидрофилни размери – 5.5, 6.0, 7.0 и 8.0F. | бр. | 25
6 | Интродюсер за достъп до каротидната артерия. Хидрофилно покритие на дисталните 50см от интродюсера. Атравматичен връх. Намотка тим серпентина. Дистален рентгеноконтрастен банд. Дължина на дезилето – 90см. Съвместим водач - .038инча. Интродюсер 5.0 и 6.0F. | бр. | 15
7 | Интродюсер сет. Дължина на дезилето – 13см; интродюсери - 10.0F и 12.0F без водач. Дължина на дезилето – 13см; интродюсери – 9.0F, 10.0F, 12.0F и 14.0F с прав водач (възможност за игла при 9.0F интродюсер. Големи дължини с интродюсери 10.0F, 12.0F, 14.0F, 16.0, 18.0F с рентгеноконтрастен връх, без водач. | бр. | 10
8 | Микропунктурен интродюсер сет. Gage на иглата – 21, дължина на иглата – 7см. Диаметър на водача – .018inch. Външна дължина на катетъра – 10см. Външен размер на катетъра – 4.0F и 5.0F. Водачи от неръждаема стомана и нитинол с дължина 40см (възможност за 60см при 5F). | бр. | 50
9 | Микропунктурен интродюсер сет .Gage на иглата – 21, дължина на иглата – 7см. Диаметър на водача – .018inch. Външна дължина на катетъра – 10, 15см. Външен размер на катетъра – 4.0F и 5.0F. Водачи от нитинол платитен връх и дължина 40см (възможност за 45см при 5F). | бр. | 50
10 | Микропунктурен сет за педален съдов достъп. 21 gage, 4 см дълга игла и 7 см дълъг интродюсер. 4 и 5F външен диаметър и 2.9F вътрешен диаметър. | бр. | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## IV
Обособена позиция IV - Балони
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Балон семи-комплиантен за предилатация Размери: Диаметър 1,50-4,00 мм, Дължина 10-30 мм., 2.0 F hypotube | бр. | 300 |  |  |  | -
2 | Non-compliant PTCA балон-катетър. Дължина: 10, 15, 20, 30mm; Диаметър: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm. Номинално налягане: 12атм; RBP: 20атм. | бр. | 150 |  |  |  | -
3 | РТСА катетър, двоен лумен, хидрофилно покритие; материал на балона Hydroflow с уникална “mirror polished” повърхност; подсигуряваща “kissing technique”. Диаметър: 1.00-5.00mm; Дължина: 8-30mm | бр. | 50 |  |  |  | -
4 | Ултра нископрофилен балон-катетър. Съвместим с .014“ водач. Дължина на катетър: 50 / 90 / 150см. Диаметър на балон: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0мм. Дължинa на балон: 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12см | бр. | 20 |  |  |  | -
5 | Периферен SC балон катетър от наилон върху шафт-водач - .014инча. Rapid Exchange система.Дистални 50см с хидрофилно покритие (включително и балона). Дължина на катетъра – 110 и 170см. Водач .014инча. Диаметър на балона 2, 2.5, 3 и 4мм. Дължини на балона 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20. Съвместим интродюсер – 4.0F. | бр. | 30 |  |  |  | -
6 | Периферен SC балон катетър от наилон с двоен лумен. OTW система. Дължини на катетъра – 80 и 135см. Водач - .018инча. Диаметър на балона – от 3 до 8мм (от 3 до 7мм при 135см катетър). Дължина на балона – от 2 до 10см, в зависимост от диаметъра. Съвместим интродюсер – 4.0F (5.0F за 8x6mm, 8x8mm, 8x10mm). | бр. | 30 |  |  |  | -
7 | Периферен SC балон катетър от наилон с двоен лумен. OTW система. Дължини на катетъра – 80 и 135см. Водач - .035инча. Диаметър на балона – от 5 до 12мм (от 3 до 10мм при 135см катетър). Дължина на балона – от 2 до 14, в зависимост от диаметъра. Съвместим интродюсер – 4.0F (5.0F за 8x6mm, 8x8mm, 8x10mm). | бр. | 30 |  |  |  | -
8 | Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, RX дизайн; Диаметър на шафт: Просимално 1.8 F, Дистално 2.5F; Полезна дължина: 140 мм; Диаметър на лумен на водач: 25cm; Дължина на дистален връх: 5mm; Профил на върха: 0.016’’. Дължина: 15/20/25/30mm; Диаметър: 2.00/2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm | бр. | 100
9 | Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; OTW коаксиален дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8F, Медиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полезна дължина: 120/150 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 2-кратно за 2.00mm, 3-кратно за размери от 2.50 д- 4.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm. | бр. | 100
10 | Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,035“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен OTW дизайн Диаметър на шафт: Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00 и 5.00mm, 5-кратно за размери от 6.00mm до 8.00mm. Дължина: 20/40/60/80/100/120/150mm; Диаметър: 4.00/5.00/6.00/7.00/8.00mm. | бр. | 100
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) оферираните медицински изделия за номенклатури 8, 9 и 10 трябва да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## V
Обособена позиция V - Стентове
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Брой в опаковка
1 | Стент коронарен от неръждаема стомана 316 L, RX, Hypotube, Профил на преминаване на върха 0,018”, диаметър на дистален шафт 2,6 F,на проксималния 2,0 F, диаметър от 2,25 до 4,00mm дължина – 8, 11, 14, 18, 23/24, 28 mm, дебелина на стратоветe 0,0047“ | бр. | 25
2 | Коронарен CoCr стент, Материал: CoCr сплав, Водач: 0,014“, Дизайн: S образни конектори; Rx дължина 250 см, Ro маркери 90 и 100 см, Профил на върха:0,017“, Диаметър на шафта: Проксимално 1,9F, Дистално 2,7FХидрофилно покритие на дисталния шафт, Полезна дължина: 142 см, Дължина: 9,14,19,24,29,33,36, Диаметър: 2,25, 2,5,2,75,3,0,3,5 и 4,0. | бр. | 50
3 | Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 μg/mm - аблуминално покритие. Водач: 0,014“, Дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина на стратове 0.0047“/0.12mm и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия :0.018“/0.46mm, Диаметър на шафт: Проксимално 2.0F, Дистално 2.6/2.8F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mmHg. Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2.25/ 2.50/2.75/3.00/3.50 и 4.00mm. | бр. | 350
4 | Медикамент-излъчващ коронарен стент от кобалт-хромова сплав (F562). Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 μg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014“, Хидрофилно покритие W-II; Дизайн: S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0035“/0.09мм, и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016“, Диаметър на шафт: Проксимално 2.0F/0.0265", Дистално 2,6F/0.034"; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm; | бр. | 500
5 | Саморазтварящ се медикамент излъчващ периферен стент изработен от нитинол, излъчващ Паклитаксел. Без полимер. FDA одобрен. 0% скъсяване при поставяне на стента. Тип – отворена клетка. Дължина на интродюсера – 120см. 7.0F интродюсер. Дължина на стента – 40, 60 или 80мм. Диаметри на стента – 6, 7 или 8мм. Със златни маркери. | бр. | 15
6 | Саморазтварящ се периферен стент изработен от нитинол. FDA одобрен. 6.0F интродюсер. Позволяващ използването на .035inch водач. Със златни маркери. 0% скъсяване при поставяне на стента. Тип – отворена клетка . Доставна система 80 или 125см. Стент с диаметър 5-10мм и дължина 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 или 140мм. | бр. | 100
7 | Rapid Exhange саморазтварящ се периферен стент изработен от нитинол. 5.0F интродюсер. Позволяващ използването на .018inch водач. Със златни маркери. 0% скъсяване при поставяне на стента. Тип – отворена клетка . Доставна система 125см. Стент с диаметър 4-10мм и дължина 20, 30, 40, 60 или 80мм. | бр. | 15
8 | Rapid Exchange премонтиран балоноразтварящ се периферен стент. Материал – 316L. 0% скъсяване при поставяне на стента. Тип – отворена клетка. Дължина на шафта – 80 и 135см. Диаметър на стента – от 5 до 7мм. Дължина на стента – 12, 16, 20 и 24мм. Минимален размер на водещия катетър – .068инча. Съвместим с водач - .014инча. | бр. | 15
9 | OTW премонтиран балоноразтварящ се периферен стент. Материал – 316L. 0% скъсяване при поставяне на стента . Тип – отворена клетка. Дължина на шафта – 80 и 135см. Диаметър на стента – от 5 до 8мм. Дължина на стента – 12, 16, 20, 24 и 30мм в зависимост от диаметъра. Съвместим с водач .018инча. Двоен лумен. | бр. | 25
10 | OTW премонтиран балоноразтварящ се периферен стент. Материал – 316L. 0% скъсяване при поставяне на стента . Тип – отворена клетка. Дължина на шафта – 80 и 135см. Диаметър на стента – от 4 до 10мм. Дължина на стента – 12, 20, 30, 40 и 60мм в зависимост от диаметъра. Съвместим с водач .035инча. Двоен лумен. | бр. | 25
11 | Саморазгъващ се нитинолов стент-за стентиране на илиофеморална вена. Диаметър: 14 / 16 mm; Дължина: 60 / 100 / 140 mm. Съвместим с дезиле 7Fr, и водещ катетър 9Fr. 4 бр. златни маркера във всеки край. Монтиран на флексорен интродюсер. Варианти на система за доставяне 80 / 120 cm. | бр. | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) оферираните медицински изделия трябва да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;

## VI
Обособена позиция VI - Емболизиращи частици, спирали и филтри
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Брой в опаковка
1 | Емболизационни частици перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и артериални/венозни малформации. Размер на частиците по опаковка (90-180, 180-300, 300-500, 500-710, 710-1000, 1000-1400, 1400-2000, 2000-2800). | бр. | 5
2 | Емболизираща спирала. Материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .018/.035". Диаметър на емболията– 2/3/4/6/8/10mm при .018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm при .035". | бр. | 5
3 | Емболизираща спирала. Материал – инконел и синтетични фибри. Спиралата е премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .035" и .038". Диаметър на емболията– 2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20mm при .035", и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45mm при .038". | бр. | 5
4 | Емболизираща спирала.Материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .018 и .035 инча. Диаметър/дължина на емболията– 2/3/4/6/8/10mm и 2/3/4/6/8/10при .018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm при .035". | бр. | 5
5 | Емболизираща микроспирала - .018". Материал - платина и синтетични фибри. Варианти: права - 0.5/0.7/1.0cm; навита - 1/0/1.5mm; мулти навита - 2.0/2.1/3.0/4.0/6.0mm | бр. | 5
6 | Емболизираща система - 11/18s/18; стандартна и мека; Размери: диаметър 4-20mm; дължина 6-50cm | бр. | 5
7 | Емболизиращи спирали - .035/.038", дължина: 4/5/6cm и диаметър: 3/4/5/6/7/8/10/12mm | бр. | 5
8 | Вена Кава филтър сет. Премонтиран филтър интродюсер, система с коаксиален интродюсер, хидрофилен дилататор и трипътно кранче. Възможност за изтеглянe на филтъра през югуларен достъп. Коничен дизайн с 12 жички. Максимален диаметър на филтъра – 30мм. Дължина на филтъра – 48мм. 7.0F интродюсер с рентгеноконтрастен връх. Дезиле – 8.5F и дължина – 65см. | бр. | 5
9 | Филтър емболиращ протекторен сет. Размер на филтър: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm. Диаметър:4.2 Fr. Преминаващ профил: 3.2Fr. Дължина: 190/320cm. | бр. | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) оферираните медицински изделия трябва да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;

## VII
Обособена позиция VII - Специални катетри и устройства
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Катетри за вътресъдова ултразвукова диагностика и виртуална хистология на коронарни съдове еквивалентна на Eagle Eye Gold | бр. | 10 |  |  |  | -
2 | Катетри за вътресъдова ултразвукова диагностика и виртуална хистология на коронарни съдове еквивалентни на Revolution 45MHr | бр. | 3 |  |  |  | -
3 | Катетри за вътресъдова ултразвукова диагностика чрез измерване на кръвния поток в съдовете еквивалентни на FloWire | бр. | 3 |  |  |  | -
4 | Катетри за вътресъдова ултразвукова диагностика чрез измерване на налягане в съдовете еквивалентни на PrimeWire | бр. | 10 |  |  |  | -
5 | Катетри за вътресъдова ултразвукова диагностика чрез измерване на кръвния поток и налягане в съдовете еквивалентни на ComboWire | бр. | 5 |  |  |  | -
6 | Коронарен стент-графт изработен от кобалт-хромова сплав с еPTFE покритие. | бр. | 5
7 | Стерилни чаршафи еквивалентни за Pullback device / R 100/ или еквивалентни | бр. | 20 |  |  |  | -
8 | Стерилен плик за обличане на камера 13см/242см | бр. | 20 |  |  |  | -
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) оферираното медицинско изделие за номенклатура 6 трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## VIII
Обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Брой в опаковка
Еднокухинни кардиостимулатори
1 | Еднокухинен кардиостимлатор тип VVІ , комплект с електрод | бр | 100
2 | Пулсгенераторно усройство (реимплантация) | бр | 20
Двукухинни кардиостимулатори
3 | Двукухинен кардиостимулатор тип VDD в комплект с един електрод | бр | 5
4 | Пулсгенераторно усройство тип VDD (реимплантация) | бр | 5
5 | Двукухинни кардиостимулатори тип DDD в комплект с два електрода с активна фиксация | бр | 30
6 | Двукухинни кардиостимулатори тип DDD в комплект с два електрода с пасивна фиксация | бр | 15
7 | Двукухинни кардиостимулатори тип DDDR в комплект с два електрода с пасивна фиксация | бр | 5
8 | Пулсгенераторно усройство тип DDD (реимплантация) | бр | 15
9 | Двукухинни кардиостимулатори тип DDD в комплект с два електрода, съвместими с ЯМР изследване | бр | 5
10 | Постоянен кардиостимулатор тип DDD, комплект с биполярни електроди: предсърден с J пасивна фиксация и камерен с пасивна фиксация | бр. | 25
Електроди за временна кардиостимулация
11 | Електрод за временна кардиостимулация 5-6 Fr с балон | бр | 20
12 | Електрод за временна кардиостимулация 5-6 Fr без балон | бр | 20
Електроди за постоянна кардиостимулация
13 | Електроди с активна фиксация с дължина 53 см тип J (предсърдни) | бр | 5
14 | Електроди с активна фиксация с дължина 58 см (камерни) | бр | 5
15 | Електроди с пасивна фиксация с дължина 53 см тип J (предсърдни) | бр | 5
16 | Електроди с пасивна фиксация с дължина 58 см (камерни) | бр | 20
17 | Епимиокарден електрод (биполярен) |  | 3
18 | Дезилета - интродюсери от 7 до 11 Fr | бр | 200 |  |  |  | -
19 | Кабели за програмер с PSA функция за интраоперативни прагове, съвместими с апарат Medtronic или еквивалентен | бр | 5 |  |  |  | -
20 | Адаптори за срязан електрод | бр | 10 |  |  |  | -
21 | Имплантируемо устройство за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм с възможност за телемедицина и дистанционно наблюдение в комплект с домашно мониториращо устройство. | бр | 1 |  |  |  | -
Ресинхронизиращи системи за стимулация CRT
22 | CRT система за ресинхронизираща терапия, комплект с камерен електрод (на винт или пасивен), предсърден електрод J - на винт, комплект електрод за синус коронариус с дезиле, водач, балон | бр. | 10
23 | Ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер-дефибрилатор (CRT-D) в комлект с електроди | бр. | 5
24 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди | бр. | 5
25 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод | бр. | 5
26 | CRT система за ресинхронизираща терапия - без електроди, реимплантация | бр. | 5
27 | Ресинхронизираща терапия - СТR-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване |  | 3
28 | Камерен електрод - на винт | бр. | 5
29 | Камерен електрод - пасивен | бр. | 5
30 | Предсърден електрод J - на винт | бр. | 5
Комплект електрод за синус коронариус с дезиле, водач, балон:
31.1 | електрод за синус коронариус | бр. | 5
31.2 | дезиле | бр. | 5 |  |  |  | -
31.3 | водач | бр. | 5 |  |  |  | -
31.4 | балон | бр. | 5 |  |  |  | -
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) оферираните медицински изделия за номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.1 трябва да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.

## IX
Обособена позиция IX - Консумативи за инжектомат "ASIST" или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Спринцовка за контраст за многократна употреба 100 ml, с клампа и с острие за пробиване на флакона и тръба | бр. | 200
2 | Автоматичен манифолд- да притежава интегриран трансдусер за въвеждане | бр. | 200
3 | Дистанционен контролер с трипътно кранче под високо налягане | бр. | 700
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.