ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Надграждане на видеоплатформи  OLYMPUS в клиниката по гастроентерология към Университетска болница „Лозенец” за високоспециализирани ендоскопски изследвания и терапия“

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | HD Видеогастроскоп | 1 |
| Многофункционален видеогастроскоп за диагностични и терапевтични апликации – HDTV РЕЗОЛЮЦИЯ Резолюция на получавания ендоскопски образ: 1080 сканиращи линии - HDTV формат Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата , чрез специален оптичен филтър. ОПТИЧНА СИСТЕМА: Зрително поле - мин. 140о Минимално фокусно разстояние – мин. 2 мм ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ: Външен диаметър – максимум 9,8 мм ФЛЕКСИЯ: Горе / долу – мин. 210/90 о Ляво / дясно – мин. 100/100 о РАБОТЕН КАНАЛ: Вътрешен диаметър – мин.2,8 мм РАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1030мм Допълнителен канал (освен работния) за промивка на наблюдаваното поле с водна струя под налягане. Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа. Да е съвместим с видеосистема OLYMPUS EXERA II 180 |  |  |
| 2 | HD Видеоколоноскоп | 1 |
| Видеоколоноскоп за диагностични и терапевтични апликации – HDTV РЕЗОЛЮЦИЯ Резолюция на получавания ендоскопски образ: 1080 сканиращи линии - HDTV формат Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата , чрез специален оптичен филтър. ОПТИЧНА СИСТЕМА:. Зрително поле: мин. 170°. Фокусно разстояние: 2-100 мм. или по-добро. ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ:. Външен диаметър – максимум 12,8 мм. ФЛЕКСИЯ: Горе / долу – мин. 180°/180° Ляво / дясно – мин. 160°/160°/. РАБОТНА ДЪЛЖИНА (обща): мин. 2000 мм.. РАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1680 мм РАБОТЕН КАНАЛ:. Вътрешен диаметър – мин.3,7 мм Три вградени свелтовода Съвместим със система за визуализация на позицията на ендоскопа в тялото на пациента Вграден въртящ се пръстен в ръкохватката на ендоскопа за активно регулиране твърдостта на работната част на ендоскопа по желание на екзаминатора с плавно превключваеми степени на твърдост Допълнителен канал (освен работния) за промивка на наблюдаваното поле с водна струя под налягане. Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа. Да е съвместим с видеосистема OLYMPUS EXERA II 180. |

Други изисквания.

1. Осигуряване на гаранционен и извън гаранционен сервиз.

2. Изготвяне на протокол за пускане в експлоатация и техническа изправност.

3. Обучение на персонала.

4. Предоставяне на инструкция за работа на български език.

5. Гаранционен срок.