| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  |
| № ПО РЕД | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Платформа за хемодинамичен мониторинг, окомплектована с консумативи, необходими за въвеждане в експлоатация и обучение на персонала“ | *ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
|  | Параметри: Системата да съвместява и позволява избор от поне три принципа на мониториране на параметрите: 1.Продължителна оксиметрия (ScvO) с помощта на оксиметричен катетър. 2.Мини-инвазивно продължително измерване на CCO/CCI, SV/SVI, SVV, SVR/SVRI с помоща на сензор свързан към съществуваща артериална линия. 3. Измерване на волуметрични (EVLW, GEDV, GEF, PVPI, ITBV) и хемодинамични параметри (CCO/CCI, SV/SVI, SVV, SVR/SVRI) позволяващ калибрация чрез интермитентна транспулмонарана термодилуция. |  |
|  | Хардуер: - TFT цветен тъч скрийн с големина минимум 10.4”, - информационен модул. |  |
|  | Интерфейс: Графично и цифрово изобразяване на параметрите: (EVLW, GEDV, GEF, PVPI, ITBV,CCO/CCI, SV/SVI, SVV, SVR/SVRI, ScvO). Възможност за избор на различни начини за представяне на информацията. Изглед, комбиниращ уголемени по размер цифрови изражения на параметрите със специфично оцветени целеви диапазони, ясно показващи статуса на пациента. Възможност за избор на изобразяваните параметри и задаване на различни таргетни стойности и аларми. Екран, изобразяващ взаимовръзката на моментните стойности на измерваните параметри. Възможност да бъде избран изглед на екрана на платформата, който представя анимирани изображения на белодробната, сърдечна и васкуларна функция, динамично променящи се съобразно моментното състояние на пациента. Да позволява свързване и интегриране към болнична информационна система. |  |
|  | Окомплектовка на системата: Кабел за свързване на оксиметричен катетър – 1 бр. |  |
|  | Консумативи, необходими за въвеждане в експлоатация и обучение на персонала |  |
|  | Сет за транспулмонарна термодилуция включващ сензор за сърдечни показатели от артериална линия, сензор за кръвно налягане от венозна линия и термодилуционен катертър за феморално поставяне – 20 бр. |  |
|  | Сензор за мини-инвазивно продължително измерване на CCO/CCI,SV/SVI, SVV, SVR/SVRI от артериална линия – 30 бр. |  |
|  | Оксиметричен SVC катетър сет - трилуменен 8,5 F, 16 и 20 см – възрастни – 10 бр. |  |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНКА |  |  |
| 1 | ПАРАМЕТРИ: Платформата да позволява допълнително използването на сензор за неинвазивно измерване на CO / CI,Sys / Dia,MAP,HR,SV,SVV,PPV,SVR |  |
| 2 | ХАРДУЕР: Възможност информационният модул с разположените върху него конектори за различните сензори на платформата, да бъде поставен на разстояние поне 1 м от екрана |  |
| 3 | ХАРДУЕР: Възможност екрана на платформата да бъде монтиран на всеки от наличните инфузионни стативи |  |
| 4 | ИНТЕРФЕЙС: Възможност да бъде избран изглед на екрана на платформата, изобразяващ два избрани параметъра върху една и съща X/Y равнина, позволяващ задаването на таргетна зона и проследяването на промяната на параметрите във времето и отношението им към зададените целеви стойности |  |

* Предложението на Участника трябва да покрива в пълен обхват минималните технически характеристики  на Възложителя или да ги надвишава.