hq@uni-hospital.government.bg                          1407 София, ул. “Козяк” No 1	     тел. :   (02) 9607-607  факс.:  (02) 962-4771

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерски съвет

Директор Проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

Техническа спецификация

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране,  реконструкция  и оборудване на болнични помещения”

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ БЛОК 3/ НИВА 0, 1, 2 и 3

При реконструкцията на Блок 3/ Нива 0, 1, 2 и 3 да се запазят съществуващите пациентни стаи по приложена архитектурна подложка Блок 3/ Нива 0, 1, 2 и 3, като се предвидят следните допълнителни изисквания за всяко ниво:

- Във всяка стая да се предвиди позициониране на две болнични легла.

- Всяко ниво да бъде функционално разпределено на две самостоятелни отделения, като за целта да се усвои прилежащото на етажа фоайе.

- Всяко отделение да разполага минимум с:

- една баня и тоалетна на всеки две стаи;

- отделен санитарен възел за персонал;

- манипулационна;

- изливно помещение;

- лекарски кабинети;

- стая сестри;

- складово помещение.

ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  И ДРУГИ БОЛНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Реконструкцията на Очно отделение да бъде съобразена със следните изисквания:

- В отделението да бъдат разположени: рецепция; стаи за сестри и лекари; манипулационна;  специализиран кабинет и кабинет за завеждащ клиника;  операционна зала и три диагностични приемно-консултативни кабинета;

- Да се запази съществуващия санитарен възел по приложена архитектурна подложка.

Реконструкцията на другите болнични помещения да бъде изпълнена като се запази предназначението на съществуващите помещения.

ІІІ. ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И РЕКОНСТРУКЦИЯТА

При проектирането и извършването на реконструкцията да се предвиди поетапно изпълнение и пускане в експлоатация на отделните нива на Блок 3 и Очно отделение.

Етапите са както следва:

- Проектиране;

- Реконструкция на Блок 3, ниво 0;

- Реконструкция на Блок 3, ниво 1;

- Реконструкция на Блок 3, ниво 2;

- Реконструкция на Блок 3, ниво 3;

- Реконструкция на Очно отделение;

- Реконструкция на други болнични помещения.

8. Изпълнение на оборудване

ІV. МЕТАЛНИ СТЕННИ И ТАВАННИ МОДУЛИ ЗА ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА

- Система от панели от неръждаема стомана клас 304. Фабрично изработени по проект, от неръждаема стомана с дебелина минимум 1 мм, със залепена на задната (вътрешната) страна еднослойна облицовка от минимум 18 мм плътни плочи суха мазилка с дебелина минимум 18 мм.

- Модулните стенни панели да се монтират върху собствена субконструкция.

- Да бъде възможно безпроблемното демонтиране и повторното монтиране на стенните панели, независимо от таванната и подовата система.

- Стенният модулен панел да бъде с размери, съответстващи на общата височина на помещението. Не е допустимо хоризонтално свързване от две части на стенен панел.

- Стенната система да отговаря на хигиенните изисквания за операционни зали.

- Всички съединения (сглобки) да бъдат оформени, за да предпазват от възникването на проблеми при почистването и дезинфекцията на операционните, максимална широчина 8 мм на съединенията. Сеченията на сглобките да бъдат издържливи и устойчиви на детергенти и  антибактериални препарати.

- Металните стенни и таванни модули за операционни зали да притежават следните сертификати:

- ЕС Декларация за съответствие;

- Сертификат за пожароустойчивост – за клас на пожароустойчивост F90;

- Хигиенен тест-сертификат (за безопасно ползване на системата);

- Сертификат за изпитване за защита от шум;

- Сертификат за изпитване за радиационна защита на минимум 0,29 мм оловен еквивалент при 100 KV и150 KV.

V. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

- Да осигури захранване на Блок 3/ Нива 0, 1, 2 и 3 със следните медицински газове: кислород; вакуум и медицински въздух.

- За всеки етаж да е предвидено:

- етажно разпределително табло;

- захранване на 13 пациентни стаи с кислород, вакуум и медицински въздух, изведени към панел за медицински газове с по 2 дози за всеки газ;

- захранване на манипулационна с кислород, вакуум и медицински въздух.

- Захранване на операционна зала в Очно отделение и операционни зали, Блок 3, ниво 3 с четири медицински газа /кислород, вакуум, райски газ и медицински въздух/, изведени към таванна колона с по две дози за всеки газ.

- Вертикален панел за две легла – 58 броя:

- 	Размери: Височина: 2100 мм;Ширина: 520 мм;

- 	Медицински газове, стандарт DIN;

- Кислород: две дози;

- Вакуум: две дози;

- Въздух: две дози;

- 	Контакти 220 V: 20 броя;

- 	Бутон за сестринско повикване;

- 	Изводи за телефон: 2 броя;

- 	Лампа за четене: 35 W;

- 	Рамо за пациентен терминал: 2 броя.

5. Таванна колона за медицински газове – 3 броя:

-  Двураменна колона за разполагане на електрохирургична и перфузиционна апаратура;

- Осигуряване на медицински газове - минимум по две дози за кислород, райски газ, вакуум и медицински въздух; да има две дози за отработени газове, свързани към независима система за отвеждане;

- Контакти 220 V:  20 броя.

- Да бъдат предвидени, ако е необходимо, допълнителни съоръжения за надграждане на съществуващата централа за медицински газове.

- Да се представи проект за инсталация на медицински газове.

VІ. ПНЕВМАТИЧНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

- Пневматичната транспортна система да обхваща по две колекторни станции на ниво 0, 1, 2 в Блок 3, три колекторни станции на ниво 3, Блок 3 и една станция в Очно отделение.

- Да бъде проектирана и изградена като надграждане на съществуващата в болницата пневматична транспортна система.

- Да има единен софтуер за управление със съществуващата в болницата пневматична транспортна система.

- Изисквания към колекторните станции:

  - да бъде универсална като транзитна или крайна станция;

  - да изпраща товарната капсула автоматично в желаното направление;

  - товарната капсула да пристига на въздушна възглавница и да се пуска в шумоизолиран събирателен контейнер;

  - наличие на дисплей за указване на направлението и моментния режим на станцията;

  - различни сигнали за пристигане, което да позволява различни потребители да използват една и съща станция, имайки свой собствен сигнал;

  - няколко номера за направление да могат да бъдат приложени към един сигнал или няколко сигнала да могат да бъдат приложени към едно направление (софтуерно контролирано);

  - специални функции, като приоритет или бавен транспорт, да могат да бъдат приложени както към самата станция, така и в даденото направление;

  - запаметяване на последното направление с цел изпращане на няколко товара в едно и също направление (възможност да се запамети фиксирано или променливо);

- Да се представи проект за пневматична транспортна система.

VІІ. СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

- Индивидуално видеонаблюдение на всеки пациент с независима IP камера за 104 пациента. Минимум 14 монитора за следене, разположени по 2 на всяко ниво от бл. 3.

- Системата да е с възможност за интеграция към съществуваща система за видеонаблюдение и да се управлява от единен сървър. Софтуерен лиценз за видеонаблюдение.

VІІІ. ПАЦИЕНТНА ИНФОРМАЦИОННА И МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА

1. Информационна и мултимедийна система, която доставя до болничното легло на всеки пациент следните услуги:

- 	телевизия – дигитална, с памет за 99 програми и стерео звук;

-  радио – VHF стерео, с памет за 50 програми;

- видеофилми;

- аудио книги;

- видеоигри;

- телефон, дигитален;

- интернет;

- директории на лекарите;

- образователни програми за пациента.

Възможност за надграждане за:

- електронни медицински документи;

- следене на лекарствените назначения;

- изобразяване на диагностични резултати (лабораторни и рентгенографски).

2. Пациентен терминал – 110 броя, съвместим за инсталация към панел за медицински газове.

2.1.Дисплей:

- Тип на дисплея: минимум 18.5” LCD екран;

- Сензорен екран: резистивен сензорен екран.

2.2. Периферен интерфейс и интерфейс на устройството – достъпни за потребителя: гнездо за слушалки; телефон; четец за смарт карта; DUSB портове; вграден микрофон; аудио конектор; мебранна клавиатура.

2.3. Периферен интерфейс и интерфейс на устройството: RJ48 гнездо; RJ45; USB; системна памет: 512 MB DDR SO-DIMM, с възможност за надграждане до 1042 MB и 2048 MB; видео памет: 8-64 MB.

2.4. Допълнителни характеристики – опции: магнитно лентов четец на карти; камера, вградена; bluetooth; лазерен скенер.

- Интегриране на системата към съществуващата пациентна мултимедийна система. Съвместимост с операционна система Medivista, използване на единно таксуване в цялата болница.

- Софтуерни лицензи за работа с пациентните терминали и мултимедиен сървър.

ІХ. МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ И СТРУКТУРНО – КАБЕЛНА СИСТЕМА /СКС/

- Комутатор PoE - 6 броя

Изисквания към комутаторите:

  - Портове:

- Комутаторът да има минимум 48 порта 10/100/1000 PoE -  IEEE 802.3at стандарт;

- PoE мощността да бъде предвидена, така че 48-те порта да могат да захранват едновременно PoE устройства на 15,4W на порт;

- Да поддържа automatic MDIX;

- Комутаторът да разполага с конзолен порт - RJ-45;

- Комутаторът да има 2x10GbE интерфейса.

  - Протоколи и стандарти:

- Комутаторът да поддържа маршрутизиращи протоколи: OSPF, OSPF v3, RIPv1, RIPv2;

- Да поддържа SNMP, SNMPv3, Remote monitoring (RMON);

- Да поддържа IEEE 802.1x;

- Комутаторът да поддържа Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.3ad;

- Да поддържа 802.1w – RSTP;

- Да поддържа MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol;

- Комутаторът да поддържа 802.1p –CoS.

  - Производителност, управление, сигурност и други характеристики:

- Комутиращ капацитет - минимум 160 Gbps;

- Пропускателна способност - минимум 100 mpps;

- Комутаторът да поддържа Jumbo frames - минимум 9000 Bytes;

- Комутаторът да може да поддържа минимум 4000 VLAN IDs;

- Възможност за управлението на комутатора - през CLI и Web;

- Комутаторът да поддържа QoS - Quality of Service и алгоритъм за приоритизация за опашките;

- Да поддържа Access Control Lists (ACLs);

- Да поддържа RADIUS автентикация.

  - Всички 6 броя комутатори да работят като едно логическо устройство. Да има опция устройствата в стека да се увеличат до 9 броя.

  - Захранване и аксесоари:

- Да се захранва на 240 VAC;  честота: 50 Hz;

- Да се предвидят всички необходими аксесоари за монтаж в 19" шкаф;

- Да се предвидят всички необходими аксесоари за образуването на стека от комутатори (съгласно точка 1.4.).

- Безжична мрежа:

2.1. Обща информация:

- Безжичната мрежа трябва да предостави възможност за свързване на мобилни устройства използващи  802.11a/b/g/n стандарта към интернет;

- Да предоставя възможност за централизирана автентикация на потребителите на безжичната мрежа и осигуряване на guest accounts;

- Да предоставя възможност за централизирано наблюдение и управление на цялата безжична мрежа.

2.2. Контролер за управление на безжичната мрежа - 1 брой:

- Устройството да разполага с минимум 4 броя гигабитови Ethernet порта;

- Да разполагат с  RJ-45 конзолен порт;

- Контролерът да предоставя възможност за централизирано управление на минимум 32 броя точки за безжичен достъп;

- Да позволява конфигуриране на мрежа за служителите и мрежа за "Guest Access";

- Да има възможност за управление и конфигуриране  през Web, SNMP;

- Да поддържа IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);

- Да поддържа поне 16 едновременни отделни безжични мрежи;

- Захранване - 240 VAC;  честота: 50 Hz;

2.3. Точки за безжичен достъп - 32 броя:

- Да поддържа IEEE 802.11 a/g/n стандарти;

- Да разполага с два радиоинтерфейса - за 5 GHz  и 2.4 GHz;

- Да поддържат IEEE 802.3af PoE;

- Точките за безжичен достъп да бъдат с вградени антени;

- Да поддържат 2x3 MIMO;

- Да поддържа следните стандарти за сигурност, автентикация и шифриране: WPA2, WPA, 802.1i, 802.1X, AES, TKIP;

- Точките за безжичен достъп да са съвместими и да се управляват от предвидения контролер за безжична мрежа (точка 2.2.);

- Минимални изисквания към температурния диапазон за работа: 0ºC до 40ºC; Влажност: 10% до 90%.

- IP телефони – 40 броя:

- Да е съвместим със съществуващата софтуерна телефонна централа - Cisco CallManager 7;

- Да се предвидят необходимите лицензи за работата на телефоните със Cisco CallManager 7;

- Да разполага графичен цветен дисплей с функции да показва дата и час;

- Да разполага с поне 2 програмируеми и 4 интерактивни бутона;

- Handsfree говорител;

- Да има вграден порт за слушалки;

- Да разполага с клавиш за включване/изключване на говорителя;

- Да разполага с клавиш за спиране на звука;

- Възможност за настройка  на силата на звука;

- Да разполага с поне 24 тонове на звънене с възможност за настройка от потребителя;

- Състояние на обаждането – показва номера и името на повикващия;

- Функции: прехвъляне на разговор, пренасочвне на разговор, възможност за конферентни разговори, задържане на разговор, пренабиране, набиране при затворена слушалка и др.;

- Да поддържа информация за пропуснати повиквания, изходящи и входящи разговори;

- Поддръжка на IEEE 802.1q/p;

- Да поддържа G.711a, G.711µ, G.722, iLBC и G.729a, G.729ab кодери-декодери за аудиокомпресиране;

- Настройка на IP адресите - чрез DHCP или статична конфигурация;

- Да разполага с 2-портов Ethernet комутатор 10/100/1000 BASE-T за връзка към Ethernet мрежа чрез RJ-45 интерфейс;

- Да има възможност за получаване на захранване по Ethernet- стандарт 802.3af;

- Възможност за подновяване на софтуера чрез Trivial File Transfer Protocol (TFTP) сървър;

- Поддържа XML приложения;

- Поддържа LDAP3;

- Непрекъсваем ТЗИ (UPS) - 2 броя:

- Устройството да е предвидено за монтаж в 19" шкаф;

- Технология - On-line;

- Изходяща мощност - 3500W,  5000 VA;

- Вхoдящо напрежение - 230 V, честота - 50/60 Hz;

- Диапазон на входното напрежение за основните операции - 160 - 280V;

- Брой изводи от типа IEC C320 C13 - минимум 8;

- Брой изводи от типа IEC 320 C19 - минимум 2;

- Брой изводи от типа IEC Jumpers - минимум 4;

- Непрекъсваемост на работата при пълен товар - 3500W - минимум 30 минути;

- Да се предвидят всички необходими аксесоари за монтаж в 19" шкаф;

- Софтуер за централизирано упраление на жичната и безжичната мрежа:

- Платформа за управление на комуникационното оборудване: позиция 1 - комутатори и позиция 2 -  контролер за управление на безжичната мрежа и точки за безжичен достъп;

- Да има възможност да се извършват  конфигурационни промени;

- Да предоставя информация за натоварването на комутаторите и състоянието на техните портове;

- Да има възможност за получаване на статистики за безжичната мрежа  - точки за безжичен достъп, радио-ефира и свързаните към безжичната мрежа клиенти;

- Изграждане на СКС:

- Да се предвиди необходимите материали и оборудване за окабеляване за 270 точки;

- Да се предвиди монтаж на предвиденото оборудване и извършване на цялоството окабеляване;

- Да се предвиди монтаж на предвиденото оборудване и извършване на цялоството окабеляване.

Х. СИСТЕМА ЗА СЕСТРИНСКО ПОВИКВАНЕ

- За всяко ниво на Блок 3 /Нива 0, 1, 2 и 3/ да се предвидят по два централни сестрински пулта, които да обхващат сигнал за сестринско повикване от минимум 14 болнични легла и от всеки санитарен възел в отделението.

- Светлинна и звукова индикация над вратата на всяка болнична стая.

ХІ. ОБОРУДВАНЕ

1. Негативоскоп – 6 броя

Негативоскоп за високочестотна светлина:

- 4 слайда за неутрализиране на ярката светлина при разчитане на филми;

- 3 флуорисцентни лампи, контролируеми;

- максимална луминисцентна яркост: 4.400 – 6.700 cd/sq.m;

- нетрептяща енергоспестяваща HF светлина;

- електронен постоянен контрол на яркостта, диапазон на настройки до около 90 %.

2. Офталмологичен юнит с три места за инструменти, със стол – 1 брой

- Работен плот с три места за диагностични инструменти.

- Да има рамо /място/ за фороптер.

- Да позволява управление на уредите през контролен панел на юнита.

- Да позволява управление на стола за пациента през юнита.

- Да позволява повдигане на работните плотове.

- Стол за пациента с регулируема височина.

- Да има лампа за общо осветление

- Да има лампа за изследване ”на близо”

- Рамо за фороптер

- Чекмедже за пробен набор стъкла

- Стол с товароносимост не по-малко от 150 кг.

3. Офталмологичен юнит с две места за инструменти, със стол – 1 брой

- Работен плот с две места за диагностични инструменти

- Да има рамо /място/ за диапроектор.

- Да има рамо /място/ за фороптер.

- Да позволява управление на уредите през контролен панел на юнита.

- Да позволява управление на стола за пациента през юнита.

- Стол за пациента с регулируема височина.

- Да има лампа за общо осветление

- Да има лампа за изследване ”на близо”

- Чекмедже  за  пробен набор стъкла

- Стол с товароносимост не по-малко от 150 кг.

4. Биомикроскоп с долно разположение на осветлението (тип “Zeis”) с дигитална камера – 1 брой

- Осветител с долно разположение на лампата.

- Пет степенно увеличение  6х, 10х, 16х, 25х, 40х

- Окуляри 12.5 х

- Големина на “слит”-а не по-малко от – 14 мм по височина и широчина

- Ротация  на “слита” -  180 градуса

- Задължителни филтри – “Heat absorbtion” , “Cobalt blue”, “Red Free”

- Хомогенизатор – дифузьор на осветителя.

- Осветление  -  Халогенно - плавно регулируемо или на степени

- Възможност за монтиране на тонометър по “Голдман”

- Възможност за монтиране на жълт филтър

- Възможност за монтиране на дигитална камера със софтуер за документиране и обучение. Презентиране – “на живо” и документиране с възможност за съхранение на придобитите изображения. База данни.

Дигитална камера за биомикроскоп:

- Да позволява интегриране с биомикроскоп – с вграден „beem splitter”

- Не по-малко от 8.0  млн. пиксела.

- Софтуер за обработка на кадри с база данни за пациента

- Възможност за редактиране на получените изображения.

- Извеждане на видеоизображение на монитор с цел обучение.

5. Биомикроскоп с горно разположение на осветителя (тип “HS”) с дигитална камера – 1 брой

- Осветител с горно разположение на лампата.

- Възможност за инклинация на осветителната колона.

- Пет степенно увеличение  6х, 10х, 16х, 25х, 40х

- Окуляри 12.5 х

- Големина на “слит”-а не по-малко от – 14 мм по височина и широчина

- Ротация  на “слита” -  180 градуса

- Задължителни филтри – “Heat absorbtion” , “Cobalt blue”, “Red Free”

- Хомогенизатор – дифузьор на осветителя.

- Осветление  -  Халогенно - плавно регулируемо или на степени

- Възможност за монтиране на тонометър по “Голдман”

- Възможност за монтиране на жълт филтър

- Възможност за монтиране на дигитална камера със софтуеър за документиране и обучение. Презентиране – “на живо” и документиране с възможност за съхранение на придобитите изображения . База данни.

Дигитална камера за биомикроскоп:

- Да позволява интегриране с биомикроскоп – с вграден „beem splitter”

- Не по-малко от 8.0  млн. пиксела.

- Софтуеър за обработка на кадри с база данни за пациента

- Възможност за редактиране на получените изображения.

- Извеждане на видеоизображение на монитор с цел обучение.

6. Авто-керато-рефрактометър – 1 брой

Рефрактометрия:

- Сфера от – 25 до + 22 Д   / стъпка 0.12 или 0.25/

- Цилиндър от 0 до +/ - 10 Д  / стъпка  0.12 или 0.25/

- Ъгъл  от 0 до 180 градуса

- Минимален размер на зеницата позволяващ измерване  - 2 мм

- Автоматичен и ръчен режим на измерване.

- Възможност за керекция на VD

- Възможност за включване към компютърна  система за изследване на очен пациент с проддръжка  на База Данни.

- Вграден принтер.

Корнеална рефракция:

- Радиус на кривина – от 5 до 10.0 мм прец 0.01 мм

- При корнеален индекс  1.3375 .5 Д до 33.75 Д стъпка 0.12 Д  или 0.25 Д

- Роговичен астигматизъм от 0 до 10.0 Д

- Ъгъл на астигматизма от 0 до 180 градуса.

- Междузенично разстояние от  2  до 80 мм

- Възможност за измерване на големината на зеницата – от лимб до лимб.

- Авто-рефрактометър – 1 брой

Рефрактометрия:

- Сфера от – 25 до + 22 Д   / стъпка 0.12 или 0.25/

- Цилиндър от 0 до +/ - 10 Д  / стъпка  0.12 или 0.25/

- Ъгъл  от 0 до 180 градуса

- Минимален размер на зеницата позволяващ измерване  - 2 мм

- Автоматичен и ръчен режим на измерване.

- Възможност за керекция на VD

- Възможност за включване към компютърна  система за изследване на очен пациент с проддръжка  на база данни.

- Вграден принтер.

- Ъгъл на астигматизма от 0 до 180 градуса.

- Междузенично разстояние от  2  до 80 мм

- Компютъризиран тонометър – 1 брой

- Възможност за измерване в рамките между 0 и 60 мм живачен стълб

- Автоматичен и ръчен режими  на измерване.

- Защита против докосване на роговицата.

- Вграден принтер.

- Възможност за включване на тонометъра в компютърна система,  поддържаща  база данни.

- LCD  дисплей за проектиране на оптотипи - 2 броя

- Работна дистанция между 3.0 и  6.0 метра

- Оптотипи – „Снелен”, „ Цифри”, „Букви”, „Детски”, астигматична - фигура, „червено/зелен тест”,  стерео-тестове,  Тест на  Worth.

- Маски за проектиране на оптотипите по редове и/ или по отделно.

- Дистанционно управление

- Автоматично изключване

- Компютъризиран фороптер – 2 броя

- Да работи в интергрирана система с авто-керато-рефрактометър, диапроектор,  диоптромер.

- Пълен набор корекционни стъкла включително  плюсови цилиндри и призми.

- Сфера: – 27.0 Д  до + 27.0 Д през 0.25 Д

- Цилиндър : - 8.0 Д до + 8.0 Д през 0.25 Д

- Градус на цилиндъра 0-180  стъпка - през 1и през5 градуса

- Призми : 0 – 20 Д във всички направления стъпка 0.1/0.2 Д

- Междузенично разстояние 48 – 80 мм стъпка 1 мм

- Тестове: поляризационни, астигматичен, червено/зелен, „Worth”, ”Madox”, ”Крос-цилиндър тест”, Тестове „за близо” с конвергенция.

- Възможност за импортиране и експортиране на данни.

- Управление на VD

- Набор пробни стъкла с пробна рамка – 2 броя

Сфери – от +/- 0.25D до 20.00 D

- От 0.25D до 4.00 D през 0.25D

- От 4.50D до 7.00 D през 0.50D

- От 8.00D до 16.00 D през 1.00D

- От 17.00D до 20.00 D през2.00D

Цилиндри – от +/- 0.00D до 6.00 D

- От 0.25D до 3.50 D през 0.25D

- От 4.00D до 6.00 D през 0.50D

Аксесоари:

Стенопеичен оклудер, Стенопеичен процеп, Оклудер, Мадекс, Червен и зелен филтър

- Пахиметър – 1 брой

- Избираема скорост на провеждане  /за изчисления/:   -  1 640 m/s  	1400 – 2000 m/s

- Диапазон на измерване:	150- 1200 мm

- Точност: 			+/-  0.005 mm

- Честота: 			20 МНz

- Вграден принтер

- Вградена формула за преизчисляване на коректното BОН спрямо ССТ

- "Non-Mydriatic" Ретинална камера с FA, FAF – 1 брой

- Ретинална камера с възможности за снимане на тясна зеница:

цветна снимка на очното дъно, „Red Free” фотография на очното дъно.

- Флуоресцеинова ангиография и Автофлуоресценция.

- Ъгъл за оглед и снимане – не по-малък от 45 градуса.

- Минимален размер на зеницата – 4 мм

- Да има компенсатор на рефракцията на окото на пациента.

- Да има автофокусировка с автоматично снимане.

- Възможност за снимане на преден сегмент на окото.

- Възможност за избор между външна и вътрешна и фиксациионна марка за на погледа на пациента.

- Данните да могат да се съхраняват в база данни за обработка, анализ и архив.

- 3-D Оптичен Кохерентен Томограф – 1 брой

- Да може да скенира :

- роговица,

- камерен ъгъл,

- преден и заден очен сегмент.

- Да има възможност за 3D  визуализация на получените озбражения от роговица, камерен ъгъл, ретина, макула и папила.

- Произволен избор на сканове за оглед по  X/Y/Z

- Минимален размер на зеницата – 3.4 мм

- 50 000  А-скана / секунда

- Функция за компенсиране на  некорктни сканове  - ресканинг.

- Сканирана площ не по-малка от 6 х 6 мм

- Резолюция – 5 мкм

- Латерална резолюция 20 мкм

- Анализ на роговица – пахиметрия и  топография

- Камерен ъгъл – възможност за  измерване на камерния ъгъл

- Режим макула – анализ на дебелината и слоевете на ретината.

- Режим папила – с измерване на характеристиките на папилата  - обем, обиколка екскаваация , съотношения между тях.

- Сравняване на стари и нови зображения – еволюция, прогресия , тенденция.

- Да позволява  редактиране, анализ, запаметяване, архив – база данни, измерване на получените изображения, принтиране, изпращане и получаване  на изображения  по стандарт DICOM.

- Корнеален топограф – 1 брой

- Тип – “Placcido rings”

- Да измерва роговичните кривини и да ги  представя като карта в милиметри и радиуси на кривина и в диоптри.

- Минимален брой измерени точки – 10 000 в не по-малко от 20 пръстена.

- Зона за измерване от 0.3 до 10 мм

- Да позволява анализ по диагонали , зони 3/5/10 мм

- Диоптрична сила в зоната на мерене  от 1.0 до 120 Д

- Да има възможност за анализ аккто на роговицата така и на слъзен филм.

- Модул за зеница – измерване

- Модул за напасване на контактни лещи.

- Видео документиране.

- Да може да се включи към  рефракционна система за събиране, обработка, анализ  и архивиране в  база данни

- Спекуларен микроскоп – 1 брой

- С възможност оглед и анализ (общ брой  и морфология) на ендотелните клетки.

- Възможност за измерване на  дебелината  на роговицата/ пахиметрия/ стъпка – 0.01 мкм

- Да има ръчен и автоматичен режим на измерване.

- Възможност за пренос на данните към компютър.

- Видеопринтер

- Компютъризиран диоптромер – 1 брой

- Да позволява измерване на  лещи  с размери:   20 – 100 мм

- Сфера  :  +/ - 25.0  Д  - стъпка 0.01/ 0.12/ 0.25

- Цилиндър :  +/ - 10.0  Д – стъпка  0.12/ 0.25

- Аксис : 0- 180 гр. през 1 гр.

- Добавка за сегмента за близо :  до + 10.0 Д

- Призми : 0.0 – 10.0  призмени диоптъра  - стъпка 0.01/ 0.12/ 0.25

- PD : 	50 – 86 мм

- Възможност за корекция на числото на АBBE  30-65

- Да разпознава мултифокални лещи

- Режими за измерване на единични лещи, очила, бифокални лещи, мултифокални лещи.

- Дисплей – не по-малък от 7.5 ”

- Възможност за маркиране на центъра на лещата.

- Вграден принтер

- Възможност за екпортиране на данните към компютърна система и създаване на база данни

## Офталмологичен лазерен фотокоагулатор – 1 брой

- Възможност за лечение на  диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, отлепване на ретината или разкъсване на ретината чрез фотокоагулация;

- Работна дължина на вълната 532 нанометра;

- Лазерът да бъде преносим, комплектован и оптически свързан с бипмикроскоп;

- Мощността   да позволява регулиране в обхвата от 50 миливата  до 2 вата;

- Лазерният лъч да бъде хомогенен, с плавно регулиране на диаметъра  от 50 до 1000  микрона;

- Времето на експозиция да бъде до 2 секунди, с възможност за непрекъсната експозиция;

- Наличие на гласово потвърждение на избраните функциии;

- Наличие  на два отделни  изхода за включване на накрайници;

- Възможност за програмиране на педала;

- Наличие на осветени бутони и  вграден в апарата дисплей.

19. Офталмологичен  YAG лазер  - 1 брой

- Възможност за извършване на капсулотомия и иридектомия;

- Дължина на работната вълна – 1064 нанометра;

- Възможност за регулиране на енергията от 0,5  до 8 милиджаула;

- Възможност за използване на импулсен режим и избор между единичен, двоен и троен импулс;

- Наличие на различни позиции за микроофсет;

- Регулиране на интензитета на насочващото петно максимално до 220 микровата;

- Наличие на автоматичен микропроцесорен тест на мощността при начално включване и при всяка промяна на настройките.

20. Офталмологичен операционен микроскоп – 1 брой

- Възможност за извършване на всички видове офталмологични операции;

- Наличие на  двойно осветление на зрителното поле (периферно и централно) с възможност за тяхното разделно регулиране;

- Асистентски окуляри за пълно стерео наблюдение;

- Маломощно осветление;

- Наличие  на видеокамера и видеомонитор;

- X-Y – движение с автоматично нулиране;

- Възможност за програмиране на индивидуални настройки за различни потребители;

- Програмируем педал;

- Възможност за автоматично изключване на осветлението след края на всяка операция;

- Наличие  на оптична приставка за работа в заден очен сегмент.

21. Офталмологичен апарат-факоемулсификатор – 1 брой

- За извършване на  операция при  катаракта с факоемулсификация на лещата;

- Използване на перисталтична помпа с възможност за избор на  динамиката на помпата;

- Напълно затворена работна касета, включваща неинвазивни датчици за вакуума и иригационното налягане;

- Възможност за използване на различни видове наконечници. Всички наконечници да бъдат с  постоянна донастройка на мощността според вида на натоварването и наличие на вградена памет във всеки наконечник, записваща работните настройки и евентуалните съобшения за грешка;

- Използване на импулсни режими и възможност за автоматично регулиране на ултразвуковата мощност при достигане на критично ниво на вакуума.

- Автоматично разпознаване вида на включените консумативи;

- Възможност за запаметяване на индивидуални настройки;

- Програмиране на управляващия педал;

- Безжично дистанционно управление;

- Гласово потвърждение на избраната команда или режим;

- Възможност за извеждане на статистически данни след всяка операция.

22. Офталмологичен ехографски  апарат – 1 брой

- Възможност за работа в режим „А-ехография” и „Биометрия” при работна честота 10 мегахерца;

- Възможност за работа в режим „Пахиметрия” при работна честота 20 мегахерца;

- Възможност за усилване на сигнала от 40 до 70 дeцибела;

- Автоматично или ръчно извършване на измерванията;

- Възможност за работа в контактен или имерсионен режим;

- Възможност за създаване на индивидуални настройки за поне трима различни потребителя;

- Възможност за запаметяване на измерванията върху микро карта;

- Наличие на поне пет различни формули за изчисление на вътреочната леща;

- Възможност за извършване на пахиметрия в една или няколко точки;

- Вграден принтер;

- Цветен дисплей;

- Възможност за мащабно увеличение на изображението;

- Автоматична проверка за правилното позициониране на сондата;

- Вграден модел на око за калибриране.

23. Операционна маса – 1 брой

- Електрохидравлична моторизирана операционна маса

- Масата да бъде с 4 секции – секция глава, секция гръб, секция седалище и секция крака (обща за двата крака);

- Всяка от секциите да е окомплектована с безшевна възглавница от материал, запомнящ позицията на тялото;

- Секциите да се заключват лесно и стабилно една към друга;

- Масата да е изработена от неръждаема стомана, позволяваща лесно почистване и дезинфекция;

- Масата да е снабдена с минимум 2 батерии, осигуряващи независима работа при отпадане на основното захранване;

- Да има минимум 4 колела, осигуряващи висока маневреност във всички посоки, дори с пациент върху нея;

- Да има надеждно заключване и фиксиране към пода по време на операция;

- Да има дистанционно управление за всички моторизирани движения на масата;

- Височината на масата в най-ниска позиция да бъде максимум 600 мм, за осигуряване на максимален комфорт на оператора по време на работа с операционен микроскоп;

- Дължината на масата (без секциите за глава и крака) да бъде минимум 1000 мм;

- Ширината на масата да бъде минимум 500 мм;

- Максималното пациентно тегло, във всички позиции на масата да бъде минимум 270 кг, а при центриран върху колоната пациент не по-малко от 500 кг;

-Масата да притежава следните артикулации:

- Моторизирано регулиране във височина – в диапазона минимум (600-900) мм;

- Моторизиран наклон наляво и надясно – минимум ± 20°;

- Моторизиран Тренделенбург / Обратен Тренделенбург - минимум ± 30°;

- Механична артикулация на секцията за гръб - минимум -40° / +80°;

- Механична артикулация на секцията за глава - минимум ± 40°;

- Механична артикулация на секцията за крака - минимум +40° / -100°.

- В окомплектовката на масата да е включен борд за ръка (с клампа за закрепване) и подложка за глава от специален гел, намаляващ напрежението в тила на пациента в позиция легнал по гръб.

- Един брой комплект аксесоари за офталмологични приложения..

24. Операционна лампа с две тела – 1 брой

- Операционна светодиодна лампа, съставена от две тела – основно и сателитно;

- Лампата да излъчва чиста, студена, бяла светлина за осигуряване на максимален комфорт на хирурга по време на операция;

- Светлинните тела да са с конструкция намаляваща сенките и осигуряваща достатъчно светлина върху оперативното поле, дори при наличие на обструкции между тялото и операционната маса;

- Да има възможност за контрол на интензитета и размера на осветяваното поле посредством стерилна дръжка и на двете тела;

- Диаметъра на основното тяло да е минимум 785 мм;

- Диаметъра на сателитното тяло да е минимум 585 мм;

- И двете тела поотделно да осигуряват осветеност минимум 160 000 lux;

- Да има възможност за регулиране на размера на осветяваното поле от основното тяло в диапазона минимум (22-30) см;

- Да има възможност за регулиране на размера на осветяваното поле от сателитното тяло в диапазона минимум (18-28) см;

- Да има фиксирана цветна температура 4400 K;

- Да има индекс на цветопредаване (CRI) минимум 97;

- Да има индекс на цветопредаване за червения цвят (R9) минимум 96;

- Височината на светлинния цилндър при размер на осветяваното поле 24 см да бъде ≥ 100 см;

- Животът на светлинните източници да бъде не по-малко от 30 000 часа;

- Консумацията на енергия от основното тяло да е не повече от 200 W;

- Консумацията на енергия от сателитното тяло да е не повече от 130 W;

- Да има подготовка за вграждане на камера в централната ръкохватка.

25. Родилно легло – 3 броя

- Електрическо родилно легло, окомплектовано с матрак;

- Секция за сядане с автоматизиран наклон;

- Автоматична нощна светлина;

- Интегрирани бутони за управление в страничните релси, с възможност за заключването на част от тях;

- Централна спирачка и управляващо колело;

- Вдигаща се секция за крака, с възможност за отстраняването й;

- Подвижни странични релси;

- Интегрирана стойка за инфузии;

- Възможност за позиция Тренделенбург – минимум 8°;

- Ръчка за спешна КПР;

- Интегриран съд за течности;

- Дръжки, подпомагащи раждането и опори за крака;

- Дължина – мин. 229 см;

- Ширина – макс. 99 см;

- Височина на леглото в най-ниска позиция (с матрак) – макс. 58 см;

- Височина на леглото в най-висока позиция (с матрак) – мин. 99 см;

- Максимална височина на секцията за сядане в позиция Тренделенбург - 102 см;

- Максимален ъгъл на повдигане на секцията за главата – мин. 63°;

- Максимален ъгъл на повдигане на секцията за сядане – мин. 15°;

-  Товароподемност на леглото – мин. 220 кг.

Аксесоари:

- Чифт държачи за глезени;

- Чифт държачи за глезени, телескопични

- Чифт държачи за цял крак

- Държачи за цял крак, телескопични

- Екран за анестезия;

- Система за подпомагане на инфузии;

- Борд за ръка;

- Дръжка за хващане по време на раждането;

- Държач на кислородна бутилка;

- Еднократни покривки;

- Перманентна стойка за инфузузионни разтвори;

- Куки за уринаторни торбички;

- Чаршафи;

- Стойка за инфузионни разтвори.

26. Реанимационна маса за новородено – 12 броя

- Интегрирана система за затопляне;

- Измерване на температура на кожата;

- Оборудвана с аспирационна система, с канистър мин. 400 мл;

- Матрак, минимизиращ загубата на топлина, с размери мин. 62 х 62 см;

- Електрическо регулиране на височината, в диапазона минимум (88-104) см;

- Ширина: минимум 77 см;

- Възможност за наклон на масата ± 10 °;

- Интегриран модул с флоуметри за кислород и медицински въздух, с регулиране на потока;

- Газов смесител и скоба за закрепването му;

- Интегриран ресусцитатор за първична КПР, комплект с шланг и  маска.

27. Неонатален респиратор – 6 броя

Апарат за механична вентилация, подходящ за новородени и деца .

Да има вградено батерийно аварийно захранване за минимум 30 мин. независима работа.

Да има графичен цветен дисплей, тип “Touch screen”, минимум 16”

Режими на вентилация:

- IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control), контолиран по обем (VC) и по налягане (РС);

- IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) с двойно контролирани вдишвания ;

- SIMV с контролирани по обем (VC) и налягане (РС)

-- SIMV с двойно контролирани вдишвания (т.е. PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV или еквивалентен) и подпомагане по налягане (PS) при спонтанно дишане;

- SPONT режим със СРАР и pressure support PS

- Бифазна вентилация с APRV и с подпомагане по налягане  (PS) и с  компенсация на тръбата за спонтанни вдишвания

- NIV – неинвазивна вентилация с бутон за избиране на NIV и опции за VC, PC и PS/ASB вдишвания ( NIV-VC, NIV-PC, NIV-PSV);

- Апнеа Backup вентилация с възможност да се използва VC или РС апнеа.

Обхвати:

- Дихателен обем – минимум от 2 мл до 2500 мл

- Честота на вдишване  - минимум от 1 до 150 вд/мин

- Инспираторно налягане – минимум от 5 до 90 см H2O

- PEEP – минимум от 0 до 45 см H2O

- Инспираторна концентрация на кислород FiO2  - минимум от 21% до 100%

- Регулируем тригер на потока и налягането.

Мониториране:

- Графично и цифрово представяне на всички настройки и пациентни измервания, включително с вълнова графика на потока, налягането, обема, бримки на налягане-обем и поток-обем;

- Вълнова графика на измереното налягане в белите дробове;

- Налягания на дихателните пътища (Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP);

- Минутни обеми MV – общ експираторен (MVe tot), спонтанен (MVe spont) и общ доставен (MVi);

- Общи обеми VT;

- Следене на стойностите на FiO2, респираторна честота, отношение I: E;

- Представяне на графични и цифрови трендове за минимум последните 48 часа на минимум 20 параметри. Маркери за събития .

Да има аларми, звукови и визуални, с текстови съобщения.

Активен овлажнител с нагряване с двоен сервоконтрол на нагряването с комплекти дихателени шлангове  с нагряване за деца и възрастни. Да има бутон за адаптация към инвазивна или иеинвазивна употреба.

28. Неонатален монитор – 8 броя

Пациентен монитор за измерване на основни жизнени параметри, подходящ за новородени.

Да мониторира следните параметри:

- ЕКГ ( 3 и 5 отвеждания); детекция на S-T сегмент, детекция на пейсмейкър, анализ на аритмия; да има 3 режима на работа: диагностичен, мониториране и хирургичен;

- Сърдечна честота – в диапазона от 15 до 350 уд/мин;

- Дихателна честота – (0-150) вд/мин; по импедансен метод;

- Неинвазивно кръвно налягане, по осцилометричен метод;

- Температура – в диапазона от 0 до 50°С, 2 канала;

- Кислородна сатурация – в диапазона от 0% до 100%;

- Пулс – в диапазона от 20 до 254 уд/мин;

- Инвазивно кръвно налягане – 2 канала, измерване в диапазона (50-300) ммHg.

Изобразяване на минимум 8 вълни;

Дисплей – мин. 12” TFT цветен

Батерийно захранване;

96 часов тренд на мониторираните параметри;

Аларми за всички мониторирани параметри;

Да е оборудван с всички необходими аксесоари – маншет за NIBP, сензор за температура, сензор за сатурация, електроди и кабел за ЕКГ, комплект за инвазивно измерване на кръвно налягане.

29. Пулсов оксиметър – 10 броя

- Компактен пациентен монитор за измерване на пулс и кислородна сатурация, подходящ за новородени;

- Обхват на измерване на кислородна сатурация – от 1% до 100%;

- Обхват на измерване на сърдечна честота – мин. от 20 до 250 уд/мин;

- Светлинен индикатор за пулсовата амплитуда;

- Възможност за надеждно измерване дори при движение на пациента и смущение на сигнала;

- Наличие на звукови и визуални аларми за висока/ниска сатурация и сърдечна честота, с възможност за настройка на долна и горна граници на тези аларми;

- Наличие на индикатор за смущения, за зареждане на батерията и за откачане на сензора;

- Памет за данните от последните 24 часа;

- Възможност за работа с еднократни и многократни сензори.

30. Инкубатор за интензивни грижи – 12 броя

- Размери на леглото – минимум 35 х 62 см;

- Височина на камерата - възможност за регулиране в диапазона минимум (92-108) см;

- Тренделенбург/Обратен Тренделенбург: минимум ± 10°;

- Кислородна концентрация в камерата: минимум в диапазона 21% - 40%;

- Филтър с ефективност над 99,9%;

- Регулиране на температурата в инкубатора: 20-37 °C, със  стъпка от 0,1°;

- Регулиране на температурата на пациента: 34-37 °C, със  стъпка от 0,1°;

- Регулиране на влажността в камерата: настройваща се;

- Дигитален дисплей за температурата в инкубатора и температурата на пациента;

- Система за самотестване;

- Аларми за: висока температура в инкубатора, ниска и висока кожна температура на пациента, бързи промени в температурата, прекъсване на въздушната циркулация, прекъсване на ел. захранване;

- Матракът да е изработен от материал, позволяващ миене и дезинфекция;

- Да има отвор с мембрана за тръби и кабели към пациента;

- Ниво на шум: < 60 dB;

- Наличие на шкаф с чекмеджета;

- Рентгенова подложка; възможност за снимки директно в инкубатора;

31. Хладилна камера – 1 брой

- Хладилна  камера  за съхранение на трупове с капацитет минимум 9 трупа;

- Изработена от неръждаема стомана за лесно почистване и дезинфекция;

- Индивидуална врата за всяка клетка;

- Наличие на осветление във всяка клетка, включващо се при отваряне на вратата на клетката;

- Температура в хладилника – в диапазона (от -5°С до +5°С);

- Наличие на аларма при промяна на температурата и функционални проблеми;

- Окомплектована с количка за зареждане на трупове с товароносимост мин. 200 кг и настройка на височината мин. (40-180) см.

32. Маса за аутопсия – 1 брой

- Размери на масата: 70 см х 280 см;

- Материал на изработка:  неръждаема стомана;

- Масата да бъде оборудвана с автоматична система за повдигане и система за изсмукване на течности;

- Височината на масата да се регулира в диапазона от 70 до 95 см;

- Наличие на перваз без режещи ръбове по периферията на масата за задържане на течности и подходящ наклон на равнината на масата, за оттичане на водата към канала за отпадни води;

- Горната част на масата да бъде изработена от серия подвижни перфорирани панели, позволяващи разполагане на тялото, поток на течаща вода и аспирация чрез въздух;

- Масата да бъде оборудвана с мивка, кран, фитинги и смесител за топла и студена вода;

- Наличие на иригационна система по цялата дължина на масата посредством водни ежектори, поставени на противоположната страна на канала за отпадни води;

- Наличие на електрическа мелница за анатомични отпадъци.